 
ГродМТ 381/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат электрохирургический высокочастотный

1. Состав (комплектация) оборудования:
	№
п/п
	Наименование
	Кол-во
штук

	1.
	Аппарат электрохирургический высокочастотный, в составе:
	

	1.1
	Блок ВЧ электрохирургический с аргонусиленной коагуляцией 
	1

	1.2
	Кабель сетевой 
	1

	1.3
	Педаль управления
	1

	1.4
	Электрод нейтральный 
	3

	1.5
	Кабель (держатель) нейтрального электрода
	3

	1.6
	Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода
	1

	1.7
	Держатель монополярных инструментов (электродов) 
	3

	1.8
	Держатель биполярных инструментов (пинцетов)
	2

	1.9
	Держатель для подключения инструментов к гибким эндоскопам
	3



2. Технические требования
2.1. Номинальная выходная мощность электрохирургический блока должна быть, не менее 350 Вт.
2.2. Аппарат электрохирургический должен иметь следующие режимы работы: разрез, разрез с коагуляцией, коагуляция, фульгурация, биполярная коагуляция.
2.3. Возможность установки выходной мощности для каждого режима.
2.4. Наличие не менее четырех режимов монополярного резания и четырех режимов монополярной коагуляции,  монополярного и биполярного резания, аргоноплазменная коагуляция, резание в среде аргона, биполярной коагуляции.
2.5. Аппарат должен иметь функцию корректировки выходной установленной мощности в зависимости от типа ткани и динамики изменения ее электрического сопротивления для качественного проведения операций.
2.6. Активация монополярного рабочего выхода: с помощью двухпедального ножного переключателя, кнопки управления держателя монополярных электродов.
2.7. Активация биполярного рабочего выхода с помощью двухпедального ножного переключателя.
2.8. Аппарат должен иметь световую и звуковую индикацию исправности цепи нейтрального электрода.
2.9. Возможность работы с двойным нейтральным электродом. Использование системы в комплекте с липкими двухсекционными нейтральными электродами должно позволять избежать ожога кожи пациента.
2.10. Наличие функции «автостоп», в биполярном режиме, отключающей воздействие по достижении заранее выбранного уровня сопротивления.
2.11. Система самотестирования и самодиагностики при включении и индикации кодов ошибок.
2.12. Звуковая и визуальная сигнализация активированного выхода.
2.13. Автоматическое прекращение подачи выходной мощности при нарушениях в работе аппарата.
2.14. Аппарат должен быть устойчив к разрядам дефибриллятора и сохранять работоспособность после его воздействия.
2.15. Параметры педали управления:
- количество клавиш: не менее 2;
- активация монополярного и биполярного режимов работы.
2.16. Параметры нейтрального электрода:
- материал: токопроводящая резина;
- площадь электрода не менее 350 кв.см.
- многоразовое использование.
2.17. Длина кабеля (держателя) нейтрального электрода не менее 3 м.
2.18. Длина держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода не менее 2.7 м.
2.19. Параметры держателя монополярных инструментов (электродов):
- инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм.
- длина кабеля держателя монополярных инструментов (электродов) не менее 3 м.
2.20. Длина кабеля держателя биполярных инструментов (пинцетов) не менее 3 м.
2.21. Длина кабеля держателя для подключения инструментов к гибким эндоскопам не менее 2,5 м.
2.22. Длина сетевого кабеля не менее 3 м.
2.23. Наружные поверхности аппарата должны быть устойчивы к дезинфекции растворами и другими средствами.
2.24. Прибор должен быть рассчитан на подключение к сети 220В(±10В)/50Гц.
2.25. Кабели, ВЧ-ручки, электроды должны стерилизоваться методом автоклавирования.


