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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Баня водяная

1. Состав закупаемых изделий: 
	Наименование
	Описание
	Единицы измер.
	Количество

	Баня водяная
	Водяная, глубокая, цифровая, с таймером и крышкой
	Штука
	1


2. Технические требования:    
2.1.1 Наличие цифровой регулировки температуры;
2.1.2 Наличие дисплея для вывода информации;
2.1.3 Наличие автоматического поддержания температуры;
2.1.4 Наличие автоматического сохранения заданной температуры;
2.1.5 Наличие таймера на не менее 90 часов;
2.1.6 Наличие звукового сигнала;
2.1.7 Минимальная рабочая температура не менее 50С;
2.1.8 Максимальная рабочая температура не менее 1000С;
2.1.9 Точность поддержания температуры, ±0,1°С;
2.1.10 Ёмкость не менее 5л и не более 12л;
2.1.11 Наличие 1 рабочего места;
2.1.12 Материал ёмкости - нержавеющая сталь;
2.1.13 Наличие крышки; 
2.1.14 Наполнитель вода;
2.1.15 Наличие адаптера электропитания.


