УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_02_»_июля_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы для отделения анестезиологии и реанимации

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтеxника» |
| --- | --- |
| Место наxождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: кардиология;

2. Область применения: медицина;

3.Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для чрезкожной трахеостомии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 20 наборов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 27 942,64 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение 1

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №п/п | Наименование | Модель | Количество, наборов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наборы для чрезкожной трахеостомии | 8,0 | 20 |
| 1.2 | В каждом наборе должны присутствовать шприц, скальпель, дилятатор, проводник, зажим, трахеостомическая трубка, игла |  |  |

2. Показатели (характеристики):

2.1.*Трахеостомическая трубка должна иметь порт для аспирации надманжеточного пространства, наружный размер трубки 11,9 м.

2.2. Игла-интрадьюсер размер 14G.

2.3. Шприц объемом до 10мл.

2.4. Зажим должен быть передвижным по проводнику.

2.5. Проводник должен иметь J-образный конец.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор катетерный термодилюционный артериальный для системы PiCCO |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 40 наборов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 119 212,50 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение 2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Катетер артериальный | 5Fr | 20 наборов |
| 1.2 | Катетер артериальный | 4Fr | 20 наборов |
| В составе каждого набора катетера артериального должны входить: |  |  |  |
| 1.3 | Игла | 18 G | 1 шт. |
| 1.4 | Игла | 20 G | 1 шт. |
| 1.5 | Проводник |  | 1 шт. |
| 1.6 | Дилятатор сосудистый |  | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Катетер должен устанавливаться методом Сельдингера.

2.2. Проволочный проводник с J-образным кончиком.

2.3. Длина катетера из п.1.1 – 20см, из п.1.2 – 16см.

2.4.Набор должен быть стерильным, в одной упаковке и одноразовым.

2.5. Катетеры должны быть совместимы с имеющимися на балансе гемодинамическими мониторами PulsioFlex.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы для мониторинга центральной гемодинамики для системы PiCCO |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 40шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 41514 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение 3

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество, наборов |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для измерения давления с двумя датчиком | 40 |
| 1.2 | Состав: - не менее 2-х датчиков инвазивного давления (трансдьюссерной системы) с системой удлинительных линий для измерения инвазивного артериального давления (длиной не менее 150 см) и для измерения центрального венозного давления (длиной не менее 150 см); - краники и капельницы для промыва; - температурный датчик для определения температуры инжектата при выполнении термодилюционных измерений. |  |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Промывочное устройство должно позволять специалисту регулировать скорость потока.

2.2. Датчик для измерения сердечного выброса должен быть предназначен для непрерывного измерения сердечного выброса и подходить к имеющимся на балансе системам мониторинга центральной гемодинамики PiCCOPulsion.

2.3. Разъемы кабелей должны подходить к имеющимся на балансе системам мониторинга центральной гемодинамики PiCCOPulsion.

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Коннекторы-заглушки для инфузионных систем |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 9 000 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 49500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту№4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Коннекторы-заглушки для инфузионных систем | 9000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. *Коннектор-заглушка должна обеспечивать безыгольный доступ в инфузионную систему.

2.2. Наличие соединения Луер-Лок.

2.3. Не должно содержать ПВХ, латекс.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Закрытая аспирационная система |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 560 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 24486 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение 5

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Модель | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Закрытая аспирационная система для эндотрахеальных трубок | 14Fr | 200 |
| 1.2 |  | 16Fr | 200 |
| 1.3 | Закрытая аспирационная система для трахеостомических трубок | 14Fr | 80 |
| 1.4 |  | 16Fr | 80 |
| В каждой системе должен быть катетер аспирационный с двойным шарнирным угловым соединителем, прозрачный мягкий чехол, гибкий соединитель, ирригационный порт с крышкой/клапаном, цветные стикеры. |  |  |  |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Системы должны быть предназначены для работы не менее чем на 24 часа.

2.2. Гибкий соединитель должен иметь размеры 15F-22F.

2.3. Наличие кнопки управления аспирацией с защитной крышкой.

2.4. Чехол антиконтаминационный должен быть мягким и прозрачным.

2.5. Двойной шарнирный угловой соединитель совместно с гибким соединителем должны обеспечивать присоединения к контуру ИВЛ и ЭТТ/ТТ

2.6. Стикеры цветные и с указанием дней недели, для ориентирования с датой замены.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мешок дыхательный типа «АМБУ» однократного применения (стерильный) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. 1.2. Возрастная категория: для детей. 1.3. Выполнен из медицинского ПВХ 1.4.Объем 550-680 мл 1.5.Возможность подключения к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки 1.6.Наличие порта для подключения резервуара с кислородом 1.7. Порт подключения маски/кислородной трубки прозрачный 2. Состав: 2.1. Маска дыхательная размер 2 –1 шт. 2.2.Мешок реанимационный – 1 шт. 2.3. Трубка кислородная. 2.4. Мешок резервный. 2.5. Клапан контроля давления. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 60 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4819,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мешок дыхательный типа «АМБУ» однократного применения (стерильный) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. 1.2. Возрастная категория: взрослые. 1.3. Выполнен из медицинского ПВХ 1.4.Объем 1500-1630 мл 1.5.Возможность подключения к внешнему источнику кислорода при помощи кислородной трубки 1.6.Наличие порта для подключения резервуара с кислородом 1.7. Порт подключения маски/кислородной трубки прозрачный 2. Состав: 2.1. Маска дыхательная размер 4-5 –1 шт. 2.2.Мешок реанимационный – 1 шт. 2.3. Трубка кислородная. 2.4. Мешок резервный. 2.5. Клапан контроля давления. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 110 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8651,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                                                     Ю.В.Сергиенко