	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	02.07.2026 № 07-02/4081
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Видеоскопические стойки.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения абдоминальных операций)
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.1
	Монитор медицинский
	2 шт.

	1.2
	Видеосистема
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	8 шт.

	1.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа
	1 шт.

	1.6.1
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2
	4 шт.

	1.6.2
	Инсуффляционная трубка для аспирации СО2
	2 шт

	1.6.3
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом
	2 шт.

	1.6.4
	Фильтр бактериальный
	10 шт.

	1.6.5
	Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.7.1
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.


	1.7.2
	Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых)
	5 шт.

	1.7.3
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.7.4
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.7.5
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.8
	Трансдьюсер
	2 шт.

	1.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см
	50 шт.

	1.10
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 9,0-10,0 мм, 18-23 см
	10 шт.

	1.11
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 42-47 см
	10 шт

	1.12
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1 шт.

	1.12.1
	Набор многоразовых трубок для ирригации
	5 шт.

	1.12.2
	Набор многоразовых трубок для аспирации
	5 шт.

	1.12.3
	Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л
	3 шт.

	1.13
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.

	1.14
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.

	1.15
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 0º)
	1 шт.

	1.16
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º)
	3 шт.

	1.17
	Лапароскоп 4К/UHD (диаметр 10 мм, 30º) с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.18
	Лапароскоп 4К/UHD (диаметр 10 мм, 30º), длина 43-46 см
	1 шт.

	1.19
	Лапароскоп 4К/UHD (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º)
	1 шт

	1.20
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	2 шт.

	1.21
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	10 шт.

	1.22
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	14 шт.

	1.23
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	3 шт.

	1.24
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	4 шт.

	1.25
	Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	2 шт

	1.26
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.27
	Редукционная трубка
	2 шт.

	1.28
	Редукционная трубка
	10 шт.

	1.29
	Редукционная трубка
	2 шт.

	1.30
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом
	4 шт.

	1.31
	Сменный пластиковый тубус
	4 шт.

	1.32
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом
	2 шт.

	1.33
	Сменный пластиковый тубус
	2 шт.

	1.34
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.36
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.37
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.38
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.39
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.40
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.41
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.42
	Щипцы для диссекции, комплект
	4 шт.

	1.43
	Щипцы для диссекции, комплект
	4 шт.

	1.44
	Ножницы, комплект
	4 шт.

	1.45
	Ножницы, комплект
	4 шт.

	1.46
	Щипцы биопсийные, комплект
	3 шт.

	1.47
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
	6 шт.

	1.48
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
	4 шт.

	1.49
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект
	1 шт.

	1.50
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект
	1 шт.

	1.51
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект
	1 шт.

	1.52
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект
	1 шт.

	1.53
	Щипцы для диссекции 43-46 см, комплект
	1 шт.

	1.54
	Ножницы 43-46 см, комплект
	1 шт.

	1.55
	Захватывающие щипцы 43-46 см, биполярные, комплект
	1 шт.

	1.56
	Иглодержатель разборный
	4 шт.

	1.57
	Иглодержатель разборный, 43-46 см
	1 шт.

	1.58
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.59
	Трубка для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.60
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная
	1 шт.

	1.61
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой
	1 шт.

	1.62
	Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см
	1 шт.

	1.63
	ВЧ-электрод тип – крючок
	5 шт.

	1.64
	ВЧ-электрод тип – шпатель
	2 шт.

	1.65
	ВЧ-электрод тип – крючок, 40-46 см
	1 шт.

	1.66
	Клип-аппликатор
	4 шт.

	1.67
	Клипсы титановые
	400 картр.

	1.68
	Клип-аппликатор для наложения временных клипс
	2 шт.

	1.69
	Клипсы временные артериальные
	2 шт.

	1.70
	Клипсы временные венозные
	2 шт.

	1.71
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L
	3 шт.

	1.72
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL
	3 шт.

	1.73
	Клипсы полимерные лигирующие L
	504 шт.

	1.74
	Клипсы полимерные лигирующие XL
	504 шт.

	1.75
	Игла, для закрытия подкожных фасций
	2 шт.

	1.76
	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов
	4 шт.

	1.77
	Фильтры тефлоновые
	8 шт.

	1.78
	Мат силиконовый
	4 шт.

	1.79
	Игла Вереша
	6 шт.

	1.80
	Набор чистящих щёток, комплект
	3 шт.

	1.81
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.82
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	50 шт.

	1.83
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	50 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.1
	Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30”:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1 200:1;

	
	Яркость, не менее 700 кд/м2;

	
	Наличие видеовхода 12G SDI;

	2.2
	Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости - разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, урология/гинекология, ЛОР, пользовательский и др.

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Цветовая гамма UHDTV (BT.2020);

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:

- режим ИК-спектра света;

- режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).

	
	Наличие режимов:

- усиления контраста;

- увеличение четкости;

- равномерной освещенности;

- HDR;

- узкоспектральные режимы.

	
	- автоматическая регулировка интенсивности освещения (совместная работа с источником света);

	
	Возможность фото- и видеозаписи, в разрешении не хуже 4K/UHD (4096х2160 или 3840х2160);

	
	Возможность одновременного подключения двух USB носителей;

	2.3
	Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте;

	
	Срок службы лампы, не менее 60 000 часов;

	
	Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей (CMOS – матрица);

	
	Не менее 2-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Функция «автофокус»;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;

	
	Регулируемое фокусное расстояние

	
	Возможность управления функциями «баланс белого», «фото- и видеозапись» кнопками на головке камеры;

	
	Вес не более 280г;

	2.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа:

	
	Максимальная скорость подачи газа: не менее 45 л/мин;

	
	Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции;

	
	Автоматический контроль над избыточным давлением;

	
	Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 л/мин до максимального значения;

	
	Не менее 3-х режимов инсуффляции;

	
	Наличие в комплекте трубок для подачи и аспирации газа;

	
	Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;

	
	Сенсорный экран управления с меню на русском языке;

	
	Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком;

	
	Функция подогрева газа;

	
	Функция дымоудаления;

	
	Автоматическое определение «иглы Вереша»;

	2.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	режим лигирования крупных сосудов;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами;

	
	Характеристики монополярных режимов:

- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;

- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;

- режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.;

	
	Характеристики ультразвуковых режимов:

- максимальная мощность;

- заданная мощность (не менее 5 уровней);

	
	Разъемы

- не менее 2-х монополярных;

- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);

- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.8
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 32-37 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;

- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.10
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 9,0-10,0 мм, 18-23 см:

	
	фронтальная рукоятка;


	
	диаметр – 9,0-10,0 мм; рабочая длина 18-23 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;

- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 5 мм;

	2.11
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 42-47 см

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 42-47 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;

- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.12
	Аппарат для аспирации и ирригации роликовый:

	
	Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции;

	
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора;

	
	Насос роликового или вакуумного типа;

	
	Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

	
	Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин;

	2.13
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;

	
	количество полок – не менее 3-х;

	
	количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:

- держатель для ЖК монитора;

- выдвижной ящик, с замком;

- держатель для головок камеры;

	2.14
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;

	2.15
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 0º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 0º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.16
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.17
	Лапароскоп 4К/UHD (диаметр 10 мм, 30º) с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.18
	Лапароскоп 4К/UHD (диаметр 10 мм, 30º), длина 43-46 см

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 430 – 460 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.19
	Лапароскоп 4К/UHD (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º)

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 290 – 320 мм; Диаметр – 5,0-5,5 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.20
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.21
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.22
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.23
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.24
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.25
	Троакар 15,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.26
	Принадлежности к троакарам:

	
	предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар;

	2.27
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.28
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.29
	Редукционная трубка:

	
	пластиковая, накидная;

	
	должна обеспечивать переход от 15 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.30
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом:

	
	диаметр 6-7 м;

	
	рабочая длина 7-10 см;

	
	многоразовый;

	2.31
	Сменный пластиковый тубус:

	
	диаметр 6-7 м;

	
	рабочая длина 7-10 см;

	
	с резьбой; многоразовый;

	
	5 шт/уп.

	2.32
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом:

	
	диаметр 10-11 м;

	
	рабочая длина 7-10 см;

	
	многоразовый;

	2.33
	Сменный пластиковый тубус:

	
	диаметр 10-11 м;

	
	рабочая длина 7-10 см;

	
	с резьбой; многоразовый;

	
	5 шт/уп.

	2.34
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 16 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.35
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.36
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	одна подвижная бранша; длина захвата не менее 20 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.37
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – волна; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.38
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Бэбкок; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.39
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 25 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.40
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 10 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.41
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Бэбкок; две подвижные бранши;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 10 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.42
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland (или Келли); скошенные насечки бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.43
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – прямоугольный диссектор;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.44
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;


	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.45
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (прямые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.46
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.47
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.48
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.49
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; диаметр 5 мм;

	2.50
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 24 мм; диаметр 5 мм;

	2.51
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	2.52
	Захватывающие щипцы 43-46 см, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	2.53
	Щипцы для диссекции 43-46 см, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Мэриленд; две подвижные бранши;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 20 мм; диаметр 5 мм;

	2.54
	Ножницы 43-46 см, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Метценбаум; две подвижные изогнутые бранши;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; диаметр 5 мм;

	2.55
	Захватывающие щипцы 43-46 см, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 43-46 см; диаметр 5 мм;

	2.56
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.57
	Иглодержатель разборный, 43-46 см:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 43-46 см;

	2.58
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.59
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.60
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.61
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	2.62
	Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 430-460 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.63
	ВЧ-электрод тип – крючок:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.64
	ВЧ-электрод тип – шпатель:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.65
	ВЧ-электрод тип – крючок, 40-46 см:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 40-46 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.66
	Клип-аппликатор:

	
	диаметр 10 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	поворотный;

	
	для средне-больших клипс стандарта «Этикон»;

	2.67
	Клипсы титановые:

	
	размер – средне-большие (LT300);

	
	стандарт «Этикон»

	
	упакованы в картриджи по 6 шт. в 1 картр.

	2.68
	Клип-аппликатор для наложения временных клипс:

	
	диаметр 10-12 мм;

	
	длина 330-360 мм;

	
	для клипсов бульдог, прямое и угловое наложение.

	2.69
	Клипсы временные артериальные:

	
	клипс сосудистый "бульдог";

	
	прямой, длина 25 мм;

	
	временный, артериальный

	2.70
	Клипсы временные венозные:

	
	клипс сосудистый "бульдог";

	
	прямой, длина 45 мм;

	
	временный, венозный

	2.71
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L:

	
	диаметр 10 мм, длина 330-360 мм;

	
	поворотный, прямые бранши;

	
	для средне-больших клипс;

	
	цветная маркировка, фиолетовая.

	2.72
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL:

	
	диаметр 10 мм, длина 330-360 мм;

	
	поворотный, прямые бранши;

	
	для экстра-больших клипс;

	
	цветная маркировка, коричневая.

	2.73
	Клипсы полимерные лигирующие L

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	фиолетовая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 5 – 13 мм

	
	длина наружной ножки – не более 13 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L

	2.74
	Клипсы полимерные лигирующие XL

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 7 – 16 мм

	
	длина наружной ножки – не более 17,8 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	2.75
	Игла, для закрытия подкожных фасций:

	
	рабочая длина 17-18 см;

	
	диаметр 2,9 – 3,1 мм;

	
	тип «BERCI».

	2.76
	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов:

	
	стерилизационный контейнер, с перфорированной крышкой на 2 фильтра;

	
	размер: 580х280х150 мм±5мм;

	2.77
	Фильтры тефлоновые:

	
	- многоразовые, на 1000 стерилизаций;

	2.78
	Мат силиконовый:

	
	- многоразовый, «ворсистый», размер: 520 х 230 мм;

	2.79
	Игла Вереша:

	
	диаметр 2,0-2,5 мм;

	
	рабочая длина 120-140 мм;

	2.80
	Набор чистящих щёток:

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для поверхностей.

	2.81
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	2.82
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.83
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм


Лот 2 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций в гинекологии)

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.1
	Монитор медицинский
	2 шт.

	1.1.2
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.

	1.2
	Видеосистема
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	6 шт.

	1.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа
	1 шт.

	1.6.1
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2
	4 шт.

	1.6.2
	Инсуффляционная трубка для аспирации СО2
	2 шт

	1.6.3
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом
	2 шт.

	1.6.4
	Фильтр бактериальный
	10 шт.

	1.6.5
	Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.7.1
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.7.2
	Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых)
	5 шт.

	1.7.3
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.7.4
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.7.5
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.8
	Трансдьюсер
	2 шт.

	1.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой 5-5,5 мм,33-37 см
	50 шт.

	1.10
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1 шт.

	1.10.1
	Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л
	3 шт.

	1.10.2
	Набор многоразовых трубок для ирригации
	5 шт.

	1.10.3
	Набор многоразовых трубок для аспирации
	5 шт.

	1.11
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.

	1.12
	Лапароскоп 4К/UHD, (диаметр 10 мм, 0º)
	1 шт.

	1.13
	Лапароскоп 4К/UHD, (диаметр 10 мм, 30º)
	3 шт.

	1.14
	Лапароскоп 4К/UHD, (диаметр 10 мм, 0º) с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.


	1.15
	Лапароскоп 4К/UHD, (диаметр 10 мм, 30º) с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.16
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	1 шт.

	1.17
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	10 шт.

	1.18
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	14 шт.

	1.19
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.20
	Редукционная трубка
	1 шт.

	1.21
	Редукционная трубка
	8 шт.

	1.22
	Игла Вереша
	5 шт.

	1.23
	Щипцы для диссекции, комплект
	8 шт.

	1.24
	Щипцы для диссекции, комплект
	4 шт.

	1.25
	Захватывающие щипцы, комплект
	8 шт.

	1.26
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.27
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.28
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.29
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.30
	Захватывающие щипцы, комплект
	4 шт.

	1.31
	Щипцы биопсийные, комплект
	4 шт.

	1.32
	Ножницы, комплект
	8 шт.

	1.33
	Ножницы, комплект
	2 шт.

	1.34
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
	4 шт.

	1.35
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
	6 шт.

	1.36
	Иглодержатель разборный
	4 шт.

	1.37
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.38
	Трубка для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.39
	Аспирационная/промывочная трубка с иглой
	2 шт.

	1.40
	ВЧ-электрод тип – крючок
	10 шт.

	1.41
	Ретрактор веерообразный
	2 шт.

	1.42
	Толкатель лигатур
	4 шт.

	1.43
	Толкатель лигатур
	2 шт.

	1.44
	Маточный манипулятор по Clermont-Ferrand
	3 шт.

	1.45
	Петля биполярная для экстирпации
	10 шт.

	1.46
	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов
	4 шт.

	1.47
	Фильтры тефлоновые
	8 шт.

	1.48
	Мат силиконовый
	4 шт.

	1.49
	Набор чистящих щёток, комплект
	3 шт.

	1.50
	Стерилизационная кассета пластиковая с крышкой, комплект
	3 шт.

	1.51
	Клип-аппликатор
	2 шт.

	1.52
	Клипсы титановые
	100 картр.

	1.53
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L
	1 шт.

	1.54
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL
	1 шт.

	1.55
	Клипсы полимерные лигирующие L
	84 шт.

	1.56
	Клипсы полимерные лигирующие XL
	84 шт.

	1.57
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	50 шт.

	1.58
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	50 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.1
	Монитор медицинский 4К/UHD, диагональ не менее 30”:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1 200:1;

	
	Яркость, не менее 700 кд/м2;

	
	Наличие видеовхода 12G SDI;

	2.1.2
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;

	2.2
	Видеосистема 4К/UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости - разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:

- режим ИК-спектра света;

- режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, урология/гинекология, ЛОР, пользовательский и др.

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Цветовая гамма UHDTV (BT.2020);

	
	Наличие режимов:

- усиления контраста;

- увеличение четкости;

- равномерной освещенности;

- HDR;

- узкоспектральные режимы.

	
	- автоматическая регулировка интенсивности освещения (совместная работа с источником света);

	
	Возможность фото- и видеозаписи, в разрешении не хуже 4К/ UHD (4096х2160 или 3840х2160);

	
	Возможность одновременного подключения двух USB носителей;

	2.3
	Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте;

	
	Срок службы лампы, не менее 60 000 часов;

	
	Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой – наличие;

	2.4
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр 4,5-5,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5
	Головка камеры 4К/UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей (CMOS – матрица);

	
	Не менее 2-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Функция «автофокус», наличие;

	
	Возможность управления функциями «баланс белого», «фото- и видеозапись» кнопками на головке камеры;

	
	Вес не более 280г;

	2.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа:

	
	Максимальная скорость подачи газа: не менее 50 л/мин;

	
	Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 до 50 л/мин;

	
	Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;

	
	Сенсорный экран управления с меню на русском языке;

	
	Функция подогрева газа;

	
	Функция дымоудаления;

	
	Автоматическое определение «иглы Вереша»;

	
	Возможность настройки и сохранения режима работы;

	2.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	режим лигирования крупных сосудов;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами;

	
	Характеристики монополярных режимов:

- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;

- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;

- режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.;

	
	Характеристики ультразвуковых режимов:

-максимальная мощность

-заданная мощность (не менее 5 уровней)

	
	Разъемы

- не менее 2-х монополярных;

- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);

- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.8
	Трансдьюсер

	
	Для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.9
	Инструмент ультразвуковой 5-5,5 мм,33-37 см:

	
	Фронтальная рукоятка;

	
	Диаметр 5-5,5 мм, рабочая длина 33-37 см;

	
	Не менее 2 кнопок управления:

-максимальная мощность

-заданная мощность

	
	-ротация бранш 360 градусов

	
	верхняя бранша подвижная, нижняя бранша неподвижная,

ультразвуковое воздействие

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов не менее 5 мм

	2.10
	Аппарат для аспирации и ирригации

	
	Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции;

	
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора;

	
	Насос роликового или вакуумного типа;

	
	Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

	
	Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин;

	2.11
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	- размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;

	
	- количество полок – не менее 3-х;

	
	- количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:

- держатель для ЖК монитора;

- выдвижной ящик, с замком;

- держатель для головок камеры;

	2.12
	Лапароскоп 4К/UHD  (диаметр 10 мм, 0º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/UHD;

	
	Угол обзора – 0º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.13
	Лапароскоп 4К/UHD  (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/UHD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.14
	Лапароскоп 4К/UHD , (диаметр 10 мм, 0º) с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/UHD;

	
	возможность работы в видимом и ИК-спектре света;

	
	Угол обзора – 0º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.15
	Лапароскоп 4К/UHD , (диаметр 10 мм, 30º) с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/UHD;

	
	возможность работы в видимом и ИК-спектре света;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.16
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длиной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.17
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длиной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.18
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.19
	Принадлежности к троакарам:

	
	- предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар;

	2.20
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.21
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.22
	Игла Вереша:

	
	диаметр 2,0-2,5 мм;

	
	рабочая длина 120-140 мм;

	2.23
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – удлиненные Maryland (или Келли);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.24
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – удлиненные для захвата и диссекции, атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 40 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 10 мм; рукоятка монополярная;

	2.25
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 25 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.26
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 35 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.27
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 16 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.28
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.29
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.30
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 10 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.31
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Манхес или аналог;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 15 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная;

	2.32
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – изогнутые;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 20 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.33
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (прямые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.34
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.35
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.36
	Иглодержатель разборный:

	
	асимметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	возможность стерилизации в автоклаве

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.37
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.38
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.39
	Аспирационная/промывочная трубка с иглой:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	игла диаметром 0,9-1,2 мм;

	2.40
	ВЧ-электрод тип – крючок:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.41
	Ретрактор:

	
	Диаметр стержня- 10 мм, длина рабочей части – 330-380 мм,

	
	Тип – «веерообразный»

	
	На рукоятке кольцо для регулировки отклонения дистальной части

	2.42
	Толкатель лигатур:

	
	диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «полукольцо»;

	
	встроенная эргономичная рукоятка;

	2.43
	Толкатель лигатур:

	
	диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «кольцо»;

	
	встроенная эргономичная рукоятка;

	2.44
	Маточный манипулятор по Clermont-Ferrand:

	
	-фиксация для введения в аксиальном положении происходит с помощью установочного винта

	
	-ввод в цервикальный канал, расширенный до бужа, размер 9 (Гигар)

	
	-количество положений возможной фиксации вставки манипулятора не менее 5

	
	-пять углов фиксации положения рабочей вставки манипулятора, градусы 0,30, 45, 60, 90

	
	-удержание матки в желаемом положении с помощью рукоятки манипулятора

	
	-возможность выдвижения штанги манипулятора для идентификации свода

	
	-возможность введения силиконовых уплотнителей вдоль оси инструмента для обеспечения пневмостаза

	
	В комплекте:

- рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом;

- штанга манипулятора;

- уплотняющий цилиндр;

- силиконовый уплотнитель, 3 размера, 3 шт./упак;

-внутриматочный стержень;

-рабочая вставка, коническая, с резьбой, средняя;

-анатомическое лезвие, короткое, длина лезвия не менее 50 мм;

-рабочая вставка, атравматичная диаметром не менее 7 мм, длиной не менее 50; 

-рабочая вставка, с соединением для хромопертубации атравматичная, длиной не менее 40 мм, диаметром не менее 4 мм.

	2.45
	Петля биполярная для экстирпации:

	
	- гексагональная форма;

	
	- изоляционное покрытие синего цвета (для лучшего позиционирования);

	
	- керамическая изоляция;

	
	- диаметр 5 мм, рабочая длина 33-36 см;

	2.46
	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов:

	
	стерилизационный контейнер, с перфорированной крышкой на 2 фильтра;

	
	размер: 580х280х150 мм±5мм;

	2.47
	Фильтры тефлоновые:

	
	- многоразовые, на 1000 стерилизаций;

	2.48
	Мат силиконовый:

	
	- многоразовый, «ворсистый», размер: 520 х 230 мм;

	2.49
	Набор чистящих щёток

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для поверхностей.

	2.50
	Стерилизационная кассета пластиковая с крышкой, комплект

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	2.51
	Клип-аппликатор:

	
	диаметр 10 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	поворотный;

	
	для средне-больших клипс стандарта «Этикон»;

	2.52
	Клипсы титановые:

	
	размер – средне-большие (LT300);

	
	стандарт «Этикон»

	
	упакованы в картриджи по 6 шт. в 1 картр.

	2.53
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L:

	
	диаметр 10 мм, длина 330-360 мм;

	
	поворотный, прямые бранши;

	
	для средне-больших клипс;

	
	цветная маркировка, фиолетовая.

	2.54
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL:

	
	диаметр 10 мм, длина 330-360 мм;

	
	поворотный, прямые бранши;

	
	для экстра-больших клипс;

	
	цветная маркировка, коричневая.

	2.55
	Клипсы полимерные лигирующие L:

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	фиолетовая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 5 – 13 мм

	
	длина наружной ножки – не более 13 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовым для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L

	2.56
	Клипсы полимерные лигирующие XL:

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 7 – 16 мм

	
	длина наружной ножки – не более 17,8 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовым для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	2.57
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.58
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм


	
	Лот 3 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения торакальных операций).


1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30”
	2 шт.

	1.2
	Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	8 шт.

	1.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа
	1 шт.

	1.6.1
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2
	3 шт.

	1.6.2
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом
	3 шт.

	1.6.3
	Фильтр бактериальный
	10 шт.

	1.6.4
	Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.7.1
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.7.2
	Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых)
	5 шт.

	1.7.3
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.7.4
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.7.5
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.8
	Трансдьюсер
	1 шт.

	1.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см
	40 шт.

	1.10
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 9,0 – 10,0 мм, 19-21 см
	25 шт.

	1.11
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1 шт.

	1.11.1
	Набор многоразовых трубок для ирригации
	5 шт.

	1.11.2
	Набор многоразовых трубок для аспирации
	5 шт.

	1.11.3
	Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л
	3 шт.

	1.12
	Лапароскоп (диаметр 10 мм, 30º)
	3 шт.

	1.13
	Лапароскоп IR (диаметр 10 мм, 30º)
	1 шт.

	1.14
	Лапароскоп (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º)
	1 шт.

	1.15
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	4 шт.

	1.16
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	8 шт.

	1.17
	Редукционная трубка
	1 шт.

	1.18
	Редукционная трубка
	3 шт.

	1.19
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом
	4 шт.

	1.20
	Сменный пластиковый тубус
	4 уп.

	1.21
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом
	2 шт.

	1.22
	Сменный пластиковый тубус
	2 уп.

	1.23
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.24
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.25
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.26
	Захватывающие щипцы, комплект
	2 шт.

	1.27
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.28
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.29
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.30
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.31
	Щипцы для диссекции, комплект
	1 шт.

	1.32
	Ножницы, комплект
	3 шт.

	1.33
	Ножницы, комплект
	1 шт.

	1.34
	Щипцы биопсийные, комплект
	1 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
	3 шт.

	1.36
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
	3 шт.

	1.37
	Иглодержатель разборный
	3 шт.

	1.38
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.39
	Трубка для аспирации / ирригации
	3 шт.

	1.40
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная
	1 шт.

	1.41
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой
	1 шт.

	1.42
	ВЧ-электрод тип – крючок
	5 шт.

	1.43
	ВЧ-электрод тип – шпатель
	1 шт.

	1.44
	Игла, для закрытия подкожных фасций
	2 шт.

	1.45
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.46
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.

	1.47
	Троакар торакальный с гибкой канюлей
	4 шт.

	1.48
	Троакар торакальный с гибкой канюлей
	8 шт.

	1.49
	Троакар торакальный с гибкой канюлей
	8 шт.

	1.50
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.51
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер ML
	2 шт.

	1.52
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер L
	2 шт.

	1.53
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер XL
	2 шт.

	1.54
	Ретрактор
	2 шт.

	1.55
	Толкатель лигатур
	4 шт.

	1.56
	Толкатель лигатур
	2 шт.

	1.57
	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов
	2 шт.

	1.58
	Фильтры тефлоновые
	6 шт.

	1.59
	Мат силиконовый
	4 шт.

	1.60
	Клипсы полимерные лигирующие ML
	168 шт.

	1.61
	Клипсы полимерные лигирующие L
	168 шт.

	1.62
	Клипсы полимерные лигирующие XL
	168 шт.

	1.63
	Набор чистящих щёток, комплект
	3 шт.

	1.64
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.65
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	50 шт.

	1.66
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	50 шт.

	1.67
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.

	1.68
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Монитор медицинский UHD:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1500:1;

	2.2.
	Видеосистема:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости1920х1080p;*

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:*

- режим ИК-спектра света;

- режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).

	
	Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий);

	
	Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких);

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, гистероскопия / гистерорезектоскопия, ИК режим и др.*

	2.3.
	Источник света:

	
	Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;*

	
	Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой – наличие;

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4.
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5.
	Головка камеры FullHD:

	
	Трехчиповая (3хCMOS сенсора);

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;*

	
	Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Регулируемое фокусное расстояние, не менее: f = 16 – 30 мм;

	
	Оптическое увеличение: от 0.9 – 1.8 раза (2-х кратное увеличение);

	
	Вес не более 220г;

	2.6.
	Инсуффлятор:

	
	Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции;

	
	Максимальная скорость потока газа не менее 45 л/мин с возможностью регулировки (от 0,1 до 45 л/мин);

	
	Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком (два режима: медленный и быстрый);

	
	Автоматический контроль над избыточным давлением;

	
	Возможность задания объема полости: стандартная и малая;

	
	Не менее 3-х режимов инсуффляции: медленный режим (0,1-1,0 л/мин), средний режим (2-19 л/мин), быстрый режим (20-45 л/мин);

	
	Наличие в комплекте:

- трубки для подачи газа – 4 шт.;

- трубки для аспирации газа – 2 шт.

	2.7.
	Блок электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	режим лигирования крупных сосудов;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами;

	
	Характеристики монополярных режимов:

- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;

- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;

- режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.;

	
	Характеристики ультразвуковых режимов:

- максимальная мощность;

- заданная мощность (не менее 5 уровней);

	
	Разъемы

- не менее 2-х монополярных;

- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);

- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.8
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;

- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная;

	
	нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 7мм;

	
	не мене 5 инструментов в упаковке.

	2.10
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 9,0 – 10,0 мм, 19-21 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;

- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная;

	
	нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 7мм;

	
	не мене 5 инструментов в упаковке.

	2.11
	Аппарат для аспирации и ирригации (или два прибора: помпа для ирригации и аспиратор):

	
	Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции;

	
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора;

	
	Насос роликового или вакуумного типа;

	
	Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

	
	Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин;

	2.12
	Лапароскоп (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.13
	Лапароскоп IR (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;*

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.14
	Лапароскоп (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 290 – 320 мм; Диаметр – 5,0-5,5 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.15
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.16
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.17
	Редукционная трубка:

	
	- металлическая;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.18
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.19
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом:

	
	- диаметр 6-7 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- многоразовый;

	2.20
	Сменный пластиковый тубус:

	
	- диаметр 6-7 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- с резьбой; многоразовый;

	
	- 5 шт/уп.

	2.21
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом:

	
	- диаметр 10-11 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- многоразовый;

	2.22
	Сменный пластиковый тубус:

	
	- диаметр 10-11 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- с резьбой; многоразовый;

	
	- 5 шт/уп.

	2.23
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.24
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.25
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.26
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – волна; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.27
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Бэбкок; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.28
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	2.29
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	2.30
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; скошенные насечки бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.31
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – прямоугольный диссектор;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.32
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.33
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – миниMetzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 14 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.34
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.35
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.36
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.37
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.38
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.39
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.40
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.41
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	2.42
	ВЧ-электрод тип – крючок:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.43
	ВЧ-электрод тип – шпатель:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.44
	Игла, для закрытия подкожных фасций:

	
	- рабочая длина 17-18 см;

	
	- диаметр 2,9 – 3,1 мм;

	
	- тип «BERCI».

	2.45
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	1.46
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;

	1.47
	Троакар торакальный с гибкой канюлей:

	
	- диаметр 12,5-13,0 мм;

	
	- рабочая длина 6-8 см;

	
	- пластиковая канюля с резьбой;

	
	- стилет металлический затупленный;

	
	в комплекте:

- запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 3 шт. на каждый троакар;

	1.48
	Троакар торакальный с гибкой канюлей:

	
	- диаметр 10,0-11,0 мм;

	
	- рабочая длина 6-8 см;

	
	- пластиковая канюля с резьбой;

	
	- стилет металлический затупленный;

	
	в комплекте:

- запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 5 шт. на каждый троакар;

	1.49
	Троакар торакальный с гибкой канюлей:

	
	- диаметр 6,0-7,0 мм;

	
	- рабочая длина 6-8 см;

	
	- пластиковая канюля с резьбой;

	
	- стилет металлический затупленный;

	
	в комплекте:

- запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 5 шт. на каждый троакар;

	1.50
	Принадлежности к троакарам:

	
	- предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар;

	1.51
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера ML;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	1.52
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера L;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	1.53
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера XL;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	1.54
	Ретрактор:

	
	диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «кольцевой»;

	
	на рукоятке кольцо для регулировки отклонения дистального части;

	1.55
	Толкатель лигатур:

	
	диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «полукольцо»;

	
	встроенная эргономичная рукоятка;

	1.56
	Толкатель лигатур:

	
	диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «кольцо»;

	
	встроенная эргономичная рукоятка;

	1.57
	Контейнер алюминиевый для хранения и стерилизации инструментов:

	
	стерилизационный контейнер, с перфорированной крышкой на 2 фильтра;

	
	размер: 580х280х150 мм±5мм;

	1.58
	Фильтры тефлоновые:

	
	- многоразовые, на 1000 стерилизаций;

	1.59
	Мат силиконовый:

	
	- многоразовый, «ворсистый», размер: 520 х 230 мм;

	1.60
	Клипсы полимерные лигирующие ML

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	зелёная цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 3 – 10 мм

	
	длина наружной ножки – не более 9,5 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс ML

	1.61
	Клипсы полимерные лигирующие L

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	фиолетовая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 5 – 13 мм

	
	длина наружной ножки – не более 13 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L

	1.62
	Клипсы полимерные лигирующие XL

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 7 – 16 мм

	
	длина наружной ножки – не более 17,8 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	1.63
	Набор чистящих щёток:

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для поверхностей.

	1.64
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	1.65
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	1.66
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	1.67
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;

	
	количество полок – не менее 3-х;

	
	количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:

- держатель для ЖК монитора;

- выдвижной ящик, с замком;

- держатель для головок камеры;

	1.68
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;


Лот 4 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций в урологии)

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.1
	Монитор медицинский
	2 шт.

	1.1.2
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.

	1.2
	Видеосистема
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	6 шт.

	1.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа
	1 шт.

	1.6.1
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2
	4 шт.

	1.6.2
	Инсуффляционная трубка для аспирации СО2
	2 шт

	1.6.3
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом
	2 шт.

	1.6.4
	Фильтр бактериальный
	10 шт.

	1.6.5
	Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.7.1
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.7.2
	Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых)
	5 шт.

	1.7.3
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.7.4
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.7.5
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.8
	Трансдьюсер
	2 шт.

	1.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см
	50 шт.

	1.10
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1 шт.

	1.10.1
	Набор многоразовых трубок для ирригации
	5 шт.

	1.10.2
	Набор многоразовых трубок для аспирации
	5 шт.

	1.10.3
	Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л
	3 шт.

	1.11
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.

	1.12
	Лапароскоп 4K/UHD (диаметр 10 мм, 0º)
	2 шт.

	1.13
	Лапароскоп 4K/UHD (диаметр 10 мм, 30º)
	4 шт.

	1.14
	Троакар по Hasson 10,0-11,0 мм со стилетом
	2 шт.

	1.15
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	2 шт.

	1.16
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	10 шт.

	1.17
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	14 шт.

	1.18
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	3 шт.

	1.19
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	4 шт.

	1.20
	Редукционная трубка
	2 шт.

	1.21
	Редукционная трубка
	10 шт.

	1.22
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.23
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
	5 шт.

	1.24
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
	3 шт.

	1.25
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.26
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.27
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.28
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.29
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.30
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.31
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.32
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.33
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.34
	Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог)
	3 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог)
	2 шт.

	1.36
	Ножницы, комплект
	4 шт.

	1.37
	Ножницы, комплект
	4 шт.

	1.38
	Щипцы биопсийные, комплект
	2 шт.

	1.39
	Иглодержатель разборный
	4 шт.

	1.40
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.41
	Трубка для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.42
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная
	1 шт.

	1.43
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой
	1 шт.

	1.44
	Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см
	1 шт.

	1.45
	Набор чистящих щёток
	3 шт.

	1.46
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.47
	Клиппатор для многоразовых клипс только прямое наложение
	1 шт.

	1.48
	Клиппатор для многоразовых клипс прямое и боковое наложение
	1 шт.

	1.49
	Клипс сосудистый артериальный, прямой
	2 шт.

	1.50
	Клипс сосудистый артериальный, изогнутый
	2 шт.

	1.51
	Клипс сосудистый венозный, прямой
	2 шт.

	1.52
	Клипс сосудистый венозный, изогнутый
	2 шт.

	1.53
	Игла Вереша
	4 шт.

	1.54
	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк
	4 шт.

	1.55
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения L полимерных клипс
	3 шт.

	1.56
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения XL полимерных клипс
	3 шт.

	1.57
	Клипсы пластиковые, размер L
	504 шт.

	1.58
	Клипсы пластиковые, размер XL
	504 шт.

	1.59
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	100 шт.

	1.60
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	50 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.1
	Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30”:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1 200:1;

	
	Яркость, не менее 700 кд/м2;

	
	Наличие видеовхода 12G SDI;

	2.1.2
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;

	2.2
	Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости - разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, урология/гинекология, ЛОР, пользовательский и др.

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Цветовая гамма UHDTV (BT.2020);

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:

- режим ИК-спектра света;

- режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).

	
	Наличие режимов:

- усиления контраста;

- увеличение четкости;

- равномерной освещенности;

- HDR;

- узкоспектральные режимы.

	
	- автоматическая регулировка интенсивности освещения (совместная работа с источником света);

	
	Возможность фото- и видеозаписи, в разрешении не хуже 4K/UHD (4096х2160 или 3840х2160);

	
	Возможность одновременного подключения двух USB носителей;

	2.3
	Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте;

	
	Срок службы лампы, не менее 60 000 часов;

	
	Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей (CMOS – матрица);

	
	Не менее 2-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Функция «автофокус»;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;

	
	Регулируемое фокусное расстояние

	
	Возможность управления функциями «баланс белого», «фото- и видеозапись» кнопками на головке камеры;

	
	Вес не более 280г;

	2.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа:

	
	Максимальная скорость подачи газа: не менее 45 л/мин;

	
	Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции;

	
	Автоматический контроль над избыточным давлением;

	
	Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 л/мин до максимального значения;

	
	Не менее 3-х режимов инсуффляции;

	
	Наличие в комплекте трубок для подачи и аспирации газа;

	
	Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;

	
	Сенсорный экран управления с меню на русском языке;

	
	Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком;

	
	Функция подогрева газа;

	
	Функция дымоудаления;

	
	Автоматическое определение «иглы Вереша»;

	2.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	режим лигирования крупных сосудов;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами;

	
	Характеристики монополярных режимов:

- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;

- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:

- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;

- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;

- режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.;

	
	Характеристики ультразвуковых режимов:

- максимальная мощность;

- заданная мощность (не менее 5 уровней);

	
	Разъемы

- не менее 2-х монополярных;

- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);

- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.8
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 32-37 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;

- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.10
	Аппарат для аспирации и ирригации роликовый:

	
	Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции;

	
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора;

	
	Насос роликового или вакуумного типа;

	
	Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

	
	Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин;

	2.11
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;

	
	количество полок – не менее 3-х;

	
	количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:

- держатель для ЖК монитора;

- выдвижной ящик, с замком;

- держатель для головок камеры;

	2.12
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 0º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 0º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.13
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:

- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.14
	Троакар по Hasson 10,0-11,0 мм со стилетом:

	
	тип «Hasson»;

	
	рабочей длины – 100-120 мм;

	
	с запорным краном;

	
	со стилет с тупым наконечником.

	2.15
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.16
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.17
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.18
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.19
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.20
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.21
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.22
	Принадлежности к троакарам:

	
	- предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар;

	2.23
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.24
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.25
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; решетчатая поверхность бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.26
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; скошенные насечки бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.27
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – прямые; 

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.28
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – «Г-образный» диссектор; 

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.29
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов лапароскопических операций;

	
	атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.30
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип - Manhes;

	
	для точной фиксации и препарирования чувствительных тканей;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.31
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.32
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	для всех видов лапароскопических операций;

	
	атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.33
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – клинчерные (обхватывающие) (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 26 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.34
	Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог):

	
	Комплект состоит из: 

- эргономичная пластиковая рукоятка с монополярным разъемом и отключаемой кремальерой,

- изолирующий тубус, 

- рабочая вставка;

	
	тип - CrocheOlmi;

	
	для точной фиксации чувствительных тканей;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 20 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм;

	2.35
	Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог):

	
	Комплект состоит из: 

- эргономичная пластиковая рукоятка с монополярным разъемом и отключаемой кремальерой,

- изолирующий тубус, 

- рабочая вставка;

	
	тип - коготь;

	
	для надёжного захвата скользких тканей;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 15 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм;

	2.36
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.37
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (прямые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.38
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.39
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.40
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.41
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.42
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.43
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	2.44
	Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 430-460 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.45
	Набор чистящих щёток:

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 6-7 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 10-12 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 2-3 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для поверхностей

	2.46
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм.

	2.47
	Клиппатор для многоразовых клипс только прямое наложение:

	
	с возможностью только прямого наложения;

	
	диаметр не более 12,5 мм;

	
	длина не менее 350 мм;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с тубусом);

	2.48
	Клиппатор для многоразовых клипс прямое и боковое наложение:

	
	с возможностью только прямого и бокового наложения;

	
	диаметр не более 12,5 мм;

	
	длина не менее 350 мм;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с тубусом);

	2.49
	Клипс сосудистый артериальный, прямой:

	
	для временного наложения на артериальные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – прямая;

	
	длина браншей, не менее 25 мм и не более 30 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 3,40 Ньютонов и не более 3,45 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.50
	Клипс сосудистый артериальный, изогнутый:

	
	для временного наложения на артериальные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – изогнутая;

	
	длина браншей, не менее 25 мм и не более 30 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 3,40 Ньютонов и не более 3,45 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.51
	Клипс сосудистый венозный, прямой:

	
	для временного наложения на венозные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – прямая;

	
	длина браншей, не менее 45 мм и не более 50 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 2,47 Ньютонов и не более 2,50 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.52
	Клипс сосудистый венозный, изогнутый

	
	для временного наложения на венозные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – изогнутая;

	
	длина браншей, не менее 45 мм и не более 50 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 2,47 Ньютонов и не более 2,50 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.53
	Игла Вереша:

	
	диаметр 2,0-2,5 мм;

	
	рабочая длина 120-140 мм;

	2.54
	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.55
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L:

	
	для наложения полимерных клипс;

	
	наличие цветовой маркировки, 

	
	поворот рабочей части - 360°,

	
	диаметр стержня – 5мм, длина рабочей части – 33см,

	
	форма браншей – прямые.

	2.56
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL:

	
	для наложения полимерных клипс;

	
	наличие цветовой маркировки, 

	
	поворот рабочей части - 360°,

	
	диаметр стержня – 10мм, длина рабочей части – 33см,

	
	форма браншей – прямые.

	2.57
	Клипсы пластиковые, размер L:

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	фиолетовая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 5 – 13 мм

	
	длина наружной ножки – не более 13 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L

	2.58
	Клипсы пластиковые, размер XL:

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 7 – 16 мм

	
	длина наружной ножки – не более 17,8 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	2.59
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.60
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм


