	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	02.07.2026 № 07-02/4080
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Биполярный цисторезектоскоп с инструментарием.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Биполярный цисторезектоскоп с инструментарием

Комплект оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Монитор ЖКИ медицинский UHD
	1 шт.

	1.2.
	Видеосистема
	1 шт.

	1.3.
	Светодиодный, источник света
	1 шт.

	1.4.
	Световод волоконно-оптический
	8 шт.


	1.5.
	Головка камеры, L-образная (маятниковая)
	1 шт.

	1.6.
	Блок электрохирургический
	1 шт.

	1.7.
	Лазерный аппарат
	1 шт.

	1.8.
	Инструмент волоконный
	10 шт.

	1.9.
	Инструмент волоконный
	30 шт.

	1.10.
	Инструмент волоконный
	10 шт.

	1.11.
	Помпа урологическая
	1 шт.

	1.12.
	Видеоуретероскоп
	2 шт.

	1.13.
	Щипцы биопсийные
	10 шт.

	1.14.
	Щипцы захватывающие
	5 шт.

	1.15.
	Корзинки захватывающие
	5 шт.

	1.16.
	Телескоп 4 мм, 12(
	5 шт.

	1.17.
	Телескоп 4 мм, 30(
	10 шт.

	1.18.
	Телескоп 4 мм, 70(
	3 шт.

	1.19.
	Шприц для промывания
	10 шт.

	1.20.
	Запасные колбы
	10 шт.

	1.21.
	Тубус цистоскопа
	1 шт.

	1.22.
	Оптический обтуратор
	1 шт.

	1.23.
	Тубус цистоскопа
	2 шт.

	1.24.
	Оптический обтуратор
	2 шт.

	1.25.
	Телескопический мостик
	1 шт.

	1.26.
	Отклоняющий механизм для катетеризации мочеточников
	2 шт.

	1.27.
	Щипцы захватывающие
	4 шт.

	1.28.
	Щипцы биопсийные
	4 шт.

	1.29.
	Щипцы биопсийно-захватывающие
	4 шт.

	1.30.
	Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный
	6 шт.

	1.31.
	Рабочий элемент лазерного резектоскопа
	2 шт.

	1.32.
	Направляющая трубка для лазерных зондов
	2 шт.

	1.33.
	Направляющая трубка для лазерных зондов
	2 шт.

	1.34.
	Внутренний тубус резектоскопа
	10 шт.

	1.35.
	Оптический обтуратор
	8 шт.

	1.36.
	Внешний тубус резектоскопа
	8 шт.

	1.37.
	Ирригационный порт
	5 шт.

	1.38.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «большая»
	60 шт.

	1.39.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя»
	35 шт.

	1.40.
	ВЧ-электрод биполярный, петля отклоненная под 45°
	10 шт.

	1.41.
	ВЧ-электрод, биполярный, кнопка
	20 шт.

	1.42.
	ВЧ-электрод, биполярный, ролик
	20 шт.

	1.43.
	ВЧ-электрод для энуклеации биполярный
	10 шт.

	1.44.
	Нож «холодный» для использования с резектоскопами
	10 шт.

	1.45.
	Кюретка
	5 шт.

	1.46.
	Контейнер для стерилизации и хранения
	10 шт.

	1.47.
	Чистящие щетки
	3 компл.

	1.48.
	Набор для троакарной цистостомии с системой регуляции внутрипузырного давления
	1 шт.

	1.49.
	Рабочий элемент для уретротома
	1 шт.

	1.50.
	Тубус уретротома
	1 шт.

	1.51.
	Нож, полукруглый, с 4 Шр. каналом
	4 шт.

	1.52.
	Нож, тип ланцет
	10 шт.

	1.53.
	Эвакуатор, по Эллику (Ellik)
	4 шт.

	1.54.
	Комплект изогнутых бужей
	2 шт.

	1.55.
	Уретротом по OTIS
	1 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1.
	Монитор ЖКИ медицинский UHD:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1500:1;

	2.2.
	Видеосистема:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;

	
	Контрастность изображения – не менее трёх типов;

	
	Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких);

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, цистоскопия/резектоскопия, ИК режим и др.

	
	Автоматическая регулировка яркости освещения;

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света;

	
	Автоматическая идентификация головки камеры;

	2.3.
	Светодиодный, источник света:

	
	Встроенный в видеосистему или отдельный прибор;

	
	Тип и мощность лампы – светодиодная, интенсивность, как у ксенонового мощностью 300 Вт.;

	
	Автоматическая регулировка яркости - наличие;

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4.
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 3,2 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5.
	Головка камеры, L-образная (маятниковая):

	
	Одночиповая или трехчиповая, формата FullHD, 1080p;

	
	Работа в режиме освещения слизистой узковолновым светом и/или фотодинамической диагностики;

	
	Не менее трёх произвольно программируемых кнопок управления видеосистемой;

	
	Вес без соединительного кабеля не более 100 г;*

	
	Возможность регулировки фокусного расстояния;

	
	Вращаемая, с возможностью фиксации;

	2.6.
	Блок электрохирургический должен иметь:

	
	Аппарат должен быть универсальным моно-, биполярным ВЧ прибором;

	
	Сенсорный экран управления аппаратом;*

	
	Функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	Не менее 4-х режимов монополярного рассечения;

	
	Не менее 4-х режимов монополярной коагуляции;

	
	Не менее 2-х режимов биполярного рассечения;

	
	Не менее 7-х режимов биполярной коагуляции;

	
	В том числе: 

- резекция и коагуляция в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами);*

	
	Характеристики воздействия в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами):

- резекция в физиологическом растворе, мощность не менее чем 300 Вт;

- коагуляция в физиологическом растворе, мощность чем 200 Вт;

	
	Количество эффектов – не менее 3-х (изменение параметров резания/коагуляции без изменения мощности);

	
	Разъемы:

- не менее 2-х монополярных;

- не менее 2-х биполярных;

	
	Наличие в комплекте:

- педальный переключатель, длина кабеля не менее 4 м – 1 шт;

- нейтральный электрод многоразовый – 5 шт;

- кабель для подключения биполярных резектоскопов – 8 шт;

	2.7.
	Лазерный аппарат:

	
	Предназначен для энуклеации и вапоризации доброкачественной гиперплазии предстательной железы, удаления опухолей, рассечения стриктур и коагуляции.

	
	Класс лазера – IV;

	
	Источник лазерного излучения: Тулиевый волоконный;

	
	Длина волны лазерного канала, нм - 1940±20;

	
	Выходная мощность лазерного канала, Вт, не менее - 60;

	
	Энергия в импульсе лазерного канала, Дж - от 0,025 до 6;

	
	Режимы работы – непрерывный и импульсный;

	
	Частота следования импульсов, Гц - от 1 до 2400;

	
	Длина волны пилотного лазера, нм – 530±50;

	
	Мощность пилотного лазера, мВт, не более – 5;

	
	Воздушная система охлаждения;

	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более – 1000;

	
	Размеры, мм (ВхШхД) – не более 300 х 460 х 550;

	
	Вес, кг – не более 40;

	
	Стандартный оптический разъём SMA-905;

	
	Диаметр волокна не менее, мкм - от 150 до 900;

	
	Сенсорный монитор;

	
	Программное обеспечение на русском языке;

	
	Предустановленные программы для различных режимов работы: фрагментация, распыление, попкорнинг, энуклеация и вапоризация;

	
	Наличие в комплекте:

- Скалыватель для волоконного инструмента – 1 шт.;

- Стриппер для зачистки волоконного инструмента – 1 шт.;

- Педаль ножная (двойная) – 1 шт.;

- Микроскоп для контроля качества волоконного инструмента – 1 шт.;

- Очки защитные – 2 шт.;

	2.8.
	Инструмент волоконный:

	
	- диаметр 150-250 мкм;

	
	- стерильный, многоразовый.

	2.9.
	Инструмент волоконный:

	
	- диаметр 350-400 мкм;

	
	- стерильный, многоразовый.

	2.10.
	Инструмент волоконный:

	
	- диаметр 550-600 мкм;

	
	- стерильный, многоразовый.

	2.11.
	Помпа урологическая:

	
	Помпа роликового типа;

	
	Давление подачи жидкости должно автоматически поддерживаться на заданных параметрах в пределах от 0 до 150 мм рт. ст.;

	
	Поток жидкости от 0 до 1000 мл/мин;

	
	В комплекте должны быть:

- 8 комплектов необходимых стерилизуемых шлангов и канюль для ирригации.

	2.12.
	Видеоуретероскоп:

	
	угол поля зрения – не менее 90º;

	
	глубина резкости 2–50 мм;

	
	наружный диаметр дистального конца аппарата – не более 8,5Шр;

	
	диаметр вводимой части аппарата – не более 9,9 Шр. (3,3 мм);

	
	диаметр инструментального канала – не менее 3,6 Шр.;

	
	рабочая длина – не менее 670 мм;

	
	диапазон угла отклонения дистального конца: 180° - вверх, 275° - вниз;

	
	В комплекте:

- пластиковый контейнер для хранения и стерилизации – 1 шт.;

- тубусы для введения в мочеточник – 10 шт.;

- набор принадлежностей необходимый для работы, проведения очистки/мойки и стерилизации – 1 шт..

	2.13.
	Щипцы биопсийные:

	
	гибкие, диаметр, не более 3 Шр.;

	
	длина не менее 80 см;

	
	две подвижные бранши;

	2.14.
	Щипцы захватывающие:

	
	гибкие, диаметр, не более 3 Шр.;

	
	длина не менее 80 см;

	
	две подвижные бранши;

	2.15.
	Корзинки захватывающие

	
	нитиноловая, 4-х струнная, без кончика;

	
	диаметр 3,0 Шр.;

	
	раскрытие, не менее 18 мм;

	
	функция вращения.

	2.16.
	Телескоп 4 мм, 12(:

	
	- совместимость с системами FullHD;

	
	- косого видения 12°;

	
	- диаметр 4 мм;

	
	- автоклавируемая;

	2.17.
	Телескоп 4 мм, 30(:

	
	- совместимость с системами FullHD;

	
	- косого видения 30°;

	
	- диаметр 4 мм;

	
	- автоклавируемая;

	2.18.
	Телескоп 4 мм, 70(:

	
	- совместимость с системами FullHD;

	
	- косого видения 70°;

	
	- диаметр 4 мм;

	
	- автоклавируемая;

	2.19.
	Шприц для промывания:

	
	- стеклянная колба;

	
	- металлический поршень и рукоятка;

	
	- гибкий силиконовый переходник: шприц/тубус резектоскопа;

	
	- объем 150 мл;

	
	- автоклавируемый;

	2.20.
	Запасные колбы:

	
	- к шприцу для промывания;

	
	- автоклавируемый;

	2.21.
	Тубус цистоскопа:

	
	- диаметр 19-20 Шр.;

	
	- возможность использования инструментов/стентов:

1 шт х 6 Шр. или 2 шт х 5 Шр. + 5 Шр.;

	
	- с вырезом и стандартным обтуратором;

	
	- с 2-мя запорными кранами с замками LUER.

	
	- автоклавируемый

	2.22.
	Оптический обтуратор

	
	- для тубуса цистоскопа 19-20 Шр.;

	
	- автоклавируемый

	2.23.
	Тубус цистоскопа:

	
	- диаметр 21 Шр.;

	
	- возможность использования инструментов/стентов:

1 шт х 8 Шр. или 2 шт х 6 Шр. + 7 Шр.;

	
	- с вырезом и стандартным обтуратором;

	
	- с 2-мя запорными кранами с замками LUER.

	
	- автоклавируемый

	2.24.
	Оптический обтуратор

	
	- для тубуса цистоскопа 21 Шр.;

	
	- автоклавируемый

	2.25.
	Телескопический мостик

	
	- для тубусов цистоскопа для использования с оптикой 4 мм;

	
	- с двумя инструментальными каналами;

	
	- автоклавируемый.

	2.26.
	Отклоняющий механизм для катетеризации мочеточников

	
	- тип Альбарран;

	
	- с двумя инструментальными каналами, с фиксатором;

	
	- автоклавируемый.

	2.27.
	Щипцы захватывающие:

	
	- для захвата конкрементов, стентов (могут использоваться для взятия биопсии);

	
	- диаметр 7 Шр.;

	
	- гибкие;

	
	- рабочая длина 33-40 см;

	
	- автоклавируемые.

	2.28.
	Щипцы биопсийные:

	
	- для взятия биопсии (обе бранши подвижные);

	
	- диаметр 7 Шр.;

	
	- гибкие;

	
	- рабочая длина 33-40 см;

	
	- автоклавируемые.

	2.29.
	Щипцы биопсийно-захватывающие:

	
	- для захвата конкрементов, стентов (могут использоваться для взятия биопсии);

	
	- диаметр 5 Шр.;

	
	- гибкие;

	
	- рабочая длина 33-40 см;

	
	- автоклавируемые.

	2.30.
	Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный:

	
	- биполярный;*

	
	- «активный» тип;

	
	- эргономичная рукоятка;

	
	- автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм;

	2.31.
	Рабочий элемент лазерного резектоскопа:

	
	- «пассивный»;

	
	- эргономичная рукоятка;

	
	- автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм;

	
	- диаметр рабочего канала, не менее 6 Шр.;

	2.32.
	Направляющая трубка для лазерных зондов:

	
	- для лазерных зондов диаметром до 1,2 мм;

	
	- с ретрактором (ограничителем);

	2.33.
	Направляющая трубка для лазерных зондов:

	
	- для лазерных зондов диаметром до 1,2 мм;

	
	- без ретрактора (ограничителя);

	2.34.
	Внутренний тубус резектоскопа:

	
	- диаметр 24 Шр., для использования с внешним тубусом 26 Шр.;

	
	- скошенный керамический наконечник;

	
	- для постоянного промывания;

	
	- автоматический фиксирующий механизм;

	
	- стандартный обтуратор в комплекте;

	2.35.
	Оптический обтуратор:

	
	- к внутреннему тубусу резектоскопа 24 Шр;

	2.36.
	Внешний тубус резектоскопа:

	
	- диаметр 26 Шр.;

	
	- для постоянного промывания;

	
	- поворотный;

	
	- два запорных крана;

	
	- краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция;

	
	- автоматический фиксирующий механизм;

	2.37.
	Ирригационный порт:

	
	- для использования с тубусом резектоскопа 24 Шр.;

	
	- поворотный;

	
	- два запорных крана, выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция;

	2.38.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «большая»:

	
	- тип «петля», большая (для резекции предстательной железы);

	
	- для использования с оптикой 12°;

	2.39.
	ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя»:

	
	- тип «петля», средняя (для резекции мочевого пузыря);

	
	- для использования с оптикой 12°;

	2.40.
	ВЧ-электрод биполярный, петля отклоненная под 45°:

	
	- тип «петля», средняя;

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	
	- изогнутая под углом 45° - для выполнения резекции передней стенки мочевого пузыря.

	2.41.
	ВЧ-электрод биполярный, кнопка:

	
	- тип «кнопка»;

	
	- для плазменной вапоризации;

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	2.42.
	ВЧ-электрод биполярный, ролик:

	
	- тип «ролик» (шарик);

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	2.43.
	ВЧ-электрод для энуклеации биполярный:

	
	- тип «отклоненная петля» с ограничителем;

	
	- для трансуретральной энуклеации простаты;

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	2.44.
	Нож «холодный» для использования с резектоскопами:

	
	- для использования резектоскопа в качестве уретротома;

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	2.45.
	Кюретка:

	
	- для извлечения камней и их фрагментов;

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	2.46.
	Контейнер для стерилизации и хранения:

	
	- должен быть изготовлен из полимерного материала с силиконовыми держателями для инструментов и принадлежностей;

	
	- предназначен специально для: резектоскопа;

	
	- размеры не менее: 450 х 220 х 65 мм.

	2.47.
	Чистящие щетки:

	
	- щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	- щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	- щетка для поверхностей.

	2.48.
	Набор для троакарной цистостомии с системой регуляции внутрипузырного давления:

	
	- комплект состоит из: стабилизационный диск, троакар, переливная трубка, аспирационная трубка, рукав-вставка;

	
	- возможность установки в послеоперационном периоде постоянного катетера диаметром до 14 Фр.

	2.49.
	Рабочий элемент для уретротома

	
	в рабочем положении нож находится внутри тубуса;

	
	активное действие – движение вперед;

	
	эргономичная рукоятка;

	
	автоклавируемый.

	2.50.
	Тубус уретротома

	
	диаметр 22 Шр.;

	
	один инструментальный канал не менее 4 Шр.;

	
	2 запорных крана;

	
	обтуратор с каналом 4 Шр. в комплекте;

	
	автоклавируемый.

	2.51.
	Нож, полукруглый, с 4 Шр. каналом

	
	нож полукруглый;

	
	канал не менее 4 Шр.

	2.52.
	Нож, тип ланцет

	
	нож-ланцет

	2.53.
	Эвакуатор, по Эллику (Ellik)

	
	состоит из: груша, стеклянная банка, гибкий соединитель;

	
	в комплекте запасной гибкий соединитель.

	2.54.
	Комплект изогнутых бужей

	
	бужи изогнутые, металлические;

	
	от 10 до 30 Шр.

	2.55.
	Уретротом по OTIS:

	
	Комплект «уретротом по OTIS», в составе:

- рабочий элемент (уретротом);

- 2 ножа;

- 2 насадки на дистальный конец уретротома.


