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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Светильник бестеневой светодиодный передвижной.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Светильник бестеневой светодиодный передвижной
1. Состав одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Мобильное основание (с комплектом установки купола  и колесами), обеспечивающее максимальную маневренность 
	1 шт.

	1.2. 
	Блок излучения света.
	1 шт.

	1.3. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка *.
	6 шт.

	1.4. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


В случае, если у предлагаемого светильника встроенная видеокамера располагается в центральной позиции и совмещена с рукояткой для позиционирования – предлагать еще 8 рукояток, адаптированых под видеокамеру.

2. Технические требования:

	№ п/п
	Технические требования

	Поз. 1.2 «Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешения Full HD».

	2.1
	Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.2
	Блок излучения света должен обеспечивать:

- максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.

- Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм.

- Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°.

- Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций.

	2.3
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.4
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	Поз. 1.4 «Источник резервного питания».

	2.7
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

