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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Ультразвуковой диссектор с инструментарием.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Ультразвуковой диссектор с инструментарием

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.1.1.
	Педальный переключатель биполярный, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.1.2.
	Педальный переключатель ультразвуковой, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.2.
	Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового
	1 шт.

	1.3.
	Трансдьюсер ультразвуковой
	2 шт.

	1.4.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см
	40 шт.

	1.5.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см
	5 шт.

	1.6.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый
	2 шт.

	1.7.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый
	2 шт.

	1.8.
	Шнур биполярный
	4 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Блок комбинированный: электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	режим биполярной коагуляции, мощность не менее 70 Вт;

	
	режим биполярного лигирования сосудов, мощность не менее 120 Вт;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами:

- максимальная мощность;

- заданная мощность (не менее 5 уровней мощности);

	
	мощность в ультразвуковом режиме, не менее 60 Вт;

	
	частота в ультразвуковом режиме, от 30 до 80 кГц;

	
	Наличие функции «умного определения тканей» в ультразвуковом режиме – автоматическая регулировка выходной мощности в зависимости от типа ткани;

	
	Наличие функции «улучшенная герметизация (лигирование) сосудов» в ультразвуковом режиме – улучшенное лигирование сосудов;

	
	Разъемы

- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);

- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.2.
	Тележка для блока комбинированного: электрохирургического и ультразвукового:

	
	адаптирована к блока комбинированному: электрохирургическому и ультразвуковому;

	
	Наличие:

- место для хранения педалей;

- выдвижной ящик;

- наличие транспортировочной ручки;

- наличие боковых «крепежных рельс»;

	2.3.
	Трансдьюсер ультразвуковой:

	
	для передачи ультразвуковой энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.4.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 33-37 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- максимальная мощность;

- заданная мощность;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.5.
	Инструмент ультразвуковой, 5-5,5 мм, 43-47 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 43-47 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:

- максимальная мощность;

- заданная мощность;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.6.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.7.
	Инструмент биполярный разборный, многоразовый:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.8.
	Шнур биполярный:

	
	длина, не менее 3м;

	
	многоразовый, автоклавируемый


