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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Криохирургическая система.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Криохирургическая система
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

	 №

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.
	Криохирургический блок для гибкой брохоскопии
	 шт.
	1

	2.
	Подставка-тележка для блока и баллонов
	шт.
	1

	3.
	Баллон для СО2
	шт.
	2

	4.
	Комплект шлангов, адаптеров и переходников для подключения баллонов к криохирургическому блоку
	шт.
	1

	5.
	Педаль активации криохирургического блока
	шт.
	1

	6.
	Шланг отвода отработанного газа
	шт.
	1

	7.
	Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 2,1-2,4 мм, рабочая длина не менее 1000 мм
	шт.
	10

	8.
	Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 1,6-1,8 мм, рабочая длина не менее 1000 мм
	шт.
	10

	9.
	Криозонд для гибкого эндоскопа, диаметр 1,0-1,2 мм, рабочая длина не менее 1000 мм
	шт.
	10

	10.
	Защитный кожух для криозонда п.9 с адаптером для порта инструментального канала имеющегося в наличии гибкого видеобронхоскопа Fujinon, для рабочего канала 2,8 мм, длина не менее 817 мм
	шт.
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Наличие режимов аблации/девитализации тканей, эндобронхиальной и трансбронхиальной биопсии;

2.2. Автоматическое распознавание подключенного зонда с установкой настроек блока для этого зонда;

2.3. Рабочий газ для охлаждения криозонда – углекислый газ;

2.4. Наличие возможности регулировки выраженности эффекта заморозки (не менее 3 ступеней);

2.5. Наличие экрана блока, отображающего тип подключенного криозонда и выбранные настройки;

2.6. Наличие таймера от момента активации криозонда до момента отключения замораживания с отображением активного времени;

2.7. Наличие таймера с обратным отсчетом в интервале не менее 1-50 секунд, автоматически активируемым при начале заморозки криозонда, и звуковым и/или визуальным сигналом истечения времени обратного отсчета;

2.8. На экране блока должны отображаться события заморозки, оттаивания, а также ошибки в работе (ошибки распознавания зонда, утечка рабочего газа, нарушение подачи рабочего газа);

