ПРОТОКОЛ
№ 1 от «02» июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
AU20260528378616/--- / 4550077 от 28.05.2026 МТ 481/26-ЭА «Аппарат искусственной вентиляции легких для У «ГОДКБ» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии Асиевская Т.В., Дайнеко Л.И., Жилицкая А.А., Лебедева М.О., Пашедо Т.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный                                     AU20260528378616/--- / 4550077 от 28.05.2026 МТ 481/26-ЭА «Аппарат искусственной вентиляции легких для У «ГОДКБ» по лотам: 
ЛОТ № 1: Аппарат искусственной вентиляции легких

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ №1: 3 (три) предложения участников

1.2. комиссией по государственным закупкам запросы участникам не направлялись.

2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:
ЛОТ № 1: Аппарат искусственной вентиляции легких
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется

	O20260612422561
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
- пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное звездочкой или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1): не соответствует п. 2.1.1* Приложения 1 «Технические характеристики», в соответствии с которым к управлению аппаратом (быть пользователем аппарата) могут допускаться неквалифицированные лица, но достаточно обученные (например, родственники пациента), а так же квалифицированные пользователи, предлагаемый аппарат может эксплуатироваться только уполномоченным медицинским персоналом, прошедшим надлежащее обучение;
- пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: соответствуют описанию (техническим характеристикам) предмета закупки менее чем на 85 %: 
- не соответствует п. 2.1.3 Приложения 1 «Технические характеристики»: продолжительность времени автономной работы от аккумуляторных батарей должна составлять не менее 8 часов, в предлагаемом аппарате при установке двух аккумуляторов время работы до 6 часов;
- не соответствует п. 2.3.2 Приложения 1 «Технические характеристики»: требуется устанавливаемый параметр дыхательного объема в пределах 30мл-3000мл, в предлагаемом аппарате максимальный дыхательный объем 2000мл;
- не соответствует п. 2.3.4 Приложения 1 «Технические характеристики»: требуется управляемое инспираторное давление от 4 до 50 мбар, в предлагаемом аппарате от 5 до 80 см Н2О;
- не соответствует п. 2.3.5 Приложения 1 «Технические характеристики»: требуется положительное давление на выдохе в пределах 0-25 мбар, в предлагаемом аппарате от 1 до 45 см Н2О.
	-

	O20260612422620
	Допуск
	Не применяется

	O20260612422624
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
[bookmark: _GoBack]- пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное звездочкой или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1): не соответствует п. 2.1.1* Приложения 1 «Технические характеристики», в соответствии с которым к управлению аппаратом (быть пользователем аппарата) могут допускаться неквалифицированные лица, но достаточно обученные (например, родственники пациента), а так же квалифицированные пользователи, предлагаемый аппарат может эксплуатироваться только квалифицированным и обученным медицинским персоналом, неуполномоченный или необученный персонал ни при каких обстоятельствах не должен допускаться к выполнению каких-либо операций.
	-


Начальная цена электронного аукциона -
2.2. Признать электронный аукцион в части лота № 1 несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения предложений осталось только одно предложение.



Голосовали: за – «6», против – «0».
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