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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Перфоратор дерматомных лоскутов с набором инструментов.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Перфоратор дерматомных лоскутов с набором инструментов

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

	№ п/п
	Наименование, параметры
	Кол-во, шт.

	1.1 
	Дерматом электрический аккумуляторный
	2

	1.2 
	Батарея аккумуляторная
	4

	1.3 
	Лезвие к дерматому
	100

	1.4 
	Контейнер стерилизационный с лотком сетчатым для фиксации частей дерматома при транспортировке, стерилизации и хранении
	2

	1.5 
	Средство для смазки движущихся частей дерматомов
	Не менее 300 мл

	1.6 
	Устройство зарядное для аккумулятора стационарное
	1

	1.7 
	Перфоратор кожных трансплантатов
	2

	1.8 
	Носитель кожных трансплантатов, обеспечивающий коэффициент перфорации 1:1,5
	80

	1.9 
	Носитель кожных трансплантатов, обеспечивающий коэффициент перфорации 1:3
	40


2. Технические требования.                                                           
2.1 Дерматом должен иметь корпус из коррозионностойкой стали или титанового сплава;

2.2 Подвижные части дерматома должны приводиться в движение электромотором, питающимся от аккумулятора;

2.3 Для каждого дерматома должно быть в наличии две аккумуляторные батареи;

2.4 Заряжание аккумулятора должно осуществляться от бытовой сети переменного тока 50 Гц, 220 В с помощью стационарного зарядного устройства;

2.5. Дерматом должен иметь специальное приспособление для смены аккумулятора без нарушения стерильности в операционной;

2.6 На дерматоме должна быть в наличии блокировка от случайного включения;

2.7 Срезание трансплантатов должны обеспечивать специальные стерильные одноразовые лезвия, изготовленные из специальной нержавеющей стали, со специальной прецизионной заточкой, обеспечивающие необходимое качество и параметры среза;

2.8 Дерматом должен обеспечивать срезание свободного расщеплённого кожного трансплантата различной толщины и ширины

2.9 Ширина срезаемого трансплантата должна быть не менее 70 мм с возможностью регулировки ширины среза;

2.10 Ширина среза должна регулироваться или плавно, или ступенчато с шагом не более 10 мм;

2.11 Толщина срезаемого трансплантата должна регулироваться специальным устройством, имеющим градуировку д долях миллиметра. Градуировка должна начинаться с величины не менее 0,2 мм и заканчиваться величиной не менее 1 мм;

2.12 Дерматом и его составные части (за исключением аккумулятора) должны стерилизоваться методом автоклавирования. Внешние поверхности дерматома и его рабочие элементы должны легко обрабатываться и очищаться от биологических загрязнений.

2.13 Перфоратор кожных трансплантатов должен обеспечивать нанесение на всю поверхность свободного расщепленного кожного трансплантата параллельных сквозных надрезов;

2.14 Перфоратор кожных трансплантатов должен иметь корпус из коррозионностойкой стали или титанового сплава;

2.15 Подвижные части перфоратора должны приводиться в движение ручным приводом;

2.16 Для нанесения перфораций на трансплантат должен использоваться единственный заданный коэффициент перфорации. Носители должны поставляться в стерильной индивидуальной упаковке;

2.17 Ширина перфорируемого трансплантата должна быть не менее 70 мм;

2.18 Перфоратор должен обеспечивать нанесение перфораций на трансплантат с минимальной толщиной не менее 0,2 мм, с максимальной толщиной не менее 1 мм;

2.19 Перфоратор кожных трансплантатов и его составные части должны стерилизоваться методом автоклавирования. Внешние поверхности дерматома и его рабочие элементы должны легко обрабатываться и очищаться от биологических загрязнений.

2.20 В комплект поставки к каждому перфоратору кожных трансплантатов должен входить стерилизационный контейнер с сетчатым лотком с фиксаторами, предназначенные для транспортировки, стерилизации и хранения устройства.
