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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Стол операционный, с подключением к системе централизованного управления оборудованием операционной.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Стол операционный, с подключением к системе централизованного управления оборудованием операционной
1. Состав (комплектация) одного стола

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во (шт)

	1.1 
	Стол операционный (мобильное основание, колонна с основной и спинной секциями) со встроенным или выносным зарядным устройством.
	1

	1.2 
	Головная секция с двойным сочленением (шарниром).
	1

	1.3 
	Ножная секция, раздельная.
	2

	1.4 
	Опора для руки усиленная с матрацем и ремнем фиксации
	2

	1.5 
	Опора для руки в положении на боку
	1

	1.6 
	Боковая опора (для туловища).
	2

	1.7 
	Ремень для фиксации пациента усиленный.
	2

	1.8 
	Рамка анестезиологическая Г-образная
	1

	1.9 
	Держатель для рентгеновских кассет
	1

	1.10 
	Дренажная емкость универсальная (промежностная)
	1

	1.11 
	Комплект универсальных адаптеров и зажимов для установки принадлежностей на боковые рельсы операционного стола1.2 – 1.10
	1

	1.12 
	Подушка для позиционирования тела пациента на боку (с выемкой под руку)
	1

	1.13 
	Пульт управления беспроводной.
	1

	1.14 
	Секция для головы из двух частей с регулировкой высоты и ширины.
	1

	1.15 
	Опора для плеч (пара).
	1

	1.16 
	Ремень для защиты запястий.
	4

	1.17 
	Ремень для защиты локтя.
	2

	1.18 
	Устройство для позиционирования пациента при проктологических операциях, с опорой для таза и коленей.
	1

	1.19 
	Подушка для головы при положении лежа на животе
	1

	1.20 
	Опора для ног (подколенная), механическая усиленная (комплект левая/правая).
	1

	1.21 
	Подушка для операций на щитовидной железе
	1

	1.22 
	Держатель (стойка) для инфузионных растворов
	1

	1.23 
	Подковообразный подголовник для нейрохирургических, ЛОР и пластических операций 
	1

	1.24 
	Подголовник с возможностью многоплоскостной регулировки
	1

	1.25 
	Адаптер для позиционирования головы
	1

	1.26 
	Панель (приставка) для офтальмологических операций
	1

	1.27 
	Столик для операций на кисти
	1

	1.28 
	Инструментальный столик, устанавливаемый на боковой рельс
	1

	1.29 
	Тележка для хранения и транспортировки принадлежностей операционного стола
	1

	1.30 
	Комплект гелевых позиционирующих принадлежностей (подушки, валики и опоры различной формы)
	1

	1.31 
	Дополнительные ремни для фиксации пациента
	4


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Примечания

	2.1. Стол операционный (мобильное основание, колонна с основной и спинной секциями) со встроенным или выносным зарядным устройством.

	2.1.1
	Стол операционный должен быть в комплектации, предназначенной для выполнения оперативных вмешательств на органах грудной и брюшной полостей, голове и шее и иметь вспомогательный электропривод для транспортировки пациента на нём на короткие расстояния.
	Наличие
	*

	2.1.2
	Грузоподъёмность стола с сохранением всех функций – не менее 250 кг.
	Наличие
	*

	2.1.3
	Должно быть обеспечено моторизованное перемещение столешницы и ее секций в следующие позиции: тренделенбург / антитренделенбург, наклоны влево / вправо, опускание / подъем столешницы, опускание / подъем спинной секции, опускание / подъем ножной секции, продольное смещение, опускание / подъем почечного валика. 
	Наличие
	*

	2.1.4
	Возможность позиционирования столешницы в стандартном и обратном положении к основанию.
	Наличие
	

	2.1.5
	Продольное смещение столешницы – не менее 350 мм.
	Наличие
	

	2.1.6
	Диапазон регулировки стола по высоте - не менее 450 мм, минимальная высота столешницы без подушек – не более 650 мм от уровня пола.
	Наличие
	

	2.1.7
	Наклон стола в положениях тренделенбурга / антитренделенбурга не менее 35⁰/35⁰.
	Наличие
	

	2.1.8
	Боковой наклон (влево/вправо) – не менее 25⁰. Наличие интегрированного почечного мостика.
	Наличие
	

	2.1.9
	Подъем спинной секции до 90⁰, опускание до -45⁰.
	Наличие
	

	2.1.10
	Для стола должны быть реализованы следующие команды управления: приведение столешницы в предустановленные на заводе положения (не менее 3), приведение столешницы в настроенные пользователем положения (не менее 10), приведение в «нулевое» положение.
	Наличие
	

	2.1.11
	Подушки операционного стола должны иметь противопролежневые свойства.
	Наличие
	*

	2.1.12
	На колонне операционного стола должен быть интегрирован пульт управления (базовые регулировки).
	Наличие
	*

	2.1.13
	Ренгенпрозрачная поверхность панелей стола.
	Наличие
	*

	2.1.14
	Наличие интерфейса для возможной интеграции операционного стола в систему централизованного управления оборудованием операционной (СЦУО)
	Наличие
	*

	2.2 . Головная секция с двойным сочленением (шарниром).

	2.2.1
	Должна осуществлять продольное и вертикальное перемещение, с боковым рельсом. 
	Наличие
	

	2.3.
	Ножная секция, раздельная.
	Наличие
	

	2.4. Опора для руки

	2.4.1
	Должна быть укомплектована ремнем для фиксации руки, матрацем 
	Наличие
	

	2.4.2
	Регулировка опоры по высоте и углу наклона должна осуществляться в одном шарнире одним рычагом управления.
	Наличие
	

	2.5  Опора для руки в положении на боку
	
	

	2.5.1
	Должна быть укомплектована ремнем для фиксации руки, матрацем, дугой и кронштейном для фиксации на боковом рельсе.
	Наличие
	

	2.6.
	Боковая опора (для туловища).
	Наличие
	

	2.7.
	Ремень для фиксации пациента усиленный.
	Наличие
	

	2.8.
	Рамка анестезиологическая Г-образная
	Наличие
	

	2.9.
	Держатель для рентгеновских кассет
	Наличие
	

	2.10.
	Дренажная емкость универсальная (промежностная)
	Наличие
	

	2.11.
	Комплект универсальных адаптеров и зажимов для установки принадлежностей на боковые рельсы операционного стола 1.2 – 1.10
	Наличие
	*

	2.12.
	Подушка для позиционирования тела пациента на боку (с выемкой под руку)
	Наличие
	

	2.13.
	Пульт управления беспроводной.

	2.13.1
	Наличие подсветки клавиш. Управление всеми моторизованными функциями стола. Возможность вызова предустановленных настроек, блокировки стола на полу, приведение в «0» положение.
	Наличие
	*

	2.14.
	Секция для головы из двух частей с регулировкой высоты и ширины.
	Наличие
	

	2.15.
	Опора для плеч (пара).
	Наличие
	

	2.16.
	Ремень для защиты запястий.
	Наличие
	

	2.17.
	Ремень для защиты локтя.
	Наличие
	

	2.18.
	Устройство для позиционирования пациента при проктологических операциях, с опорой для таза и коленей.
	Наличие
	

	2.19.
	Подушка для головы при положении лежа на животе
	Наличие
	

	2.20.
	Опора для ног (подколенная), механическая усиленная (комплект левая/правая).
	Наличие
	

	2.21.
	Подушка для операций на щитовидной железе
	Наличие
	

	2.22.
	Держатель (стойка) для инфузионных растворов
	Наличие
	

	2.23.
	Подковообразный подголовник для нейрохирургических, ЛОР и пластических операций 
	Наличие
	

	2.24.
	Подголовник с возможностью многоплоскостной регулировки
	Наличие
	

	2.25.
	Адаптер для позиционирования головы
	Наличие
	

	2.26.
	Панель (приставка) для офтальмологических операций
	Наличие
	

	2.27.
	Столик для операций на кисти
	Наличие
	

	2.28.
	Инструментальный столик, устанавливаемый на боковой рельс
	Наличие
	

	2.29.
	Тележка для хранения и транспортировки принадлежностей операционного стола
	Наличие
	

	2.30.
	Комплект гелевых позиционирующих принадлежностей (подушки, валики и опоры различной формы)
	Наличие
	

	2.31.
	Дополнительные ремни для фиксации пациента
	Наличие
	


*в случае невыполнения данного условия участник будет отклонён.

