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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Электрокоагулятор высокого класса (высокочастотный электрохирургический аппарат с функциями монополярного сечения и коагуляции и биполярной коагуляции).
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Электрокоагулятор высокого класса (высокочастотный электрохирургический аппарат с функциями монополярного сечения и коагуляции и биполярной коагуляции)

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий – состав одного комплекта:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Блок электрохирургический (ВЧ-блок).
	1 шт.

	1.2.
	Нейтральный электрод многоразовый
	5 шт.

	1.3.
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.4.
	Держатель электродов со встроенным шнуром
	20 шт.

	1.5.
	Электрод «нож»
	20 шт.

	1.6.
	Электрод «шпатель»
	14 шт.

	1.7.
	Электрод «шпатель»
	2 шт.

	1.8.
	Электрод «нож»
	2 шт.

	1.9.
	Электрод «ланцет»
	2 шт.

	1.10.
	Шнур биполярный
	5 шт.

	1.11.
	Пинцет биполярный
	8 шт.

	1.12.
	Пинцет биполярный
	4 шт.

	1.13.
	Пинцет биполярный
	1 шт.

	1.14.
	Пинцет биполярный
	3 шт.

	1.15.
	Пинцет биполярный байонетный
	2 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1.
	Блок электрохирургический:

	2.1.1.
	Универсальный моно-, биполярный коагулятор;

	2.1.2.
	Разъемы:

- не менее 2-х монополярных

- не менее 1-го биполярного

	2.1.3.
	Возможность подключения в монополярные разъемы:

- 1-контактного 4 мм штекера,

- 3-контактного 4 мм штекера,

- 1-контактного 8 мм штекера, 

- коаксиального 2-контактного монополярного штекера c внешним диаметром 9 мм и внутренним диаметром 5мм.

	2.1.4.
	Возможность подключения в биполярный разъем:

- 2-контактный 4-мм штекер (расстояние между контактами 28 мм);

- коаксиальный 2-контактный биполярный штекер c внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 4мм.

	2.1.5.
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями аппарата, диаметр не менее 8”;

	2.1.6.
	Наличие русского языка;

	2.1.7.
	Функция самодиагностики (проверка работоспособности и правильности подключения инструментов;

	2.1.8.
	Возможность сохранения настроек пользователя и режимов; быстрый вызов нужных настроек;

	2.1.9.
	Возможность дальнейшего обновления «системы» или программного обеспечения;

	2.1.10.
	Монополярные режимы, не менее:

- PureCut (или аналог), макс мощность не менее 300 Вт.;

- BlendCut (или аналог), макс мощность не менее 200 Вт.;

- SoftCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.;

- FulgurateCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.;

- SprayCoag (или аналог), макс мощность не менее 120 Вт.;

	2.1.11.
	Биполярные режимы, не менее:

- PreciseCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.;

- StandardCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.;

- MacroCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.;

- SoftCoag (или аналог), макс мощность не менее 70 Вт.;

	2.1.12.
	Алгоритмы для точного управления выходной мощностью, регулировка, не менее 2000 раз в секунду;

	2.1.13.
	Алгоритм «компенсации энергии», поддержания выходной мощности на заданном параметре, в не зависимости от типа ткани, подключенного инструмента и продолжительности воздействия.

	2.1.14.
	В комплекте:

- педальный переключатель двухкнопочный и однокнопочный (или один трехкнопочный);

	2.2.
	Нейтральный электрод многоразовый:

	2.2.1.
	двухсторонний;

	2.2.2.
	площадь контактной поверхности, не менее 500 см2;

	2.3.
	Шнур соединительный к нейтральному электроду:

	2.3.1.
	длина, не менее 3-х м;

	2.3.2.
	разъем плоский (стандарт Valleylab);

	2.4.
	Держатель электродов со встроенным шнуром:

	2.4.1.
	двукхнопочный;

	2.4.2.
	разъем для электродов диаметром 4 мм;

	2.4.3.
	длина шнура, не менее 4-х м, 3-х штыревой разъем.

	2.5.
	Электрод «нож»:

	2.5.1.
	диаметр 4 мм;

	2.5.2.
	длина рабочей части электрода 25-30 мм;

	2.5.3.
	диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм;

	2.6.
	Электрод «шпатель»:

	2.6.1.
	диаметр 4 мм;

	2.6.2.
	длина рабочей части электрода 20-25 мм;

	2.6.3.
	диаметр рабочей части электрода 2,0-2,5 мм;

	2.7.
	Электрод «шпатель»:

	2.7.1.
	диаметр 4 мм; удлиненный ствол;

	2.7.2.
	длина рабочей части электрода 20-25 мм;

	2.7.3.
	диаметр рабочей части электрода 3,0-3,5 мм;

	2.8.
	Электрод «нож»:

	2.8.1.
	диаметр 4 мм; ствол длинной, не менее 10 см;

	2.8.2.
	длина рабочей части электрода 20-25 мм;

	2.9.
	Электрод «ланцет»:

	2.9.1.
	диаметр 4 мм;

	2.9.2.
	длина рабочей части электрода 20-25 мм;

	2.9.3.
	диаметр рабочей части электрода 1,5-2,0 мм;

	2.10.
	Шнур биполярный:

	2.10.1.
	длина, не менее 5 м;

	2.10.2.
	двухштыревой разъем (стандарт Valleylab/ расстояние между штырями – 29мм);

	2.11.
	Пинцет биполярный:

	2.11.1.
	бранши прямые, диаметром 1 мм;

	2.11.2.
	антипригарное покрытие;

	2.11.3.
	рабочая длина 19-20 см;

	2.12.
	Пинцет биполярный:

	2.12.1.
	бранши прямые, диаметром 2 мм;

	2.12.2.
	антипригарное покрытие;

	2.12.3.
	рабочая длина 15-16 см;

	2.13.
	Пинцет биполярный:

	2.13.1.
	бранши прямые, диаметром 2 мм;

	2.13.2.
	антипригарное покрытие;

	2.13.3.
	рабочая длина 29-30 см;

	2.14.
	Пинцет биполярный:

	2.14.1.
	бранши изогнутые, диаметром 2 мм;

	2.14.2.
	антипригарное покрытие;

	2.14.3.
	рабочая длина 19-20 см;

	2.15.
	Пинцет биполярный байонетный:

	2.15.1.
	бранши прямые, диаметром 2 мм;

	2.15.2.
	антипригарное покрытие;

	2.15.3.
	рабочая длина 19-20 см;


