	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	02.07.2026 № 07-02/4067
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Консоли медицинские, светильники операционные.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 07.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Консоль медицинская анестезиологическая
1. Состав одного комплекта:

	№ п/п
	Состав (комплектация оборудования)
	Кол-во

	1.1
	Консоль медицинская анестезиологическая потолочная двухплечевая
	1 шт.

	1.2
	Блок из 4х (четырех) электрических розеток, первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором 
	1 шт.

	1.3
	Блок из 4х (четырех) электрических розеток, первой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором расположенные на инфузионной секции 
	1 шт.

	1.4
	Разъем выравнивания потенциалов 
	8 шт.

	1.5
	разъем Rj45
	4 шт.

	1.6
	Газовые разъемы, стандарт DIN кислород
	2 шт.

	1.7
	Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух
	2 шт.

	1.8
	Газовые разъемы, стандарт DIN вакуум 
	2 шт.

	1.9
	Газовые разъемы, стандарт DIN закись азота 
	1 шт.

	1.10
	Газовый разъем отвода отработанных газов (AGSS)
	1 шт.

	1.11
	Крепежный элемент для крепления наркозно-дыхательного оборудования
	1 шт.

	1.12
	Полка с бамперами с креплением на консоль, с возможностью перевешивания
	2 шт.

	1.13
	Рельс медицинский
	2 шт.

	1.14
	Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоразовых емкостей для сбора секреции, крепление для емкостей, регулятора вакуума с манометром и шланга для подключения к системе центрального вакуума.
	1 шт.

	1.15
	Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс
	1 шт.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Технические требования

	Поз 1. Консоль медицинская анестезиологическая потолочная двухплечевая

	2.1
	Грузоподъемность консоли не менее 270 кг *

	2.2
	Верхнее поворотное плечо от 700 мм до 900 мм длинной *

	2.3
	Нижнее поворотное плечо от 700 мм до 900 мм длинной *

	2.4
	Вертикальная колонна консоли с электрической регулировкой перемещения по высоте в диапазоне не менее 500 мм.

	2.5
	Совместимость устройства для навешивания наркозно-дыхательного оборудования вертикальной колонны консоли с имеющимся в наличии у потребителя аппаратами наркозно-дыхательными Mindray WATO 65, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.). Крепежный элемент должен обеспечивать жесткую фиксацию наркозно-дыхательного аппарата и быть оборудован электронной бесконтактной системой предотвращения падения наркозно-дыхательного аппарата при неправильном его позиционировании при подъеме. *

	2.6
	Плечи консоли должны быть оснащены системой тормозов, управление которой, а также регулировка высоты расположения вертикальной колонны консоли, должна осуществляться с панели управления расположенной на вертикальной колоне.

	2.7
	Полка с бамперами с креплением на консоль должна иметь возможность перенавешивания.


	Поз. 1.13 Комплект для вакуумной аспирации, состоящий из двух многоразовых емкостей для сбора секреции, крепление для емкостей, регулятора вакуума с манометром и шланга для подключения к системе центрального вакуума.

	2.8
	Ударопрочных емкости объемом не менее 650 мл, Максимальная скорость аспирации, обеспечиваемая устройством, должна быть не менее 45 л/мин.


* - не выполнение данного пункта технических требований служит основанием для отклонения оцениваемого предложения от участия в конкурсе.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:

3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Лот 2 Консоль хирургическая двухплечевая для операционных

1. Состав одного комплекта:

	№ п/п
	Состав (комплектация оборудования)
	Кол-во

	1.1
	Консоль медицинская хирургическая потолочная двухплечевая, второе плечо с моторизованным подъемом / опусканием. Центральная несущая колонна.
	1 шт.

	1.2
	Блок из 5-ми (восьми) электрических розеток, 4 из них - первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором
	1 шт.

	1.3
	Блок из 5-ми (восьми) электрических розеток, 4 из них - первой особой категории, напряжение 220 В, частота 50 Гц с контрольным индикатором
	1 шт. 

	1.4
	Электрическая розетка для подключения передвижного рентгеновкого аппарата напряжение 220 В, частота 50 Гц
	1 шт.

	1.5
	Разъем выравнивания потенциалов 
	10 шт.

	1.6
	разъем Rj45
	8 шт.

	1.7
	Газовые разъемы CO2, стандарт DIN
	1 шт.

	1.8
	Разъем вакуум, стандарт DIN 
	2 шт.

	1.9
	Полка перенавешиваемая с боковым рельсом.
	3 шт.

	1.10
	Полка с боковыми рельсами и ящиком
	1 шт.

	1.11
	Комплект для вакуумной аспирации: две многоразовых емкости для сбора секреции, крепление на консоль для емкостей, регулятор вакуума с манометром и шланг для подключения к системе центрального вакуума.
	1 шт.

	1.12
	Корзина для кабелей с комплектом крепления на рельс
	1 шт.

	1.13
	Рельс медицинский горизонтальный (по периметру колонны в нижней части)
	1 шт.

	1.14
	Держатель для головки видеокамеры
	1 шт.

	1.15
	Крючок – держатель для принадлежностей
	1 шт.

	1.16
	Кронштейн для сенсорного и основного мониторов (с диагональю 21-27 дюйма и 30-32 дюйма соответственно) поворотно-наклонный с креплением на рейку и максимальным вылетом – 700 мм.
	2 шт.

	1.17
	Розетка привода для пневмоинструмента типа «Air motor» сжатый воздух (0,8 Мпа)
	1 шт.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Технические требования

	Поз 1. Консоль медицинская хирургическая потолочная двухплечевая.

	2.1
	Грузоподъемность консоли не менее 150 кг 

	2.2
	Верхнее плечо поворотное механическое длиной от 1200 мм до 1300 мм, сектор вращения не менее 300º.

	2.3
	Нижнее поворотно-подъемное плечо моторизованное (с электроподъемником) длиной 700 - 800 мм, сектор вращения не менее 300º.

	2.4
	Нижнее плечо должно обеспечивать перемещение по высоте в диапазоне не менее 400 мм.

	2.5
	Плечи консоли должны быть оснащены системой тормозов, управление тормозом с рукояток для перемещения.

	Поз. 1.9 Комплект для вакуумной аспирации: две многоразовых емкости для сбора секреции, крепление на консоль для емкостей, регулятор вакуума с манометром и шланг для подключения к системе центрального вакуума.

	2.6
	Ударопрочных емкости объемом не менее 1500 мл, крепление не рельс. Максимальная скорость аспирации, обеспечиваемая устройством, должна быть не менее 60 л/мин.


* - не выполнение данного пункта технических требований служит основанием для отклонения оцениваемого предложения от участия в конкурсе.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:

3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Дополнительная информация: Две из четырех консолей планируется разместить в части помещений с высотой 2820 до перекрытия, еще две из четырех – в зоне присутствия потолочной балки с высотой от пола – 2500мм
Лот 3 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный однокупольный)

1. Состав одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1. 
	Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность 2-х блоков излучения света и одного монитора.
	1 шт.

	1.2. 
	Блок излучения света.
	1 шт.

	1.3. 
	Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением 4К (Ultra HD).
	1 шт.

	1.4. 
	Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма и разрешением 4К (Ultra HD).
	1 шт.

	1.5. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка *.
	9 шт.

	1.6. 
	Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов.
	6 шт.

	1.7. 
	Настенная панель управления
	

	1.8. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


В случае, если у предлагаемого светильника встроенная видеокамера располагается в центральной позиции и совмещена с рукояткой для позиционирования – предлагать еще 8 рукояток, адаптированых под видеокамеру.

2. Технические требования:

	№ п/п
	Технические требования

	Поз. 1.2 «Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешения 4К (Ultra HD».

	2.1
	Блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.2
	Блок  излучения света должен обеспечивать:

- максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.

- Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм.

- Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°.

- Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций.

	2.3
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.4
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	2.5
	Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной.

	2.6
	Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение любого из 2-х имеющихся куполов по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения любого из 2-х имеющихся куполов по выбору);

	Поз. 1.4 «Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма».

	2.7
	Медицинское исполнение. Разрешение не ниже Ultra HD.

	Поз. 1.7 «Источник резервного питания».

	2.8
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

Лот 4 Светильник операционный (потолочный бестеневой светодиодный двухкупольный)

3. Состав одного комплекта оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.9. 
	Потолочная консоль (с комплектом потолочного крепления), обеспечивающая размещение и максимальную маневренность 2-х блоков излучения света и двух мониторов (раздельно).
	1 шт.

	1.10. 
	Блок излучения света.
	2 шт.

	1.11. 
	Встраиваемая в блок излучения света видеокамера с разрешением 4К (Ultra HD).
	1 шт.

	1.12. 
	Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма и разрешением 4К (Ultra HD).
	2 шт.

	1.13. 
	Съемная, стерилизуемая паром функциональная рукоятка *.
	18 шт.

	1.14. 
	Съемная, стерилизуемая паром рукоятка для перемещения мониторов.
	12 шт.

	1.15. 
	Настенная панель управления
	

	1.16. 
	Источник резервного питания (встроенный или отдельный).
	1 шт.


В случае, если у предлагаемого светильника встроенная видеокамера располагается в центральной позиции и совмещена с рукояткой для позиционирования – предлагать еще 8 рукояток, адаптированых под видеокамеру.

4. Технические требования:

	№ п/п
	Технические требования

	Поз. 1.2 «Блок излучения света, один из которых со встроенной видеокамерой разрешения Full HD».

	2.1
	Каждый блок излучения света должен иметь источники света со сроком службы не менее 50 000 часов, укрытые защитным стеклом. Наличие функции автоматического контроля освещенности (подавления теней).

	2.2
	Каждый блок излучения света должен обеспечивать:

- максимальную освещенность на расстоянии 1м – не менее 160 000 Люкс с индексом цветопередачи Ra не менее 98.

- Световое пятно регулируемого размера в диапазоне не уже 18 - 30 см с глубиной рабочей зоны сфокусированного света (60% освещенности) - не менее 600 мм.

- Ступенчатую (не менее 4-х шагов) регулировку цветовой температуры, в диапазоне не уже 3600 - 5100 K°.

- Функцию «фонового» освещения для проведения эндоскопических операций.

	2.3
	Для нестерильного персонала с панелей управления, располагаемых на рычагах блоков излучения света, должно быть доступно управление: включением, изменением интенсивности света, размером светового пятна его цветовой температуры и включение режима низкоинтенсивного освещения.

	2.4
	Для хирурга: позиционирование купола, изменение размера светового пятна и интенсивности освещения должно быть доступно с использованием съемных стерилизуемых рукояток.

	2.5
	Должна быть подтверждена возможность интеграции светильника в систему централизованного управления оборудованием операционной.

	2.6
	Настенная панель должна управлять бестеневым светильником в операционном зале (включение/отключение любого из 2-х имеющихся куполов по выбору, переключение между стандартным и эндоскопическим режимом освещения любого из 2-х имеющихся куполов по выбору);

	Поз. 1.4 «Монитор медицинский цветной с диагональю 30-32 дюйма».

	2.7
	Медицинское исполнение. Разрешение не ниже Ultra HD.

	Поз. 1.7 «Источник резервного питания».

	2.8
	Должен обеспечивать питание светильника, при отключении сетевого питания, не менее 30 минут.


4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
4.1. Оборудование должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение двух лет с момента ввода в эксплуатацию. 

