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Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке     (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Холодильник и морозильник фармацевтические» - 2 лота. 
Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.
Предельная стоимость предмета государственной закупки – 6 081,28 бел. руб. (BYN). 
Срок поставки товара –2026 год.
Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 4).
Источник финансирования – республиканский бюджет.
К ответу на заявку необходимо приложить:
1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;
[bookmark: _Ref13827717]2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации;
[bookmark: _Ref13827770]при выборе участника для заключения договора в рамках процедуры закупки из одного источника допускаются потенциальные участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе поданных сведений (предложения) следующих документов:
- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах – членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);
- копии действующего на дату подачи сведений (предложения) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;
- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);
- письменное обязательство (Приложение 3) потенциального участника процедуры государственной закупки в случае выбора его победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки. 
3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.
[bookmark: _Hlk220495827]Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 10.06.2026 до 12-00. 
Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 10.06.2026.
Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь          № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.
Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 11.06.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by. 
Приложение на 4 листах.



Директор                                                                                                    В.В.Ващилин
 




Левоцкий  396-52-31
Борина  272-78-32

Приложение 1
                                                                                                         
                                                                                                                
Лот 1
Технические характеристики (описание) предмета закупки
1. Состав (комплектация, количество, объем):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	холодильник фармацевтический
	1


2. Технические требования: 
2.1. Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцины в аптеках, медицинских, больничных и научно-исследовательских учреждениях;
2.2. Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа;
2.3. Ширина – 600 мм, глубина – 630 мм, высота – 1780 мм, толщина стенки корпуса – 43мм
2.4. Объем шкафа не менее 400 литров;
2.5. Количество полок: не менее 4;
2.6. Допустимая нагрузка на полку не менее 40 кг;
2.7. Шаг установки полок: не менее 12,5 мм;
2.8. Температурный режим от 1-15С⁰
2.9. Наличие жидкокристаллического дисплея
2.10. Исполнение двери – непрозрачная, распашной тип;
2.11. Наличие механизма самозакрывания двери;
2.12. Наличие эластичных уплотнителей с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;
2.13. Звуковая и световая
 сигнализация об отклонении температуры от заданной;
2.14. Наличие автоматической оттайки испарителя с системой испарения конденсата;






























Лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Морозильник для хранения компонентов донорской крови 
	шт.
	2



[bookmark: _Hlk77240544]2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
2.1. Морозильник должен быть предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения из крови, ее компонентов. 
2.2. Номинальный полезный объем: 150-200 дм3.
*2.3. Поддержание температуры хранения от минус 28оС до минус 30оС.
2.4. Максимальное отклонение от поддерживаемой температуры не более -5оС. 
2.5. Отклонение фактической температуры с фиксируемой системой мониторинга не более ±3оС.
2.6. Наличие запирающего механизма с ключом.
2.7. Комплектация каждой полки корзинами (контейнерами) для размещения продукции.
2.8. Полки морозильника должны выдерживать нагрузку не менее 10 кг.
2.9. Наличие колесных (роликовых) опор, две из которых с возможностью фиксации.
2.10. Наличие электронного блока управления с сегментным индикатором, отображающим заданную температуру хранения в полезном объеме морозильника и сигналы тревоги.
2.11. Электронный блок управления должен позволять включать или отключать морозильник, изменять установленную температуру хранения с шагом 1оС.
*2.12. Наличие системы мониторинга температуры в полезном объеме морозильника с двумя датчиками контроля температуры (один из датчиков – в глицерине) для получения фактической информации о температуре хранения.
*2.13. Наличие внешней системы мониторинга и фиксации параметров работы морозильника (температуры).
2.14. В системе внешнего мониторинга должна срабатывать звуковая аварийная сигнализация при открывании двери морозильника свыше 60±5 с, в случае критического отклонения действительной температуры хранения от заданной, в случае сбоя в передаче данных на сервер и в случае отключения энергии и обесточивания сети.
2.15. Наличие русифицированного программного обеспечения (совместимого с Windows) для регистрации и визуализации температуры морозильника в режиме реального времени, получения архивных данных мониторинга температуры (период хранения архивных данных – 3 года).
2.16. Наличие сервисного порта для выполнения валидации процесса хранения.
2.17. Предоставление данных по температурному картированияю морозильника.
2.18. Применяемые в морозильнике компрессоры должны быть оборудованы защитой от перепадов напряжения.
2.19. Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами.
2.20. Материал камеры: ударопрочный материал, устойчивый к механическим воздействиям и обработке дезинфицирующими средствами.
2.21. Количество полок: не менее 5.
2.22. Номинальное напряжение 220-240 В, частота (50±1) Гц.
2.23. Номинальная потребляемая мощность: не более 200 Вт.
2.24. Уровень звуковой мощности не более 60 дБ.

Примечание: Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение отклоняется.




Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

	№ позиции согласно 
заявке на закупку
	Наименование товара, предлагаемого участником.

 Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
(согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС)
или договору на проведение комплекса предварительных технических работ
	Каталожный номер 

	Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий
или договора на проведение комплекса предварительных технических работ
	Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. 

Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара, относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь
(в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ
	Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) 
(указывается в днях, неделях, месяцах, годах)

	Количество предлагаемого товара (указывается в  
штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) 


	Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной  коробке, упаковке, флаконе и т.д. *

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	9 упак.
	8 шт. в 
1 упак.



Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим аукционным документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________
                                                                                                                             (указать срок, соответствующий пунктом 5.4 настоящих аукционных документов)


* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.	



Приложение 3
к аукционным документам






ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство в случае выбора его участником-победителем предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки № AU                    копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).
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