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Таблица 1
«Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)»:
	1. Условия и характеристики работ:
	1.1. Исполнитель обязуется:
1.1.1. Обеспечить работоспособность принятой на техническое обслуживание медицинской техники, предупреждать сбои в ее работе путем своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию согласно графику проведения работ (Приложение № 2 договора), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.1.2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт медицинской техники в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 «Об утверждении Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники» с учетом изменений и дополнений и определяемые техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационной и (или) ремонтной документацией.
1.1.3. Сервисная служба (Исполнитель) в случае возникновения неисправности медицинской техники направляет своего представителя в срок не позднее 2 рабочих дней с момента письменного извещения Заказчика. В случае невозможности выполнения работ, уведомить об этом Заказчика.
1.1.4. Обеспечить своевременную (не позднее 01 декабря текущего года) поставку, замену и установку Заказчику материалов, комплектующих, запасных частей и расходных материалов в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
1.1.5. Осуществлять транспортировку медицинской техники в ремонт и ее возврат собственными силами и транспортом, по согласованию с Заказчиком и при невозможности проведения ремонтных работ по месту эксплуатации техники. Транспортировка медицинской техники в ремонт и её возврат осуществляется Исполнителем за его счет.
1.1.6. В случае необходимости и по согласованию с Заказчиком предоставлять подменную медицинскую технику с аналогичными параметрами и техническими характеристиками на срок выполнения работ по ремонту.
1.1.7. Выдавать технические заключения (дефектный акт) о выявленных неисправностях, о пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации медицинской техники без взимания дополнительной платы.
1.1.8. Предоставить для оплаты акты выполненных работ не позднее 5-ти календарных дней после выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 2 договора).
1.1.9. Исключать из технического обслуживания медицинскую технику, находящуюся в ремонте: в случае неработоспособности медицинской техники 1 месяц и более оплата за техническое обслуживание данной медицинской техники, не взимается. Выполнять техническое обслуживание медицинской техники после выполнения ремонта согласно графику проведения работ по техническому обслуживанию (Приложение № 2 договора).
1.1.10. Оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники.
1.1.11. Передать Заказчику результаты работы в согласованные с Заказчиком сроки.
1.1.12. Возвращать вышедшие из строя и замененные запасные части вместе с дефектным актом на них Заказчику.
1.1.13. Все выполненные процедуры (выполнение технического обслуживания, проведение ремонтных работ, передача медицинской техники и запасных частей Исполнителю или Заказчику и т.п.) фиксировать в журнале технического обслуживания медицинской техники.
1.1.14. По окончании срока действия договора проводить диагностику медицинской техники на предмет необходимости осуществления ремонта (планового) в следующем календарном году, для того, чтобы сформировать перечень ремонтных работ и запасных частей.
1.1.15. По окончании срока действия договора предоставлять перечень расходных материалов, которые потребуются в следующем календарном году для технического обслуживания медицинской техники.

1.2. Качество работ, запасных частей и расходных материалов:
1.2.1. Все запасные части и расходные материалы, приведенные в «Перечне запасных частей и расходных материалов для проведения работ» (Приложение № 3 договора), должны быть куплены обслуживающей организацией, поставлены и установлены в ходе проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту в течении срока действия договора и не позднее 01 декабря текущего года. Исполнитель несет ответственность за правильность формирования отпускной цены на запасные части и расходные материалы.
1.2.2. На запасные части и расходные материалы исполнитель должен предоставлять копию товарно-транспортных накладных либо других учетных документов.
1.2.3. При превышении объёма ремонтных работ, запасных частей и расходных материалов предусмотренные данной закупкой, будут проведены дополнительные процедуры закупки на основании дефектных актов, предоставленных Исполнителем.
1.2.4. В случае возникновения претензий на качество выполненных работ Заказчик извещает в письменном виде Исполнителя. Исполнитель обязан рассмотреть полученную претензию и принять решение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. 
1.3. Гарантии:
1.3.1. Исполнитель гарантирует, что все использованные в процессе технического обслуживания и ремонта медицинской техники расходные материалы и запасные части (Приложение № 3 договора) являются новыми и соответствуют предъявляемым производителем медицинской техники требованиям.
1.3.2. Срок гарантии на установленные запасные части (Приложение № 3 договора), отремонтированные изделия, узлы и блоки составляет не менее 6 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания акта выполненных работ и отметки о произведенном ремонте в журнале технического обслуживания медицинской техники.

	2.Участник должен предоставить:
	2.1. Определение стоимости работ:
В итоговую стоимость работ должны входить: стоимость работ (нормо-час) по выполнению ТО, ремонта, стоимость расходных материалов и запасных частей указанных в перечне запасных частей и расходных материалов для проведения работ (если указаны в техническом задании по Лоту).
- Организация должна предоставить калькуляцию стоимости одного нормо-часа и суммарное количество нормо-часов затраченных на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту.
2.2. Документы согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь, от 03.10.2006 г. № 78 
«Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживание и ремонта медицинской техники».
2.3. Спецификацию (представить в виде Таблицы 2 «Спецификация» данного технического задания).
2.4. Прейскурант цен, содержащий стоимость каждой запасной части и каждого расходного материала в рамках общей стоимости запасных частей и расходных материалов для проведения работ (если указаны в техническом задании по Лоту) представить в виде Таблицы 3 «Прейскурант цен на запасные части и расходные материалы для проведения работ» данного технического задания.

	3. Сроки выполнения работ (услуг) 
	Январь – 31 декабря 2026 г.

	4.Условия оплаты работ:
	По актам выполненных работ без предоставления аванса.

	5.Код ОК РБ
	Смотреть таблицу 4 «Наименование Лотов»

	6.Ориентировочная стоимость закупки работ (услуг) по техническому обслуживанию медицинского оборудования (сумма по всем Лотам):
	501 200,00

	7. Вид процедуры закупки:
	Электронный аукцион

	8. Контакты:
	Тел. (017) 207 37 39 – отдел закупок; 
Тел. (017) 282-91-30, +375(29) 274 10 80 – инженер Владимир

	9.Дополнительные условия:
	- Участник должен подтвердить письменно (в форме Заявления во втором разделе) выполнение всех пунктов и условий Таблицы 1 - «Требования, предъявляемые к выполняемым работам (услугам)».









Таблица 2
«Спецификация»
	№ п/п
	Наименование техники
	Тип/марка/модель
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	








Таблица 3
«Прейскурант цен на запасные части и расходные материалы для проведения работ»
	№ п/п
	Наименование техники, тип/марка/модель
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел. руб.
(с НДС)

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	




Таблица 4
«Наименование Лотов»
	Приложение №
	Наименование приложения
	Ориентировочная стоимость, бел.руб.
	Код ОК РБ
	Периодичность проведения технического обслуживания (ТО)
	Количество нормо-часов на ремонт медицинской техники составляет:

	Лот 1
	«Медицинское оборудование, производства фирмы «Drager», Германия
	54000,00
	33.14.19.200
	4 раза в год
	10

	Лот 2
	«Медицинское реанимационное оборудование, производства «Hamilton Medical», Швейцария
	1600,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	6

	Лот 3
	«Медицинское оборудование, производства ПКООО «Респект-плюс», Республика Беларусь
	50100,00
	33.14.19.200
	[bookmark: _GoBack]4 раза в год
	20

	Лот 4
	«Медицинское оборудование, производства ЗАО «Медицинские приборы», Республика Беларусь
	7150,00
	33.14.19.200
	4 раза в год
	4

	Лот 5
	«Аппараты ИВЛ «Syno Vent E5» и аппараты ИВЛ «Syno Vent E3» с принадлежностями и расходными материалами, производства фирмы «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co.Ltd», Китай, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия
	27850,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	10

	Лот 6
	«Система мониторинга физиологических показателей «Bene Vision», производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай
	1200,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	4

	Лот 7
	«Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)», «Heyer Aerotech GmbH (Германия)»
	20200,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	10

	Лот 8
	«Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)»
	20000,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	10

	Лот 9
	«Аппараты искусственной вентиляции легких с принадлежностями и расходными материалами «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия
	27700,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	10

	Лот 10
	«Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2», производства «WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG», Германия
	18300,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	6

	Лот 11
	«Насосы для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями «Cardiosave hybrid», производства «Datascope Corporation», США
	2100,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	6

	Лот 12
	«Медицинское реанимационное оборудование производства ОДО «ТахатАкси», Республика Беларусь
	16400,00
	33.14.19.200
	4 раза в год
	5

	Лот 13
	«Медицинское оборудование производства «Covidien AG, Medtronic», США
	7100,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	10

	Лот 14
	«Медицинское оборудование, производства «Medtronic Inc.», США
	850,00
	33.14.19.200
	2 разf в год
	2

	Лот 15
	«Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ, производства «SinoMDT Co.Ltd.», Китай
	1300,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	4

	Лот 16
	«Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4, производства «CytoTherm LP», США
	13400,00
	33.14.19.200
	2 раз в год
	10

	Лот 17
	«Оксиметры универсальные с принадлежностями и расходными материалами модель «Sensmart X-100», производства «Nonin Medical Inc», США
	1850,00
	33.13.12.300
	2 раза в год
	4

	Лот 18
	«Кардиостимулятор 2-х камерный наружный модель «MEDTRONIC 5392», производства «Medtronic Inc.», США
	600,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	5

	Лот 19
	«Медицинское реанимационное оборудование производства ООО НПП «Монитор», Россия
	600,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	1

	Лот 20
	«Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел», Республика Беларусь
	17100,00
	33.13.12.300
	2 раза в год
	8

	Лот 21
	«Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор – ДКИ-Н-10 «АКСИОН-БЕЛ», производства ООО «МАГИСТР» Республика Беларусь
	6000,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	8

	Лот 22
	«Медицинское операционное/реанимационное оборудование, производства «Smiths Medical ASD, Inc.», США
	4650,00
	33.14.19.200
	2 раз в год
	6

	Лот 23
	«Медицинское реанимационное оборудование, производства «Edan Instruments Inc.», Китай» в комплекте к центральным станциям мониторирования пациента и моноблокам «ТЕСЛА»
	27000,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	10

	Лот 24
	«Насосы шприцевые «СМАРТ ШН-5», электрокардиографы «СМАРТ-6В», дефибриллятор монитор «СМАРТ Д3», производства ЧТУП «Юмедика», Республика Беларусь
	14100,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	20

	Лот 25
	«Электрокардиографы отделения анестезиологии и реанимации, и других отделений больницы»
	6500,00
	33.13.12.300
	4 раза в год (ежеквартально)
	20

	Лот 26
	«Медицинское диагностическое оборудование, производства «SHILLER AG», Швейцария
	2100,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	3

	Лот 27
	«Электрокардиографы отделения функциональной диагностики, производства УП «Кардиан», Республика Беларусь
	2000,00
	33.13.12.300
	2 раза в год
	4

	Лот 28
	«Электрокардиографы многоканальные «МАГИСТР ЭК6», производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь»
	5500,00
	33.13.12.300
	2 раза в год
	3

	Лот 29
	«Дефибриллятор-монитор портативный с принадлежностями, модель uMED 20, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай»
	1700,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	10

	Лот 30
	«Медицинское реанимационное оборудование, дефибрилляторы медицинские реанимационные «BeneHeart D6», производства фирмы «Mindray», Китай
	900,00
	33.13.12.300
	2 раз в год
	2

	Лот 31
	««Наркозно-дыхательные аппараты, производства компании «Shenzhen Comen Medical Instruments co ltd.», Китай
	6000,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	10

	Лот 32
	«Отсасыватели медицинские производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь
	3000,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	10

	Лот 33
	«Медицинское реанимационное анестезиологическое оборудование, производства «Heinen + Loewenstein Gmbh & Co. KG, Германия (Löwenstein Medical SE & Co. KG. (Германия)»
	24900,00
	33.13.12.300
	2 раза в год
	10

	Лот 34
	«Мониторы пациента прикроватные с комплектующими «Стелла 80Б», производства ООО «ГеоМедСервис», Республика Беларусь
	1200,00
	33.13.12.300
	2 раз в год
	5

	Лот 35
	«Аппарат для высокопотоковой назальной терапии «TNI SoftFlow 50», производства TNI medical AG, Германия
	1200,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	5

	Лот 36
	«Кровать больничная «NEXO», производства FAMED Zywiec Sp. Z o.о.», Республика Польша
	3300,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	5

	Лот 37
	«Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких, производства ООО «Медпром», Россия
	2200,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	2

	Лот 38
	«Аппарат ИВЛ с расширенными функциями, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай
	20200,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	4

	Лот 39
	«Аппарат ИВЛ с высокотехнологичными функциями HFlow, CPAP и NFShenzhen, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай
	17100,00
	33.14.19.200
	2 раза в год
	4

	Лот 40
	«Система автоматическая для сердечно-легочной реанимации, производства «AutoPulse, ZOLL, Circulation, Inc», США
	1450,00
	33.13.12.300
	1 раз в год
	1

	Лот 41
	«Оборудование для реанимации, производства Smiths Medical ASD, Inc.», США
	4700,00
	33.14.19.200
	2 разf в год
	4

	Лот 42
	«Системы нагрузочного мониторирования ЭКГ и АД производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь
	600,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	2

	Лот 43
	«Медицинское оборудование», производства компании «Fresenius (KABI)», Германия
	2000,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	4

	Лот 44
	«Медицинское оборудование – мониторы прикроватные пациента «Carescape B850», производства компании «GE HtalthCare», США
	26000,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	-

	Лот 45
	«Медицинское оборудование широкого применения – кушетки кардиографические, производства Республики Беларусь
	1500,00
	33.14.19.200
	1 раз в год
	




	Перечень работ для проведения технического обслуживания
Порядок организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники осуществляется в соответствии с постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 октября 2006 г. № 78 «Об утверждении инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». 
Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники должны осуществляться в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, эксплуатационной и (или) ремонтной документацией.
________________________________________________________________________________________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
1. Техническое обслуживание медицинской техники направлено на обеспечение готовности медицинской техники к эксплуатации, предупреждение сбоев в их работе, поддержание параметров медицинской техники в пределах, определенных эксплуатационной документацией.
2. Работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники осуществляются на договорной основе в соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящей Инструкцией.
Договоры на техническое обслуживание медицинской техники заключаются только на исправную, полностью укомплектованную, в том числе эксплуатационной документацией на русском и (или) белорусском языках, медицинскую технику.
3. Техническое обслуживание медицинской техники различается содержанием операций и в зависимости от периодичности выполнения подразделяется на ТО-1, ТО-2, ТО-3.
_______________________________________________________________________________________________________
ТО-1 представляет собой технический осмотр, заключающийся в определении работоспособности медицинской техники визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.), и включает в себя следующие работы:
- внешний осмотр;
- проверка комплектности медицинской техники;
- проверка изоляции кабелей и соединений на наличие повреждений и обрывов;
- проверка составных частей медицинской техники на отсутствие механических повреждений;
- проверка действия защитных устройств и электрических цепей согласно эксплуатационной документации.
Периодичность выполнения ТО-1 согласовывается с владельцем (пользователем) медицинской техники и выполняется не реже чем один раз в месяц.

ТО-2 представляет собой комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности медицинской техники при ее эксплуатации, выполняемый через определенные интервалы времени, и включает в себя следующие работы:
- очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники;
- проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, штепселей кабелей, пускателей, реле и их очистка;
- очистка от отработанной смазки элементов механических передач, редукторов и их смазка;
- проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники;
- проверка работоспособности медицинской техники по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам.
Конкретное содержание и периодичность выполнения ТО-2 по каждому виду медицинской техники устанавливаются в эксплуатационной документации.

ТО-3 представляет собой проверку технического состояния медицинской техники, определяющую значение основных технических характеристик, указанных в эксплуатационной документации, и включает в себя следующие работы:
- инструментальный контроль основных технических характеристик;
- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;
- проверка состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
- устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности.
Сроки выполнения ТО-3:
- периодически согласно эксплуатационной документации;
- после выполнения работ, которые могли повлечь за собой изменение технических параметров, определенных в эксплуатационной документации.





Лот 1
«Медицинское оборудование, производства фирмы «Drager», Германия»
	[bookmark: _Hlk28559212]№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение

	1.
	Наркозно-дыхательный аппарат
	«Primus"
	ARXN-0191(01340080)
	2006
	А и Р хирургии

	
	
	
	ARXN-0192(01340079)
	2006
	

	
	
	
	ASFB-0037(01372421)
	2014
	

	2.
	Система мониторирования пациента
	InfinityDelta
	5306941567(01371409)
	2006
	А и Р хирургии

	
	
	
	5306943957(01371410)
	2006
	

	
	
	
	6006213182(01372424)
	2014
	

	3.
	Портативный аппарат ИВЛ «Oxylog 2000 plus», производства «Drager», Германия
	«Oxylog 2000 plus»
	ASBL-0045(01373420)
	2018
	А и Р терапии

	4.
	Аппарат искусственной вентиляции легких «Oxylog 3000 plus»
	«Oxylog 3000 plus»
	ASPJ-0135 (01374185)
	2022
	А и Р терапии

	
	
	
	ASPJ-0157(01374186)
	2022
	А и Р хирургии

	5.
	Система мониторирования пациента «Vista 120», производства «Drager», Германия
	«Vista 120»
	VT SLA-0060(01373546)
	2018
	А и Р терапии



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования, тип, марка
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Наркозно-дыхательный аппарат «Primus»
	Фильтр наружный воздушный (37 мм)
	3
	

	
	
	Фильтр: защитный от пыли натронной извести
	3
	

	
	
	Влагосборник (Waterlock 2)
	36
	

	
	
	Линии забора газов (10 шт./уп) (Sample Line Set (lO pcs)
	3
	

	
	
	Годовой сервисный набор (Primus ServSet 1 Year)
	3
	

	
	
	Коннектор угловой для шланга (Angle connection)
	3
	

	
	
	Регулятор давления (Pressure regulator)
	9
	

	
	
	Редуктор: давления Alduk IV (Alduk IV 02, 
3/4 – DIN)
	1
	

	
	
	Манометр (индикатор давления) (Repair set gauge bar)
	1
	

	
	
	Уплотнительное кольцо для редуктора 
(О-Ring G3/4)
	2
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	45 000,00



Лот 2
«Медицинское реанимационное оборудование, производства «Hamilton Medical», Швейцария»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение

	1. 
	Аппарат ИВЛ
	«Galileo»
	8354 (01340073)
	2006
	А и Р терапии

	2. 
	
	
	8358 (01340076)
	2006
	

	3. 
	
	
	8365 (01340072)
	2006
	


Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат ИВЛ «Galileo»
	Кислородный датчик
	2
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	800,00



	Регламент работ технического обслуживания оборудования
Наименование оборудования: Аппарат искусственной вентиляции легких Galileo
Производитель: HamiltonMedical AG (Швейцария)
Работы, выполняемые при техническом обслуживании
Описание работ
ТО-2: проведение комплекса операций по поддержанию работоспособности и исправности аппарата ИВЛ при его эксплуатации:
очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей аппарата; 
проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, пускателей, реле и их очистка; 
проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей аппарата; 
проверка работоспособности аппарата по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам;
ТО-3: проверка технического состояния аппарата ИВЛ, определяющая значение основных технических характеристик:
1. Проведение диагностических работ перед техническим обслуживанием согласно перечню:
- проверка и тестирование контура дыхательного на герметичность;
- проверка влагосборников подаваемых газов на аппарате;
- проведение функционального теста аппарата;
- осмотр микрофильтров подаваемых газов (кислород, воздух);
- осмотр фильтра охлаждающего вентилятора.
2. Замена необходимых комплектующих, осуществляемая сервисной службой:
- замена микрофильтров подаваемых газов (кислород, воздух);
- замена фильтра охлаждающего вентилятора.
3. Тестирование и проверка работоспособности источников питания, резервных батарей и входных напряжений.
4. Тесты и калибровки в соответствии с требованиями сервисной документации:
- тестирование, калибровка и, при необходимости, замена датчика кислородного;
- тестирование, калибровка и, при необходимости, замена датчика потокового;
- тестирование процессора и памяти аппарата ИВЛ, программного обеспечения;
- тестирование работоспособности дисплея аппарата ИВЛ;
- тестирование и проверка работы аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей;
- проверка работы передней панели и управляющих кнопок;
- тестирование системы мониторинга уровня тревог;
- тестирование, проверка и подстройка диапазонов всех датчиков давление: Ppat, Paw, Paux, dPServo, dPMixer, dPflowSensor;
- подстройка и проверка клапанов миксера;
- проверка работы клапана и сенсоров избыточного давления и герметичности;
- подстройка и проверка работы инспираторного клапана;
- подстройка и проверка работы экспираторного клапана;
- проверка работы клапана Autozero и компрессора небулайзера;
- проверка и настройка промывочного потока;
- проверка журнала событий;	
- проверка внешнего интерфейса.



Лот 3
«Медицинское оборудование, производства ПКООО «Респект-плюс», РБ» и ЗАО «Медицинские приборы», РБ»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный №
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Аппарат ИВЛ
	ВИАН-3- турбо
	1481
(01372468)
	2015
	4
	А и Р хирургии

	2.
	
	
	1520
(01372604)
	2015
	
	

	3.
	
	
	1732
(01373964)
	2019
	
	

	4.
	
	
	2040
(01374155)
	2021
	
	

	5.
	
	
	2178
(01374391)
	2023
	7
	А и Р урологии

	6.
	
	
	2179
(01374451)
	
	
	

	7.
	
	
	2180
(01374453)
	
	
	

	8.
	
	
	2181
(01374452)
	
	
	

	9.
	
	
	2182
(01374390)
	
	
	

	10.
	
	
	2231
(01375838)
	2024
	
	

	11.
	
	
	2238
(01375839)
	
	
	

	1.
	Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ
	МК-1-2
	2664
(01373406)
	2018
	2
	Операц. отд. урологии

	2.
	
	
	2772
(01373960)
	2019
	
	

	3.
	
	
	2613
(01372706)
	2017
	8
	А и Р хирургии

	4.
	
	
	2683
(01372720)
	2018
	
	

	5.
	
	
	2680
(01372719)
	2018
	
	

	6.
	
	
	2779
(01373962)
	2019
	
	

	7.
	
	
	2776
(01373961)
	2021
	
	

	8.
	
	
	2784
(01373963)
	2021
	
	

	9.
	
	
	2976
(01374035)
	2021
	
	

	10.
	
	
	2977
(01374036)
	2021

	
	

	11.
	
	
	2676
(01373407)
	2018
	1
	А и Р терапии

	12.
	
	
	2663
(01373405)
	2018
	2
	ПЭХ

	13.
	
	
	2767
(01373959)
	2019
	
	



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ 
(или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат ИВЛ «ВИАН-3- турбо», 
	Фильтр РГИВ 97.01.06.0.00
	7
	

	2.
	
	Фильтр РГИВ.97.01.06.0.00
	4
	

	
	
	Датчик кислорода
	2
	

	
	
	АКБ 12В 5 Ач
	6
	

	3.
	
	Фильтр РГИВ.97.01.06.0.00
	5
	

	1.
	Аппарат для ингаляционной анестезии с «ИВЛ МК-1-2»
	Крышка РГИВ.90.03.04.0.05
	6
	

	2.
	
	Крышка РГИВ.90.03.05.0.02-01
	6
	

	3.
	
	Стакан РГИВ 90.03.06.0.01
	6
	

	4.
	
	Клапан РГИВ 90.03.03.0.10-01
	14
	

	5.
	
	Датчик кислорода
	7
	

	
	
	Стакан РГИВ 90.03.02.2.00
	1
	

	
	
	Уплотнение РГИВ 90.03.02.2.02
	1
	

	7.
	
	АКБ 12В 5 Ач
	20
	

	8.
	
	Влагосборник  газоанализатора
	20
	

	9.
	
	Линии забора проб газов
	40
	

	10.
	
	Датчик потока
	6
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	18 500,00



Перечень работ для проведения технического обслуживания
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Наименование работ
	Периодич-ность выполнения работ по ТО

	1.
	Аппарат ИВЛ
«Виан-3 турбо»
	- замена фильтра на входе линии забора воздуха турбинами;
- очистка вентиляционных отверстий и лопастей вентиляторов от пыли;
- проверка состояния резинотехнических изделий, в т.ч. на коллекторе вдоха;
- проверка состояния клапана безопасности (самостоятельного дыхания);
- проверка основных технических характеристик;
- проверка системы сигнализации;
- проверка степени зарядки батареи и сигнализирующего устройства ИБП (при наличии);
- калибровка системы газового анализа. Проводится при наличии системы газового анализа;
- замена датчика кислорода;
- замена аккумуляторной батареи в блоке бесперебойного питания (при необходимости);
- замена нафионовой трубки газоанализатора
	4 раза в год

	2.
	Аппарат ингаляционного наркоза с ИВЛ 
«МК-1-2»
	- замена фильтра помпы, управляющей клапаном выдоха;
- очистка вентиляционных отверстий и лопастей вентиляторов от пыли;
- очистка поверхности блоков, составляющих элементов и плат от пыли;
- проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов и их очистка;
- проверка состояния резинотехнических изделий, в т.ч. на коллекторе дыхательного контура и дыхательного меха;
- проверка состояния, отсекающего (центрального) клапана;
- проверка герметичности испарителя и блока его подключения;
- проверка состояния подшипников привода вентилятора и зазор между флажком и датчиком исходного положения;
- проверка напряжения питания компьютера;
- проверка напряжения питания контроллера, усилителя-преобразователя, драйвера привода;
- проверка основных технических характеристик;
- проверка системы сигнализации;
- проверка степени зарядки батареи и сигнализирующего устройства ИБП (при наличии);
- калибровка системы газового анализа. Проводится при наличии системы газового анализа;
- замена аккумуляторной батареи в блоке бесперебойного питания (при необходимости);
- замена нафионовой трубки газоанализатора
	4 раза в год





Лот 4
«Медицинское оборудование, производства ЗАО «Медицинские приборы», РБ»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких
	«Авента М»
	1162 (01373979)
	2019
	2
	А и Р хирургии

	2.
	
	
	0815
(01373978)
	2019
	
	



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ 
(или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких	
«Авента М»
	Воздушный фильтр 
	2
	

	2.
	
	Датчик потока
	2
	

	3.
	
	Датчик кислорода
	2
	

	4.
	
	АКБ 12В 5 Ач
	2
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	2550,00



Лот 5
«Аппараты ИВЛ «Syno Vent E5» и аппараты ИВЛ «Syno Vent E3» с принадлежностями и расходными материалами, производства фирмы «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co.Ltd», Китай, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Год выпуска
	Примечание

	1.
	«Аппарат ИВЛ с принадлежностями и расходными материалами «Syno Vent E3».
	«Syno Vent E3»
	6
	Сер.EC-75003347
(01373370)
Сер.EC-75003342
(01373375)
Сер.EC-75003344
(01373374)
Сер.EC-75003346
(01373373)
Сер.EC-75003345
(01373372)
Сер.EC-75003343
(01373371)
	2018
	А и Р терапии

	2.
	Аппарат ИВЛ
	«Syno Vent E5»
	2
	Сер.ЕЕ-51001580
(01372500)
Сер.ЕЕ-51001584
(01372499)
	2015
	А и Р хирургии






Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ
(или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	«Аппарат ИВЛ «Syno Vent E5»
	Кислородный датчик 396018
	2 шт.
	

	
	
	Набор для сервисного обслуживания аппаратов ИВЛ «SynoVent E5»
	1 набор
	

	2.
	«Аппарат ИВЛ с принадлежностями и расходными материалами «Syno Vent E3»
	Кислородный датчик к «Syno Vent E3»
	6 шт.
	

	
	
	Набор для сервисного обслуживания аппаратов ИВЛ «SynoVent E3»
	3 набора
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	14 400,00



Перечень работ для проведения технического обслуживания
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Наименование работ 
	Периодич-ность выполнения работ по ТО

	1.
	Аппарат ИВЛ «SynoVent E5», аппарат ИВЛ «SynoVent E3».
	- очистка поверхностей блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники;
- проверка на отсутствие окисленных контактов, разъемов подключения кабелей, штепселей кабелей, 
пускателей, реле и их очистка;
- очистка от отработанной смазки элементов механических передач, редукторов и их смазка;
- проверка надежности крепления блоков, составляющих элементов, плат и других составных частей медицинской техники;
- проверка работоспособности медицинской техники по встроенным приборам, индикаторам, контрольным тестам;
- инструментальный контроль основных технических характеристик;
- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок;
- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;
- проверка состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;
- устранение выявленных повреждений с частичной разборкой неисправной части аппарата (снятие панелей, кожухов, ручек органов управления) и при необходимости заменой запасных частей с последующей регулировкой и проверкой работоспособности
	2 раза в год



Лот 6

«Система мониторинга физиологических показателей «Bene Vision», производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение

	4. 
	Монитор пациента
	«BeneVision N12»
	F-37073596
(01374936)
	2023
	А и Р урологии

	5. 
	
	
	F-37073597
(01374937)
	
	







Лот 7
«Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)», «Heyer Aerotech GmbH (Германия)»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Аппараты наркозно-дыхательные «А7» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «А7»
	«А7»
	4
	Сер.GС-72000890
(01373415)
	А и Р терапии

	
	
	
	
	Сер.GС-72000893
(01373479)
	

	
	
	
	
	Сер.GС-72000891
(01373416)
	ПЭХ

	
	
	
	
	Сер.GС-72000892
(01373478)
	Ангиография

	2.
	Мониторы пациента с принадлежностями и расходными материалами: монитор пациента «BeneView T5»
	«BeneView T5»
	4
	Сер.CM71152301
(01373417)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	Сер.CM71152299
(01373481)
	

	
	
	
	
	Сер.CM71152300
(01373418)
	ПЭХ 

	
	
	
	
	Сер.CM71152298 
(01373480)
	Ангиография



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования, тип, марка
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппараты наркозно-дыхательные «А7» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «А7»
	Набор для сервисного технического обслуживания
	4 набора
	

	
	
	Кислородный датчик
	4 шт.
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	8400,00



Лот 8
«Реанимационное наркозно-дыхательное оборудование в комплекте, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd, (КНР)»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/
марка/модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Прим-е

	1.
	Аппараты наркозно-дыхательные с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «А9»
	«А9»
	4
	AG4-28000908 (01374224)
	А и Р 
терапии

	
	
	
	
	AG4-28000762 (01374225)
	А и Р 
хирургии

	
	
	
	
	AG4-27000727 (01374226)
	

	
	
	
	
	AG4-28000820 (01374227)
	

	2.
	Мониторы системной гемодинамики принадлежностями и расходными материалами: монитор пациента «еРМ 12М»
	«еРМ 12М»
	4
	AC9-29037356
	А и Р 
терапии

	
	
	
	
	AC9-29037264
	А и Р 
хирургии

	
	
	
	
	AC9-29037273
	

	
	
	
	
	AC9-29037293
	


Лот 9
«Аппараты искусственной вентиляции легких с принадлежностями и расходными материалами «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария, в комплекте с увлажнителями «MR850», производства «Fisher & Paykel Healthcare», Австралия»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Аппараты искусственной вентиляции легких «HAMILTON» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария
	«HAMILTON-G5», производства «Hamilton Medical AG», Швейцария.
	11
	Каталожный номер 159001
Серийный номер:
13404
13411
13405
13409
13406
13378
13402
13379
13408
13403
13400
	А и Р терапии


Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппараты искусственной вентиляции легких «HAMILTON» с принадлежностями и расходными материалами: аппарат «HAMILTON-G5»
	Кислородный датчик
	11
	

	
	
	Датчик потока
	55
	

	
	
	Крышка клапана выдоха с мембраной
	5
	

	
	
	АКБ
	11
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	26500,00



Лот 10
«Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2», производства «WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG», Германия» ТЕКОМАКС-МН
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2»
	«MEDUMAT Standard 2»
	1
	10319
(01373702)
	А и Р хирургии

	2.
	
	
	1
	22528
(01374388)
	А и Р урологии

	3.
	
	
	1
	22530
(01374389)
	



Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат ИВЛ портативный «MEDUMAT Standard 2»
	WM 15981 Набор для технического обслуживания MEDUMAT Standard 2 (2, 6, 10, 14 лет)
	2
	

	
	
	WM 28740 Фильтр аппарата входной (WM 28740)
	2
	

	
	
	WM 1148 Набор прокладок для редуктора G %
	2
	

	
	
	WM 45045 Аккумулятор для MEDUCORE Standard и MEDUMAT Standard2
	2
	

	
	
	WM 15779 Многоразовый набор для обслуживания контура пациента, для аппарата MEDUMAT Transport, MEDUMAT Standard 2
	2
	

	
	
	WM 31124 Одноразовый фильтр
	2
	

	
	
	WM 31130 Аппараты для экстренной искусственной вентиляции и кислородной ингаляции легких комбинированные портативные с дополнительными модулями, принадлежностями и приспособлениями для транспортировки: модуль для кислородной ингаляции MODUL Oxygen в составе:- Присоединительная насадка с накидной гайкой 9/16 UNF для MODUL Oxygen
	2
	

	
	
	WM 28740 Аппараты для экстренной искусственной вентиляции и кислородной ингаляции легких комбинированные портативные с дополнительными модулями, принадлежностями и приспособлениями для транспортировки: принадлежности к аппарату искусственной вентиляции легких MEDUMAT Standard2 в составе: Фильтр аппарата входной (WM 28740)
	2
	

	
	
	WM 31124 Одноразовый фильтр
	1
	

	
	
	WM 1148 Набор прокладок для редуктора G %
	1
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	12 100,00



Лот 11
«Насосы для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями «Cardiosave hybrid», производства «Datascope Corporation», США»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Насосы для внутриаортальной баллонной контрпульсации с принадлежностями «Cardiosave hybrid», производства «Datascope Corporation», США
	«Cardiosave hybrid»
	2
	CH277391D8
(01373465)
	А и Р терапии



Лот 12
«Медицинское реанимационное оборудование производства ОДО «ТахатАкси», Республика Беларусь»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Год выпуска
	Прим-е

	1.
	Комплексы подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении «AMPIRmini» с принадлежностями
	«AMPIRmini»
	35
	Инв. 10754 
	2018
	

	
	
	
	
	14 шт.
	
	А и Р терапии 


	
	
	
	
	18 шт., 
	
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	3 шт.
	
	ПЭХ

	
	
	
	13
	11220573; 11220574;
11220575; 11220576;
11220577; 11220578;
11220579; 11220580;
11220581; 11220582;
11220583; 11220584;
11220585
	2024
	А и Р урологии

	2.
	Аппарат подогрева крови «Ампир-01»
	«Ампир-01»
	1
	10100691 (01372147)
	2010
	Операционное отделение урологии



Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Комплексы подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении «AMPIRmini» с принадлежностями
	Разъем подключения теплообменника
	2
	

	
	
	Блок питания
	1
	

	
	
	Термодатчик
	2
	

	2.
	Аппарат подогрева крови «Ампир-01»
	Термодатчик
	1
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	1200,00



Лот 13
«Медицинское реанимационное оборудование производства «Covidien AG, Medtronic», США»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	[bookmark: _Hlk42507197]Насос для доставки энтерального питания
	«Kangaroo»
	C1161287
(01372258)
	2012
	3
	А и Р хирургии

	
	
	
	C1161293
(01372259)
	2012
	
	

	
	
	
	C1353334
(01372376)
	2013
	
	

	
	
	
	С1719373
(01373705)
	2016
	6
	А и Р терапии

	
	
	
	С17193425
(01373703)
	
	
	

	
	
	
	С17193361
(01373707)
	
	
	

	
	
	
	С17193347
(01373706)
	
	
	

	
	
	
	С17193427
(01373708)
	
	
	

	
	
	
	С17193420
(01373704)
	
	
	

	2.
	Система обогрева пациента
	«Warmtouch»
	С103081167
(01371920)
	2008
	1
	А и Р хирургии 

	3.
	Система конвекционного обогрева пациента
	«Warm Air135»
	134-1358698
(01372410)
	2013
	3
	А и Р хирургии

	1. 
	
	
	134-1358728
(01372408)
	
	
	

	2. 
	
	
	134-1358722
(01372409)
	
	
	

	
	
	
	222-13518283
(01374193)
	2022
	4
	

	
	
	
	222-13518284
(01374195)
	
	
	

	
	
	
	222-13518285
(01374194)
	
	
	

	
	
	
	222-13518289
(01374192)
	
	
	

	
	
	
	222-13518290
(01374197)
	
	2
	А и Р терапии

	
	
	
	222-13518298
(01374196)
	
	
	

	
	
	
	222-13518295
(01374198)
	
	2
	ПЭХ

	
	
	
	222-13518296
(01374199)
	
	
	

	4.
	Оксиметр церебральный в комплекте
	«SOMANETICS INVOS 5100C»
	08-10655
(01371960)
	2008
	1
	А и Р хирургии

	5.
	Система обогрева пациента
	«WARMTOUCH-6000»
	S/N SP17030236
(01373442)
	2017
	6
	А и Р хирургии

	
	
	
	S/N SP17030239
(01373445)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030240
(01373446)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030241
(01373447)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030246
(01373452)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030247
(01373453)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030237
(01373443)
	
	13
	А и Р  терапии

	
	
	
	S/N SP17030238
(01373444)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030242
(01373448)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030243
(01373449)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030244
(01373450)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030245
(01373451)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030248
(01373454)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030249
(01373455)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030250
(01373456)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030251
(01373457)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030252
(01373458)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030254
(01373460)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030255
(01373461)
	
	
	

	
	
	
	S/N SP17030256
(01373462)
	
	1
	Ангиография

	
	
	
	S/N SP17030253
(01373459)
	2017
	1
	ПЭХ

	6.
	Система перемежающейся компрессии «Kendall SCD Express»
	«Kendall SCD Express»
	1603952
(01373360)
	2016
	10
	А и Р терапии

	
	
	
	1603962
(01373362)
	
	
	

	
	
	
	1603943
(01373363)
	
	
	

	
	
	
	1602337
(01373368)
	
	
	

	
	
	
	1603978
(01373366)
	
	
	

	
	
	
	1604004
(01373365)
	
	
	

	
	
	
	1602329
(01373358)
	
	
	

	
	
	
	1602330
(01373367)
	
	
	

	
	
	
	1603968
(01373359)
	
	
	

	
	
	
	1604000
(01373369)
	
	
	

	
	
	
	1603981
(01373357)
	
	3
	А и Р хирургии

	
	
	
	1604009
(01373364)
	
	
	

	
	
	
	1603966
(01373361)
	
	
	



Лот 14
«Медицинское оборудование, производства «Medtronic Inc.», США»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/
серийный номер
	Кол-во
	Год выпуска
	Примечание

	1.
	Аппарат для аутотрансфузии крови
	«AUTOLOG»
	7-093
(01371720)
	1
	2002
	А и Р хирургии



Лот 15
«Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ, производства «SinoMDT Co.Ltd.», Китай
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение

	1.
	Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ «SinoPover-D»
	«SinoPover-D»
	0481240220А00098 (01374565)
	2023
	Рентгеновское отделение



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Инжектор для введения рентгеноконтрастных препаратов для КТ «SinoPover-D»
	Нагреватель
	1
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	600,00



Лот 16
«Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4, производства «CytoTherm LP», США»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4
	«CytoTherm» модель CT-D4
	3
	2100462
(01373414)
	А и Р терапии

	
	
	
	
	2100463
(01373545)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	2100460
(01373544)
	



Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Установки для размораживания плазмы «CytoTherm» модель CT-D4
	Пакеты для размораживания плазмы
	4
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	3500,00



Лот 17
«Оксиметры универсальные с принадлежностями и расходными материалами модель «Sensmart X-100», производства «Nonin Medical Inc», США»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Оксиметры универсальные с принадлежностями и расходными материалами модель
	«SenSmart X-100»
	2
	502482636
(01373403)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	502482637
(01373404)
	



Лот 18
«Кардиостимулятор 2-х камерный наружный модель «MEDTRONIC 5392», производства «Medtronic Inc.», США»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/
марка
	Кол-во
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Примечание

	1.
	Кардиостимулятор 2-х камерный наружный модель «MEDTRONIC 5392»
	«MEDTRONIC 5392»
	5
	DJH024855P
 (01373711)
	2018
	Ангиография

	
	
	
	
	DJH024900P
(01373712)
	
	

	
	
	
	
	DJH024806P
(01373713)
	
	А и Р терапии

	
	
	
	
	DJH024805P
(01373714)
	
	

	
	
	
	
	DJH024895P
(01373715)
	
	




Лот 19
«Медицинское реанимационное оборудование производства ООО НПП «Монитор», Россия»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Прим-е

	1.
	Монитор реанимационный
	МИТАР-01-«РД»
	К17085609
(01372705)
	2017
	А и Р хирургии




Лот 20
«Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор –
ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел», Республика Беларусь
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел»
	ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел»
	28
	1) МДТ-1-0246М
(01373520)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	2) МДТ-1-0207М
(01373517)
	

	
	
	
	
	3) МДТ-1-0226М
(01373515)
	

	
	
	
	
	4) МДТ-1-0255М
(01373516)
	

	
	
	
	
	5) МДТ-1-0241М
(01373519)
	

	
	
	
	
	6) МДТ-1-0244М
(01373523)
	

	
	
	
	
	7) МДТ-1-0240М
(01373521)
	

	
	
	
	
	8) МДТ-1-0247М
(01373514)
	

	
	
	
	
	9) МДТ-1-0251М
(01373522)
	

	
	
	
	
	10) МДТ-1-0227М
(01373531)
	А и Р терапии

	
	
	
	
	11) МДТ-1-0237М
(01373532)
	

	
	
	
	
	12) МДТ-1-0248М
(01373538)
	

	
	
	
	
	13) МДТ-1-0252М
(01373539)
	

	
	
	
	
	14) МДТ-1-0228М
(01373541)
	Приемное отделение

	
	
	
	
	15) МДТ-1-0245М
(01373536)
	

	
	
	
	
	16) МДТ-1-0231М
(01373537)
	

	
	
	
	
	17) МДТ-1-0236М
(01373540)
	Ангиография

	
	
	
	
	18) МДТ-1-0253М
(01373529)
	ОФД

	
	
	
	
	19) МДТ-1-0249М
(01373530)
	

	
	
	
	
	20) МДТ-1-0202М
(01373526)
	Реабилитация

	
	
	
	
	21) МДТ-1-0256М
(01373534)
	Кардиология №2 

	
	
	
	
	22) МДТ-1-0250М
(01373535)
	Кардиология №1 

	
	
	
	
	23) МДТ-1-0242М
(01373524)
	

	
	
	
	
	24) МДТ-1-0230М
(01373525)
	

	
	
	
	
	25) МДТ-1-0243М
(01373527)
	Инфарктное

	
	
	
	
	26) МДТ-1-0239М
(01373528)
	

	
	
	
	
	27) МДТ-1-0235М
(01373533)
	Пульмонология

	
	
	
	
	28) МДТ-1-0238М
(01373542)
	



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел»
	Кабель пациента ЭКГ 4-проводной
	5
	

	
	
	Съемная аккумуляторная батарея для дефибриллятор-монитора ДКИ-Н-10 М «Аксион-бел»
	4
	

	
	
	Накладка электродов
	2 пары
	

	
	
	Гнездо сетевого шнура
	1
	

	
	
	Элемент питания CR2032
	5
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	8500,00





Лот 21
«Медицинское реанимационное оборудование: «Дефибриллятор-монитор –
ДКИ-Н-10 «АКСИОН-БЕЛ», производства ООО «МАГИСТР» Республика Беларусь
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион-бел»
	ДКИ-Н-10 «Аксион-бел»
	12
	1) МДТ-1-575
(01373942)
	ПЭХ

	
	
	
	
	2) МДТ-1-2104
(01374334)
	

	
	
	
	
	3) МДТ-1-569
(01373943)
	Операционное отделение урологии

	
	
	
	
	4) МДТ-1-2068
(01374350)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	5) МДТ-1-2083
	

	
	
	
	
	6) МДТ-1-2079
(01374348)
	А и Р терапии

	
	
	
	
	7) МДТ-1-2093
(01374344)
	Урология № 3

	
	
	
	
	8) МДТ-1-2101
(01374346)
	Гемодиализ

	
	
	
	
	9) МДТ-1-2102
(01374345)
	Нефрология

	
	
	
	
	10) МДТ-1-2057
(01374352)
	Ангиография

	
	
	
	
	11) МДТ-1-2121
(01374351)
	

	
	
	
	
	12) МДТ-1-2107
(01374347)
	Изотопная лаборатория



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион-бел»
	Кабель пациента ЭКГ 4-проводной
	3
	

	
	
	АКБ
	3
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	3500,00



Лот 22
«Медицинское операционное/реанимационное оборудование, производства «Smiths Medical ASD, Inc.», США
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Прим-е

	1.
	Прибор для проведения высокоскоростной инфузионной терапии с подогревом 
	«H-1200»
	S103A00792
(01373709)
	2016
	А и Р хирургии

	
	
	
	S103A00693
(01373710)
	2016
	





Лот 23
«Медицинское реанимационное оборудование, производства «Edan Instruments Inc.», Китай» в комплекте к центральным станциям мониторирования пациента и моноблокам «ТЕСЛА» 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Монитор пациента к центральной станции мониторирования пациента
	«Edan iM8»
	s/n 260168-M17904900001-01 (1шт.)
	2017
	61
	А и Р терапии

	
	
	
	C s/n 301235-M17904910001-01
по s/n 301235-M17904910011-01 (11 шт.)
	
	
	

	
	
	
	C s/n 301235-M17904920001-01
по s/n 301235-M17904920047-01 (47 шт.)
	
	
	

	
	
	
	s/n 360001-M19809950009-01
	2019
	
	

	
	
	
	s/n 360001-M19809950093-01
	
	
	

	2.
	Центральная станция мониторирования пациента
	Монитор и комплектующие «ТЕСЛА»
	
	2017
	18
	

	3.
	Дублирующий монитор/моноблок «ТЕСЛА»
	Дублирующий монитор/
моноблок «ТЕСЛА»
	
	2017
	3
	



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Монитор пациента к центральной станции мониторирования пациента «Edan iM8»
	Манжета (пневмокамера с одной трубкой) для монитора Edan
	20
	

	
	
	Кабель пациента ЭКГ
	20
	

	
	
	Датчик сатурации SPO2
	10
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	10200,00





Лот 24
«Насосы шприцевые «СМАРТ ШН-5», электрокардиографы «СМАРТ-6В», дефибриллятор монитор «СМАРТ Д3», производства ЧТУП «Юмедика», Республика Беларусь» 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка/
модель
	Кол-во
	Заводской/
серийный №
	Примечание

	1.
	Насосы шприцевые «СМАРТ ШН-5»
	«СМАРТ ШН-5»
	20
	---
	Отделения реанимации и остальные отделения больницы.

	2.
	Электрокардиографы
	«СМАРТ-1010»
	1
	460043-М23217760001
(01374875)
	ОФД

	2.
	Электрокардиографы
	«СМАРТ-6В»
	26
	00081 (01373434)
	Пульмонология

	
	
	
	
	00099 (01373433)
	

	
	
	
	
	00082 (01373425)
	Реабилитация

	
	
	
	
	00094 (01373426)
	

	
	
	
	
	00083 (01373429)
	А и Р терапии

	
	
	
	
	00093 (01373432)
	

	
	
	
	
	00084 (01373428)
	Инфарктное

	
	
	
	
	00098(01373427)
	

	
	
	
	
	00085 (01373423)
	Кардиология №1

	
	
	
	
	00100 (01373424)
	

	
	
	
	
	00091 (01373437)
	

	
	
	
	
	00086 (01373431)
	ОФД

	
	
	
	
	00087 (01373421)
	Урология №3

	
	
	
	
	00088 (01373435)
	Кардиология №2

	
	
	
	
	00097 (01373435)
	

	
	
	
	
	00090 (01373438)
	Приемное отделение

	
	
	
	
	00095 (01373439)
	

	
	
	
	
	00092 (01373430)
	

	
	
	
	
	6В02792 (01374353)
	

	
	
	
	
	00096 (01373422)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	6В02103 (01374872)
	

	
	
	
	
	6В02104 (01374873)
	

	
	
	
	
	6В02100 (01374869)
	А и Р урологии

	
	
	
	
	6В02101 (01374870)
	

	
	
	
	
	6В02102 (01374871)
	

	
	
	
	
	6В02105 (01374874)
	

	3.
	Дефибриллятор монитор
	«СМАРТ Д3»
	21
	Д3М00011 (01372436)
(08.2014 г.в.)
	А и Р хирургии

	
	
	
	
	ДЗМ00138 (2016 г.в.)
(01372620)
	

	
	
	
	
	ДЗМ00140 (2016 г.в.)
(01372621)
	Приемное отделение

	
	
	
	
	ДЗ00523
	А и Р урологии

	
	
	
	
	ДЗ00524
	

	
	
	
	
	ДЗ00525
	

	
	
	
	
	ДЗ00526
	

	
	
	
	
	ДЗ00527
	

	
	
	
	
	ДЗ00529
	

	
	
	
	
	ДЗ00530
	

	
	
	
	
	ДЗ00531
	

	
	
	
	
	ДЗ00532
	

	
	
	
	
	ДЗ00534
	

	
	
	
	
	ДЗ00535
	

	
	
	
	
	ДЗ00537
	

	
	
	
	
	ДЗ00538
	

	
	
	
	
	ДЗ00539
	

	
	
	
	
	ДЗ00542
	

	
	
	
	
	ДЗ00543
	

	
	
	
	
	ДЗ00544
	

	
	
	
	
	ДЗ00545
	



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ
(или аналог)
	Кол-во.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Электрокардиограф «СМАРТ-6В»
	Корпус
	3 шт. 
	

	
	
	Элемент питания CR1220
	20 шт.
	

	
	
	Термопринтер 
	1 шт.
	

	
	
	Разъем ЭКГ
	5 шт.
	

	
	
	Крышка термопрнитера
	5шт.
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	3500,00



Лот 25
«Электрокардиографы отделения анестезиологии и реанимации, и других отделений больницы»
	№ п/п
	Наименование
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1. 
	Электрокардиограф
	Альтоник-06
	06090970
(01371996)
	2009
	3
	Урология № 2

	2. 
	
	
	06090971
(01371997)
	2009
	
	Хирургическое

	3. 
	
	
	08132311
(01372367)
	2009
	
	ОФД

	4. 
	
	ITEK 
«П-80»
	249
(01370025)
	1998
	2
	Нефрология

	5. 
	
	
	273
(01370026)
	1998
	
	ОФД

	6. 
	
	CardiMax FX-7202
	38153221
(01371336)
	2006
	2
	ОФД

	7. 
	
	
	38153222
(01371335)
	2006
	
	



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ
(или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Электрокардиограф «Альтоник-06»
	Кабель ЭКГ
	2
	

	
	
	Комплект грудных электродов ЭКГ (груши)
	1
	

	
	
	Комплект конечностных электродов ЭКГ (зажимы)
	1
	

	2.
	Электрокардиограф
«CardiMax FX-7202»
	Кабель ЭКГ
	2
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	2250,00



Лот 26
«Медицинское диагностическое оборудование, производства «SHILLER AG», Швейцария»
	№ п/п
	Наименование
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1. 
	Комплекс электрокардиографический (в составе с беговой дорожкой, компьютером)
	Cardiovit AT-104 РС
	Сер. 040.12176
(01373154)
	2018
	3
	ОФД 

	2. 
	
	
	Сер. 040.12618
(01373497)
	2018
	
	

	3. 
	
	
	Сер. 040.12177
(01373155)
	2018
	
	Реабилитация



Лот 27
«Электрокардиографы отделения функциональной диагностики, производства УП «Кардиан», Республика Беларусь»
	№ п/п
	Наименование
	Тип/марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1. 
	Электрокардиограф
	Интекард
	1193
(01371601)
	2007
	2
	ОФД

	2. 
	
	
	1294-6
(01371602)
	2007
	
	ОФД



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ
(или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Электрокардиограф «Интекард»
	Кабель пациента
	2
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	600,00



Лот 28
«Электрокардиографы многоканальные «МАГИСТР ЭК6», производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь»
	№ п/п
	Наименование
	Тип/марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Электрокардиограф многоканальный
	«МАГИСТР ЭК6»
	ЭК-6-0298
(01374238)
	2023
	3
	ЛОР №1

	3. 
	
	
	ЭК-6-0299
(01374239)
	
	
	Приемное отделение

	
	
	
	ЭК-6-0300
(01374240)
	
	
	Инфарктное



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Электрокардиограф многоканальный «МАГИСТР ЭК6»
	Кабель пациента ЭКГ
	3
	

	
	
	АКБ
	3
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	1500,00



Лот 29
«Дефибриллятор-монитор портативный с принадлежностями, модель uMED 20, производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай»
	№ п/п
	Наименование
	Тип/марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Дефибриллятор-монитор портативный 
	«uMED 20»
	AR3-39004578
(01374281)
	2023
	10
	ЛОР № 1

	
	
	
	AR3-39004565
(01374273)
	
	
	А и Р хирургии

	
	
	
	AR3-39004590
(01374274)
	
	
	

	
	
	
	AR3-39004625
(01374272)
	
	
	А и Р терапии

	
	
	
	AR3-39005005
(01374280)
	
	
	Гнойная хирургия

	
	
	
	AR3-39004546
(01374277)
	
	
	Урология №2

	
	
	
	AR3-39004943
(01374278)
	
	
	Урология №1

	
	
	
	AR3-39004539
(01374275)
	
	
	Сосудистая хирургия

	4. 
	
	
	AR3-39004598
(01374276)
	
	
	Хирургическое отделение

	
	
	
	AR3-39004550
(01374279)
	
	
	ЛОР №2





Лот 30
«Медицинское реанимационное оборудование, дефибрилляторы медицинские реанимационные «BeneHeart D6», производства фирмы «Mindray», Китай»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Дефибриллятор-монитор
	BeneHeart D6
	DG-3BО10045
(01372389)
	2013
	1
	А и Р хирургии



Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Дефибриллятор-монитор «BeneHeart D6»
	АКБ
	1
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	250,00


Лот 31
«Наркозно-дыхательные аппараты, производства компании «Shenzhen Comen Medical Instruments co ltd.», Китай
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Наркозно-дыхательный аппарат «АХ700»
	«АХ700»
	X7230208015B
	2
	Операционное отделение урологии

	
	
	
	X7230208012B
	
	

	2.
	Монитор пациента «Р18»
	«Р18»
	Р80В0000545
	2
	

	
	
	
	Р80В0000544
	
	



Лот 32
«Отсасыватели медицинские производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Кол-во
	Отделение

	1.
	«Отсасыватели медицинские «МАГИСТР А-34» 
	«МАГИСТР-А-34»
	ОМ-4-0235
	6
	Операционное отделение урологии

	
	
	
	ОМ-4-0229
	
	

	
	
	
	ОМ-4-0231
	
	

	
	
	
	ОМ-4-0233
	
	

	
	
	
	ОМ-4-0236
	
	

	
	
	
	ОМ-4-0222
	
	

	
	
	
	ОМ-4-0230
	1
	Урология №3

	
	
	
	ОМ-4-0237
	2
	Урология №2

	
	
	
	ОМ-4-0232
	
	

	
	
	
	ОМ-4-0234
	1
	Урология №1

	
	
	
	ОМ-4-0228
	1
	Нефрология





Лот 33
«Медицинское реанимационное анестезиологическое оборудование, производства «Heinen + Loewenstein Gmbh & Co. KG, Германия (Löwenstein Medical SE & Co. KG. (Германия)»
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Кол-во
	Отделение

	1.
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями и материалами расходными: аппарат наркозно-дыхательный Leon Plus с принадлежностями
	«Leon»
	0200010HUL32010494
(01374025)
	2020
	4
	А и Р урологии 
(операционное отделение урологии)

	2.
	
	«Leon Plus»
	0200010HUL99911180
(01374093)
	
	
	

	3.
	Аппарат наркозно-дыхательный «Leon Plus» с принадлежностями
	«Leon Plus»
	0200010HUL99912111
	2023
	
	

	4.
	
	
	0200010HUL99912114
	
	
	


Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования, тип/марка/модель, заводской/серийный номер
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями и материалами расходными: аппарат наркозно-дыхательный «Leon Plus» с принадлежностями
	датчик кислорода гальванический
	4
	

	
	
	датчик кислорода парамагнитный для измерения кислорода
	4
	

	
	
	набор технического обслуживании годовой 
	4
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	17800,00



Лот 34
«Мониторы пациента прикроватные с комплектующими «Стелла 80Б», производства ООО «ГеоМедСервис», Республика Беларусь»
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Количество

	1. 
	Мониторы пациента прикроватные с комплектующими
	«Стелла 80Б»
	098-200:15D
(01373970)
	2019
	А и Р хирургии
	2

	2. 
	
	
	180-200:15D
(01373971)
	2019
	
	

	3. 
	
	
	001-15210915Dic
(01374169)
	2021
	
	3

	4. 
	
	
	005-15210915Dic
(01374170)
	2021
	Кардиология инфарктная
	

	5. 
	
	
	014-15210915Dic
(01374171)
	2021
	Кардиология 
№ 1
	



Лот 35
«Аппарат для высокопотоковой назальной терапии «TNI SoftFlow 50», производства TNI medical AG, Германия»
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Количество

	1. 
	Аппарат для высокопотоковой назальной терапии
	«TNI SoftFlow 50»
	32105020
(01374121),
32104934
(01374123)
	2020
	А и Р терапии
	2

	2. 
	
	
	32105017
(01374122),
32104936
(01374124)
	
	Общая хирургия хирургического корпуса
	2



Лот 36
«Кровать больничная «NEXO», производства FAMED Zywiec Sp. Z o.о., Республика Польша
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Количество

	1. 
	Кровать больничная «NEXO»
	«NEXO»
	LR1502-01054
LR1502-01052
LR1502-01045
LR1502-01042
LR1502-01055
LR1502-01058
LR1502-01136
LR1502-01135
	2021
	А и Р Хирурги
	8

	2. 
	
	
	LR1502-01041
LR1502-01043
	
	А и Р терапии
	2

	3. 
	
	
	LR1502-04685
LR1502-04696
LR1502-04699
LR1502-04703
LR1502-04704
LR1502-04705
LR1502-04708
	2023
	А и Р урологии
	7



Лот 37
«Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких, производства ООО «Медпром», Россия
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Кол-во

	1.
	Аппарат искусственной управляемой вентиляции легких и оксигенотерапии в условиях специального транспорта для скорой медицинской помощи портативный 
	«АИВЛп 2/20» - «ТМТ» 
	2211278
(01374178)
	2022
	А и Р хирургии
	1



Лот 38
«Аппарат ИВЛ с расширенными функциями, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Количество

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких «SV300»
	«SV300»
	GB-1A047313
(01374181)
GB-1A047316
(01374182)
	2022
	А и Р хирургии
	2

	
	
	
	GB-1A047299
(01374183)
GB-1A047274
(01374184)
	
	А и Р терапии
	2

	
	
	
	GB-35074933
(01374386)
GB-35074932
(01374387)
	2023
	А и Р урологии
	2



Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких «SV300»
	Кислородный датчик
	6
	

	
	
	Набор для сервисного обслуживания
	6
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	10100,00



Лот 39
«Аппарат искусственной вентиляции легких с высокотехнологичными функциями HFlow, CPAP и NFShenzhen, производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd.», Китай
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Количество

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких «SV600»
	«SV600»
	АА6-26016435
(01374219)
АА6-26016467
(01374220)
	2022
	А и Р хирургии
	2

	
	
	
	АА6-26016452
(013744217)
АА6-26016481 
(01374218)
	
	А и Р терапии
	2



Перечень расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Перечень запасных частей и расходных материалов для проведения работ (или аналог)
	Кол-во, шт.
	Стоимость, бел.руб.

	1.
	Аппарат искусственной вентиляции легких «SV600»
	Кислородный датчик
	6
	

	
	
	Набор для сервисного обслуживания
	6
	

	Ориентировочная стоимость запасных частей и расходных материалов указанных в перечне, бел.руб.:
	8400,00





Лот 40
«Система автоматическая для сердечно-легочной реанимации, производства «AutoPulse, ZOLL, Circulation, Inc», США
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Отделение
	Количество

	1.
	Система автоматическая для сердечно-легочной реанимации 
	Модель 100/Устройство автоматическое для сердечно-легочной реанимации
	43853
(01374189)
	2022
	А и Р хирургии
	1



Лот 41
«Оборудование для реанимации, производства Smiths Medical ASD, Inc.», США
	№ п/п
	Наименование, Тип/марка
	Тип/
марка
	Заводской/
серийный номер
	Год выпуска
	Количество 
	Отделение

	1.
	Конвекционная система обогрева пациента «Level 1»
	«Level 1»
	010831
	2023
	13
	А и Р урологии

	4. 
	
	
	010802
	
	
	

	5. 
	
	
	010816
	
	
	

	6. 
	
	
	010828
	
	
	

	7. 
	
	
	010830
	
	
	

	8. 
	
	
	010820
	
	
	

	9. 
	
	
	010829
	
	
	

	10. 
	
	
	010824
	
	
	

	11. 
	
	
	010809
	
	
	

	12. 
	
	
	010818
	
	
	

	13. 
	
	
	010822
	
	
	

	14. 
	
	
	010825
	
	
	

	15. 
	
	
	010834
	
	
	



Лот 42
«Системы нагрузочного мониторирования ЭКГ и АД производства НИЦ «МАГИСТР», Республика Беларусь
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение

	1.
	Система нагрузочного мониторирования ЭКГ и АД
	«ES-12R/S»
	22042013 (01374868)
	2023
	Изотопная лаборатория



Лот 43
«Медицинское оборудование», производства компании «Fresenius (KABI)», Германия
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип/марка
	Заводской/серийный номер
	Год выпуска
	Отделение

	6. 
	Аппарат для аутогемотрансфузии «CATSmart»
	«CATSmart»
	2СТА2168
(01374880)
	2023
	А и Р хирургии

	7. 
	
	
	2СТА2177
(01374881)
	
	



Лот 44
«Медицинское оборудование – мониторы прикроватные пациента «Carescape B850», производства компании «GE HtalthCare», США
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Год выпуска
	Отделение

	1.
	Монитор пациента прикроватный «Carescape B850» (в комплекте со станциями обмена 
данных 6 шт.)
	1 комплект (7 шт.)
(инв. № 01374780)
	2024
	А и Р урологии



Лот 45
«Медицинское оборудование широкого применения – кушетки кардиографические, производства Республики Беларусь
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество
	Год выпуска
	Отделение

	1.
	Кушетка для снятия ЭКГ
	6 шт.
	2018
	ОФД

	2.
	Кушетка кардиографическая М-32-М1
	1 шт.
	2024
	



