ГродМТ 463/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу» | штука | 112 |

2. Технические требования:

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции);

Лот 2 Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу» | штука | 158 |

2. Технические требования:

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции);

Лот 3 Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ «Мешок Амбу» | штука | 431 |

2. Технические требования:

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции);

Лот 4 Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 0.5 л | шт. | 204 |
| 1.2. | Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 1 л | шт. | 240 |
| 1.3. | Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 2 л | шт. | 83 |
| 1.4. | Мешки дыхательные, стерильные, одноразовые 3 л | шт. | 61 |

- Технические требования:

  - Мешок дыхательный (резервуарный мешок) однократного применения не содержит латекс.

  - Оснащен внутренней системой противослипания и усилен поперечными ребрами для лучшей фиксации мешка.

  - Место соединения мешка с коннектором дополнительно усилено внешней герметизирующей клейкой полосой.

  - Мешок имеет выход 22F и может комплектоваться дополнительно переходником 22М/14F – 22М.

  - В индивидуальной упаковке.