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ГродМТ  /026-ЭА                                                                                                         Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Моноклональные реагенты

1.Сотав (комплектация) медицинских изделий:

	
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Количество (мл)

	1
	Моноклональный реагент анти- А
	1)Агглютинация на плоскости эритроцитов А1 и В с соответствующими моноклональными реагентами должна появляться не позднее 5 секунды после смешивания.

2)Титр в реакции агглютинации на плоскости не ниже 1:64

3)Отсутствует неспецифическая агглютинация

4)Моноклональные реагенты должны быть розлиты во флаконы-капельницы по10мл
	1 200

	2
	Моноклональный реагент анти-В
	
	200

	3
	Моноклональный реагент анти-АВ
	
	200

	4
	Моноклональный реагент анти- К 
	1)Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

2)Титр на плоскости не ниже 1:8

3)Отсутствует неспецифическая агглютинация

4)Моноклональные реагенты должны быть разлиты во флаконы-капельницы по10мл
	1 110

	5
	Моноклональный реагент анти-Е
	1)Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

2)Чёткая агглютинация на плоскости с Е+ эритроцитами должна появляться в течение 1 минуты после смешивания 

3)Титр в микроплате не ниже 1:64

4)Отсутствует неспецифическая агглютинация

5)Моноклональные реагенты должны быть разлиты во флаконы-капельницы по10мл
	2 110

	6
	Моноклональный реагент анти-е
	1)Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

2)Чёткая агглютинация на плоскости с е+ эритроцитами должна появляться в течение 2 минуты после смешивания 

3)Титр в микроплате не ниже 1:32

4)Отсутствует неспецифическая агглютинация

5)Моноклональные реагенты должны быть разлиты во флаконы-капельницы по10мл
	2 110

	7
	Моноклональный реагент анти-с
	1)Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

2)Чёткая агглютинация на плоскости с с+ эритроцитами должна появляться в течение 2 минуты после смешивания 

3)Титр в микроплате не ниже 1:32

4)Отсутствует неспецифическая агглютинация

5)Моноклональные реагенты должны быть разлиты во флаконы-капельницы по10мл
	2 110

	8
	Моноклональный реагент анти-С
	1)Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

2)Чёткая агглютинация на плоскости с С+ эритроцитами должна появляться в течение 1 минуты после смешивания 

3)Титр в микроплате не ниже 1:32

4)Отсутствует неспецифическая агглютинация

5)Моноклональные реагенты должны быть разлиты во флаконы-капельницы по10мл
	1 860

	9
	Моноклональный реагент анти-D Супер
	Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

Чёткая агглютинация на плоскости с D+ эритроцитами должна появляться в течение 1 минуты после смешивания 

Титр на плоскости не ниже 1:32

Отсутствует неспецифическая агглютинация

Моноклональные реагенты должны быть розлиты во флаконы-капельницы по10мл
	3 930

	10
	Моноклональный реагент анти-СW Супер
	Для реакции прямой гемагглютинации на плоскости

Чёткая агглютинация на плоскости с СW+ эритроцитами должна появляться в течение 2 минуты после смешивания 

Титр в микроплате не ниже 1:32

Отсутствует неспецифическая агглютинация

Моноклональные реагенты должны быть розлиты во флаконы-капельницы по10мл
	100
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