ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку 
калориметра бомбового изопериболического «БИК-100»

или аналог

1. Количество: 1 шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

	
	Наименование   параметра
	Параметры

	1
	Диапазон измерения количества теплоты сгорания, КДж  
	 от 7 до 40

	2
	Пределы допускаемой относительной погрешности значения энергетического эквивалента , %       
	 ± 0,1

	3
	Нестабильность поддержания температуры оболочки в течение 30 мин, °С 
	 ± 0,05

	4
	Разрешающая способность температурных датчиков, °С
	 0,00001 (допускаемая погрешность 

± 0,05°С)

	5
	Габаритные размеры, мм
	600х350х650

	6
	Масса анализатора, кг
	не более 40

	7
	Масса воды в оболочке, кг 
	не менее 12

	8
	Внутренний объем калориметрической бомбы, см3
	от 240 до 300

	9
	Время выхода калориметра на рабочий режим, мин
	не более 40

	10
	Компьютерный интерфейс
	USB

	11
	Потребляемая мощность, В×А
	1500

	12
	Напряжение питания переменного тока, В 
	220

	13
	Частота, Гц
	50

	14
	Потребляемая мощность, Вт
	12

	15
	Мах выдерживаемое давление, МПа
	10,8

	16
	Давление кислорода перед сжиганием МПа   
	0,6-3,4


3. Требования к документации: (при поставке товара)

	Поз. 
	Описание
	Параметры

	1
	Паспорт калориметра ( на русском языке);
	Наличие

	2 
	Документация по гарантийному обслуживанию
	Наличие

	3
	Свидетельство о первичной поверке
	Наличие

	4
	Свидетельство о поверке бомб
	Наличие

	5
	Методика поверки
	Наличие


4. Комплект поставки:
	Поз. 
	Описание
	Кол-во

	1
	Калориметр бомбовый изопериболический  
	1 шт.

	2 
	Программное обеспечение для обработки и просмотра полученных результатов
	1 шт.

	3
	Бомба калориметрическая тип I
	2 шт.

	4
	Пресс с пресс-формой
	1 шт.

	5
	Тигель
	5 шт.

	6
	Запасной комплект ЗИП для калориметрической бомбы
	2 шт.

	7
	Подставка для бомб
	2 шт.

	8
	Держатель для опускания бомбы в калориметр
	2 шт.

	9
	Отвертка
	1 шт.


	10
	Паспорт с руководством по эксплуатации 
	1 шт.

	11
	Свидетельство о первичной поверке калориметра и бомб
	2 шт.

	12
	Методика поверки
	1 шт.

	13
	Устройство для заполнения бомбы кислородом
	1 шт.

	14
	Ноутбук, совместимый с ПО для обработки и просмотра полученных результатов.
Основные параметры:

· Операционная система: Windows 10/11 Pro или аналог;
· Оперативная память: От 8 Гб;
· Процессор: С 2-мя и более ядрами 64-битный процессор с частотой не менее 1 ГГц;
· ОЗУ: Не менее 4 ГБ оперативной памяти;
· Место на жестком диске: не менее 64 ГБ;
· Монитор: Не менее 9-дюймовый дисплей с разрешением 1366x768;
· Видеоадаптер: Видеокарта совместимая с DirectX 12 и WWDM 2.x.;
· ПО: Любой текстовый редактор;
· Не менее 2-ух портов USB. 
	1 шт.

	15
	Баллон с кислородом 10л. 
	1 шт.


5. Условия поставки товара:

5.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.
5.2. После получения данного прибора необходима его установка и ввод в эксплуатацию исполнителем.
5.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание драг. металлов.
6. Ориентировочные сроки поставки – 30 рабочих дней.
7. Оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений Республики Беларусь на момент поставки оборудования.
8. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 18 месяцев, гарантийное обслуживание на территории Республики Беларусь (наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь либо возможность организации ремонта и гарантийного обслуживания поставленного оборудования иностранными специалистами на территории Республики Беларусь).
Зав. кафедрой ТОПНГ


                     Е.В. Молоток

