3

                                                                                                                                           Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинских изделий

(при необходимости с разделением на лоты)

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измере-ния
	Общее коли-

чество
	Технические требования

	1
	 Тест-  система для  количественного определения  РНК-ВИЧ   методом ПЦР
1.1. Комплект реагентов для экстракции ДНК/РНК методом магнитной сорбции
1.2. Комплект реагентов для амплификации и детекции
	исслед.

исслед.
	 11 040
11 040
	1.Чувствительность составляет 50 копий/мл и менее (слово «менее» относится к цифре)
2. Адаптирована к амплификаторам (ДТ «НПО ДНК-Технология», CFX96 BIO RAD) с детекцией в режиме «реального времени»

3. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с   инструкцией (экстракция РНК, амплификация, стандарты (если требуются в соответствии с инструкцией) и контроли. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл 

4. Выделение ДНК/РНК из образца осуществляется в пробирках объемом не более 2 мл
5. Исследование образца без требования дублирования, предварительного центрифугирования в режиме, превышающем 14 000 об/мин с охлаждением


Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.

