Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Рентгеновский компьютерный томограф (диагностический)

1.Состав (комплектация) оборудования.

| № | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | -во |
| 1.1. | Генератор | 1 |
| 1.2. | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3. | Детекторы | 1 |
| 1.4. | Гентри | 1 |
| 1.5. | Стол пациента | 1 |
| 1.6. | Компьютерная система управления сканированием, реконструкции, хранения, просмотра и обработки изображений (консоль оператора), с устройством архивации на CD/DVD/USB | 1 |
| 1.7. | Программное медицинское обеспечение консоли оператора | 1 |
| 1.8. | Цветной ЖКИ-монитор системы для управления сканированием размерами не менее 24 дюймов и разрешением не менее 1900x1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280x1024 с разделением задач | 1 |
| 1.9. | Рабочая станция(серверное решение) с программным обеспечением, позволяющая нескольким пользователям (не менее 4) иметь удаленный доступ к приложениям с совместимых компьютеров в локальной сети | 1 |
| 1.10. | Программное медицинское обеспечение рабочей станции | 1 |
| 1.11. | Компьютер для просмотра, анализа и обработки изображений (клиент серверного решения) с устройством архивации на CD/DVD/USB, с цветным ЖКИ-монитором размерами не менее 24 дюймов и разрешением не менее 1900x1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280x1024 с разделением задач | 4 |
| 1.12. | Источник бесперебойного питания обеспечение работы всего диагностического комплекса при аварийных ситуациях в течение 10 минут; | 1 |
| 1.13. | ЭКГ-монитор | 1 |
| 1.14. | Климатическая система для процедурной, пультовой и генераторной | 1 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

| № п/п | Наименование |  | Базовые параметры |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Генератор |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мощность |  | не менее 100 кВт |  |  |
| 2.1.2. | Диапазон напряжения |  | не менее 80-135 кВ |  |  |
| 2.1.3. | Диапазон силы тока |  | не менее 10-900 мА |  | * |
| 2.2. | Рентгеновская трубка |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Теплоемкость анода |  | не менее 7,0 MHU |  |  |
| 2.2.2. | Максимальная скорость охлаждения анода |  | не менее 1,3 MHU/min |  |  |
| 2.2.3. | Гарантия на рентгеновскую трубку |  | не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов |  | * |
| 2.3. | Детекторы |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Число рядов детектора | не менее 128 |  |  | * |
| 2.3.2 | Ширина детектора | не менее 16 см |  |  | * |
| 2.4. | Гентри |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Апертура | не менее 78см |  |  | * |
| 2.4.2 | Наклон гентри | +/- 30 |  |  |  |
| 2.5. | Стол пациента |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Максимальная допустимая нагрузка | не менее 250 кг |  |  |  |
| 2.5.2. | Сканируемый диапазон | не менее 200 см |  |  |  |
| 2.6. | Параметры сканирования |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Максимальное число одновременно выполняемых срезов за один оборот | не менее 256 |  |  | * |
| 2.6.2. | Минимальное время сканирования (полный оборот 360°) | не более 0,28 сек |  |  | * |
| 2.6.3. | Минимальная толщина среза | не более 0,625 мм |  |  |  |
| 2.6.4. | Максимальное поле сканирования (FOV) | не менее 50 см |  |  |  |
| 2.6.5. | Максимальная длительность непрерывного спирального сканирования | не менее 100 сек |  |  |  |
| 2.6.6. | Спектральный режим исследования при аксиальном и спиральном сканировании | сбор данных с высокой и низкой энергией за один оборот R-трубки |  |  | * |
| 2.6.7. | Поле обзора сканирования (FOV) в спектральном (двухэнергетическом) режиме | Не менее 50см |  |  |  |
| 2.6.8. | Устройство для оценки доз облучения пациентов | наличие |  |  | * |
| 2.7. | Параметры реконструкции изображения |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Время реконструкции | не менее 60 изображений в сек |  |  |  |
| 2.7.2. | Низкоконтрастное разрешение | не более 2,0мм@0,3% при дозовой нагрузке не выше 10 мГр (либо не более 3,0мм@0,3% при дозовой нагрузке не выше 15 мГр) |  |  |  |
| 2.7.3. | Высококонтрастное разрешение | не менее 23 пар лин/см (при 0% MTF) |  |  |  |
| 2.7.4. | Изотропное минимальное разрешение | не более 0,31 мм |  |  |  |
| 2.7.5. | Итерационная реконструкция изображений на основе коррекции сырых данных и иных алгоритмов сканирования и реконструкции сырых данных | со снижением лучевой нагрузки не менее 60% в сравнении с алгоритмом FBP |  |  | * |
| 2.7.6. | Технология снижения лучевой нагрузки | с использованием 3D- модуляции в реальном времени |  |  |  |
| 2.8. | Компьютерная система управления сканером (консоль оператора) |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Запись и хранение изображений | на электронные носители (CD, DVD, USB-накопители) |  |  |  |
| 2.8.2. | Радиологический стандарт DICOM-3 (полный пакет, включая сетевой интерфейс, Worklist) | наличие |  |  |  |
| 2.8.3. | КТ-болюс | наличие |  |  |  |
| 2.8.4. | Программное обеспечение реконструкции изображений, синхронной с диагностическим сканированием, для контроля прохождения контрастного болюса в реальном времени | наличие |  |  |  |
| 2.8.5. | Программное обеспечение для подавления артефактов от металлических имплантов | с использованием простого и спектрального режима сканирования |  |  |  |
| 2.8.6. | Кардиологический пакет с проспективной и ретроспективной ЭКГ-синхронизацией | наличие |  |  | * |
| 2.9. | Программное медицинское обеспечение рабочей диагностической станции(серверное решение), выпущенное или сертифицированное фирмой-производителем КТ для клинического использования |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Радиологический стандарт DICOM-3 | полный пакет, включая сетевой интерфейс |  |  |  |
| 2.9.2 | Базовое программное обеспечение | создание и архивирование базы пациентов, 2D-просмотр, линейные и денситометрические измерения; загрузка, синхронизация и сопоставление не менее 4-х исследований пациента |  |  |  |
| 2.9.3 | Трехмерная реконструкция | MIP/MinIP, MPR, криволинейные реконструкции, объемное цветовое картирование по плотностям (VR), SSD |  |  |  |
| 2.9.4 | Программное обеспечение для измерения объема | Наличие на каждую станцию |  |  |  |
| 2.9.5 | Программное обеспечение для автоматического распознавания и удаления костной ткани | Наличие на каждую станцию |  |  |  |
| 2.9.6. | Программное обеспечение для автоматического выявления, измерения и оценки в динамике (RECIST) лимфоузлов, образований в легких, печени, других органах | наличие |  |  |  |
| 2.9.7. | КТ-ангиография | автоматизированная субтракция сосудов с трехмерной реконструкцией и количественным анализом |  |  | * |
| 2.9.8. | КТ-перфузия миокарда с количественным анализом и построением цветовых карт | наличие |  |  | * |
| 2.9.9. | Программное обеспечение для просмотра и анализа данных спектрального сканирования с использованием специализированных алгоритмов дифференцировки йода, воды, гидроксиапатита, кальция и других материалов при простых исследованиях и исследованиях с болюсным контрастированием | наличие |  |  |  |
| 2.9.10. | Программное обеспечение для дифференциации жировой ткани в печени и новообразованиях | наличие |  |  |  |
| 2.9.11. | Программное обеспечение для мультимодального просмотра, количественной оценки DICOM-изображений |  |  | СТ, MR, ПЭТ (в т.ч. SUV), ОФЕКТ |  |
| 2.9.12. | Программный кардиологический пакет с автоматической сегментацией коронарных артерий, автоматическим анализом выраженности их стеноза |  |  | наличие на каждую рабочую станцию | * |
| 2.9.13. | Пакет количественной и качественной оценки атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах |  |  | с автоматическим определением кальция, возможностью 3D просмотра | * |
| 2.9.14. | Программное обеспечение для оценки анатомии и функциональных показателей сердца |  |  | наличие | * |
| 2.9.15. | Программный пакет анализа объемов фракций выброса камер сердца, а также определения массы миокарда |  |  | наличие | * |
| 2.9.16. | Программный пакет для планирования имплантации аортального клапана-TAVI |  |  | наличие | * |
| 2.9.17. | Специализированное приложение для анализа исследований КТ-перфузии головного мозга и паренхиматозных органов |  |  | наличие |  |
| 2.9.18. | Программное обеспечение для сегментации печени |  |  | наличие |  |
| 2.9.19. | Программное обеспечение для оценки объема гематомы головного мозга и анализа аневризм сосудов Виллизиева круга |  |  | наличие |  |
| 2.9.20. | Программное обеспечение для автоматического поиска, анализа и сравнения узловых образований в легких |  |  | наличие |  |
| 2.9.21. | Программный пакет для оценки изменений в динамике размера новообразований |  |  | наличие |  |
| 2.9.22. | Программное обеспечение для получения и оценки динамических КТ-изображений |  |  | наличие |  |
| 2.9.23 | Программный пакет для автоматического маркирования ребер, позвонков |  |  | наличие |  |

Примечание:

* данные требования технического задания определяют уровень

диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

* 2.1.3 Широкий диапазон силы тока позволяет применять большое количество различных настроек визуализации, что особенно важно для снижения лучевой нагрузки, а также в кардиовизуализации и ургентной патологии.

* 2.2.3 Гарантия на рентгеновскую трубку - не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов. Ресурс рентгеновской трубки в зависимости от компании производителя может быть ограничен количеством проведенных сканов(скансекунд). При этом интенсивность использования рентгеновской трубки может варьировать в зависимости от используемых методов сканирования и приложений, что может ограничить срок эксплуатации излучателя. Обеспечение гарантийных обязательств на рентгеновскую трубку на протяжении не менее 24 месяцев с момента введения системы принципиально для сохранения работоспособности системы.

* 2.3.1 Количество рядов детекторов - использование сканеров с данным количеством рядов детектора позволяет получить дополнительный спектр современных возможностей в ургентной-, кардио-, онко- и нейровизуализации в сравнении с базовыми сканерами, повысить качество получаемых данных и пропускную способность системы в целом.

* 2.3.2. Более широкий детектор позволяет значительно снизить время

сканирования, сократить время задержки дыхания (что особенно важно для

пациентов, находящихся в тяжелом состоянии), за счет чего уменьшится

количество двигательных артефактов.

* 2.4.1. Более широкая апертура позволяет обследовать пациентов с большим

весом, а также пациентов, находящихся в вынужденном положении во время

выполнения исследования (например - в гипсовых лангетах).

*2.6.1. *2.6.2. Высокая скорость вращения рентгеновской трубки при максимальном количестве срезов важна для кардиологических исследований, пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в ургентной и нейровизуализации.

*2.6.6. Спектральный (двухэнергетический) режим сканирования за один оборот гентри: использование технологии спектрального сканирования позволяют увеличить скорость проведения обследования пациента, уменьшить объем контрастного вещества, уменьшает количество артефактов при исследовании пациентов с металлическими имплантами, улучшает качество кардиологических и ангиографических исследований, позволяет улучшить диагностическую точность в онкологии и урологии

* 2.6.8. Наличие устройства для оценки доз облучения пациентов -обязательное для выполнения требований радиационной безопасности.

* 2.7.5. Итерационная реконструкция позволяет значительно улучшить соотношение сигнал-шум и снизить лучевую нагрузку на пациента в зависимости от используемого алгоритма обработки на 50% по сравнению с обычными томографами. В изображениях, прошедших итерационную обработку, уровень шумов гораздо ниже, чем при стандартном исследовании с тем же анодным током и той же лучевой нагрузкой. Использование итерационных алгоритмов получения изображений гарантирует их высокое качество при минимальной лучевой нагрузке для любого пациента.

* 2.8.6. Наличие кардиологического пакета с проспективной и

ретроспективной ЭКГ-синхронизацией определяет уровень диагностических

возможностей и класс аппарата применительно к кардиологическим

пациентам, что позволит выполнять все типы исследования по

кардиологическому профилю.

* 2.9.8. Наличие КТ-ангиографии обосновано широким спектром клинических показаний для оценки состояния и проходимости сосудов, диагностики аневризм, стенозов, тромбозов, сосудистых аномалий и других нарушений кровоснабжения.

* 2.9.9. КТ-перфузия - основной метод оценки объема кровотока, позволяет проводить оценку состояния гемодинамики на капиллярном уровне. В частности, КТ-перфузия значительно облегчает диагностику ишемического инсульта головного мозга в острейшем периоде, когда патологические изменения носят обратимый характер, острый инфаркт миокарда, в ряде случаев позволяет дифференцировать новообразования поджелудочной железы, печени на ранних этапах развития. Сущность метода заключается в количественном измерении кровотока путем оценки изменения рентгеновской плотности ткани во время прохождения внутривенно введенного рентгеноконтрастного вещества.

*2.9.13.-2.9.17 все кардиологические приложения в значительной степени улучшают своевременную диагностику всех видов нарушения сердечной деятельности, включая патологию миокарда, коронарных артерий, клапанного аппарата и определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата применительно к кардиологическим пациентам, что позволит выполнять все типы исследования по кардиологическому профилю.

Пакет TAVI необходим для планирования трансфеморальной имплантации аортального клапана.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течении гарантийного срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.