УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Моторный хирургический комплекс для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Моторный хирургический комплекс с электрическим приводом для трепанации и краниостомии черепа и травмотологических операций

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.30.500	

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	354920,23 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:
1. Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
штук

	1.1
	Моторный блок управления
	1

	1.2
	Микромотор
	2

	1.3
	Рукоятка краниоперфоратора
	2

	1.4
	Рукоятка краниотома
	2

	1.5
	Защитник твердой мозговой оболочки
	2

	1.6
	Фреза для краниотома
	10

	1.7
	Наконечник для бора прямой
	4

	1.8
	Наконечник для бора угловой
	4

	1.9
	Набор боров (не менее 10 вариантов в наборе)
	2 набора


2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование 
	Параметр / Наличие

	2.1
	Моторный блок управления

	2.1.1
	Цветной дисплей
	Наличие

	2.1.2
	Панель управления
	Наличие

	2.1.3
	Количество моторных выходов 
	Не менее 2-х

	2.1.4
	Встроенная ирригационная помпа
	Наличие

	2.1.5
	Двухпедальный двухступенчатый переключатель с пропорциональной функцией
	Наличие

	2.2
	Микромотор

	2.2.1
	Скорость вращения 
	Не более 60000 оборотов/мин

	2.3
	Рукоятка краниоперфоратора

	2.3.1
	Скорость вращения 
	Не более 1200 оборотов/мин

	2.3.2
	Тип соединения 
	Hudson

	2.3.3
	Для работы с микромотором п. 1.2
	Наличие

	2.4
	Рукоятка краниотома

	2.4.1
	Скорость вращения 
	Не более 60000 оборотов/мин

	2.5
	Защитник твердой мозговой оболочки

	2.5.1
	Для работы с рукояткой краниотома п. 1.4
	Наличие

	2.6
	Фреза для краниотома

	2.6.1
	Для работы с рукояткой краниотома п. 1.4
	Наличие

	2.7
	Наконечник для бора прямой

	2.7.1
	Длина рабочая 
	Не менее 70 мм

	2.7.2
	Для работы с микромотором п. 1.2
	Наличие

	2.8
	Наконечник для бора угловой

	2.8.1
	Длина рабочая 
	Не менее 91 мм

	2.8.2
	Для работы с микромотором п. 1.2
	Наличие

	2.9
	Набор боров (не менее 10 вариантов в наборе)

	2.9.1
	Тип согласовывается с заказчиком на стадии подписания контракта
	Наличие







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                           О.С.Сарнавская

