ГродМТ 389/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат для быстрого размораживания компонентов крови и плазмы

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размораживатель плазмы и крови в составе: - установка для размораживания плазмы; - кабель сетевой. | шт. | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Объем размораживания не менее 2000 мл.

2.2. Одновременная загрузка не менее 4 контейнеров с 250 мл плазмы

2.3. Наличие не менее 2 – х режимов работы:

- стандартный 370С 0,2;

- ускоренный 37 – 450С 0,2

2.4. Точность задания температуры не более 0,1 °С.

2.5. Время размораживания не более 20 мин.

2.6. Наличие сигнала тревоги при превышении температуры размораживания на 1 °С от установленной.

2.7. Наличие системы безопасности от перегрева свыше 45 °С.

2.8. Аппарат должен обеспечивать сухое размораживание плазмы, контейнеры плазмы должны оставаться сухими.

2.9. Аппарат должен обеспечивать массажирующее воздействие на различные части контейнера с плазмой для ускорения процесса размораживания.

2.10. Наличие панели управления: для задания времени размораживания, запуск или остановка процесса размораживания.

2.11. Наличие дисплея для отображения времени размораживания.

2.12. Наличие функции контроля течи контейнера плазмы, со звуком сигналом тревоги и остановкой процесса размораживания.

2.13. Аппарат должен иметь прозрачную крышку для контроля за контейнером с плазмой.

2.14. Наличие световой и звуковой сигнализации начала/окончания процедуры размораживания и аварийных событий.

Лот 2 Размораживатель плазмы

- Состав (комплектация) оборудования

| № | Наименование | Технические требования | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | # Размораживатель плазмы | Технические характеристики: Объем не менее 2000мл Вес прибора (+вода) – 7-10кг Количество отсеков -2 Датчики контроля температуры: не менее 12 Датчик протечки: не менее 2 Температура нагрева: не менее 37оС и не более 45оС Время нагрева: до t 37оС не более 15 минут Класс безопасности – 1 класс, защитное заземление Требования к безопасности: Защита от перегрева. Не менее 6 датчиков контроля температуры в одном отсеке. Технология сухой разморозки без контакта с водой. Датчик открытой крышки. Световая и звуковая сигнализация. Гладкая поверхность и закругленные края устройства для снижения рисков случайного повреждения пакетов. | 2 |