ПРОТОКОЛ № AU20260611380199

|  | от | " | 08 | " | июля |  | 20 | 26 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

заседания комиссии по государственным закупкам РНПЦ детской хирургии, утвержденной приказом от 29.12.2025 № 259 (с изменениями и дополнениями) по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260611380199 и допуска к торгам

Состав комиссии по государственным закупкам:

Председатель комиссии: Отто Р.И.

Заместители председателя комиссии: Замареев А.И., Шабатько А.Н.

Секретари комиссии: Гурьева Д.А., Лукашик Ю.В.

Члены комиссии: Валек Л.В., Кирей Н.М., Красинская А.Н., Линник Ю.И., 
Мараховский К.Ю., Федорова Н.В.

Председательствовал: Отто Р.И.

Присутствовали: Валек Л.В., Гурьева Д.А., Кирей Н.М., Лукашик Ю.В., Мараховский К.Ю., 
Федорова Н.В.

СЛУШАЛИ:

О рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260611380199 размещенный 11.06.2026 на электронной торговой площадке
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», www.zakupki.butb.by по закупке 
«42-26 ЭА Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента».

РЕШИЛИ:

По лоту 1 «Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента».

1.	Отметить, что:

1.1.	в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 (два) предложения участников;

1.2.	комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений: не направлялись.

2.	Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

2.1.	отклонены предложения:

Таблица 1

| № п/п | Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1 | O20260623423480 | Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части: 1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предоставлена документация, указывающая, что у одной и той же модели общий объём моечной камеры составляет как 175 литров, так и 165 литров; 2. пп. 2.1.20. требуется моечная машина с максимальной высотой корпуса 840-850 мм. Предложена машина с высотой корпуса 860 мм. |
| 2 | O20260624424390 | Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части: 1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предложена машина с камерой общим объемом в 190 литров; 2. пп. 2.1.5. требуется наличие у моечной машины системы контроля скорости вращения коромысел-разбрызгивателей. У предложенной модели данная функция отсутствует; 3. пп. 2.1.12. требуется наличие у моечной машины интегрированной системы умягчения воды. У предложенной модели данная функция отсутствует; предложен сторонний комплект водоподготовки; 4. пп. 2.1.17. требуется наличие датчика засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее. В предложенной модели отсутствует датчик засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией; 5. пп. 2.1.20. Требуются машина с габаритными размерами: ширина – не более 600 мм, глубина – 600-650 мм, высота – 840-850 мм. Предложена машина с габаритами (Ш*Г*В): 910 (± 50) × 685 (± 50) × 890 (± 50) мм. 6. пп.2.2.6. На верхнем уровне моечной тележки для инструментов малоинвазивной хирургии должны располагаться соединители для мойки полых эндоскопических инструментов: * - 8-10 металлических соединителей с портами типа Luer-lock для подсоединения полых трубчатых инструментов ⌀ 3-7 мм и максимальной длиной до 420 мм; - 8-10 силиконовых сопел с патрубками ⌀ 5 ± 0,5 мм; - не менее 15 тубусов-держателей для размещения полых трубчатых инструментов ⌀ 3-6 мм и максимальной длиной до 420 мм. Предложена тележка, имеющая: - 16 форсунок с силиконовой защитой для инструментов малоинвазивной хирургии, диаметр от Ø 3 мм до Ø 11 мм, максимальная высота 500 мм Наличие фиксаторов типа Luer-lock: • форсунки Ø 6, высота 220 мм – 4 шт. • форсунки Ø 4, высота 170 мм – 4 шт. • форсунки Ø 1,5, высота 80 мм – 8 шт. - 16 форсунок с силиконовой защитой для инструментов малоинвазивной хирургии, диаметр от Ø 3 мм до Ø 11 мм, максимальная высота 500 мм Наличие фиксаторов типа Luer-lock. - 16 форсунок с силиконовой защитой для инструментов малоинвазивной хирургии, диаметр от Ø 3 мм до Ø 11 мм, максимальная высота 500 мм. 7. пп. 2.2.8. Требуется: Моечная тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты. 8. пп. 2.3.8. Требуется: Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты. 9. пп. 2.4.9. Требуется: Тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам); корзина – из проволочной сетки из стали AISI 316L, либо AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления тележки – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты. Материал изготовления корзинки – нержавеющая сталь AISI 304. 10. пп. 2.5.5. Требуются габаритные размеры корзины: ширина – 200-250 мм, длина – 150-180 мм, высота – 70-100 мм. Предложены размеры (Ш×Г×В) 220 ×150 × 50 мм. |

Признать лот 1 несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения первых разделов предложений отклонены все предложения.

По лоту 2 «Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки анестезиологических комплектов и хирургического инструмента».

1.	Отметить, что:

1.1.	в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 (два) предложения участников;

1.2.	комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений: не направлялись.

2.	Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:

2.1.	отклонены предложения:

Таблица 1

| № п/п | Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1 | O20260623423480 | Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части: 1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предоставлена документация, указывающая, что у одной и той же модели общий объём моечной камеры составляет как 175 литров, так и 165 литров; 2. пп. 2.1.20. требуется моечная машина с максимальной высотой корпуса 840-850 мм. Предложена машина с высотой корпуса 860 мм. |
| 2 | O20260624424390 | Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части: 1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предложена машина с камерой общим объемом в 190 литров; 2. пп. 2.1.5. требуется наличие у моечной машины системы контроля скорости вращения коромысел-разбрызгивателей. У предложенной модели данная функция отсутствует; 3. пп. 2.1.12. требуется наличие у моечной машины интегрированной системы умягчения воды. У предложенной модели данная функция отсутствует; предложен сторонний комплект водоподготовки; 4. пп. 2.1.17. требуется наличие датчика засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее. В предложенной модели отсутствует датчик засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией; 5. пп. 2.1.21. Требуются машина с габаритными размерами: ширина – не более 900 мм, глубина – 600-650 мм, высота – 840-850 мм. Предложена машина с габаритами (Ш*Г*В): 910 (± 50) × 685 (± 50) × 890 (± 50) мм. 6. пп. 2.2.9. Требуется: Моечная тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты. 7. пп. 2.3.8. Требуется: Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты. 8. пп. 2.4.5. Требуются габаритные размеры корзины: ширина – 200-250 мм, длина – 150-180 мм, высота – 70-100 мм. Предложены размеры (Ш×Г×В) 220 ×150 × 50 мм. |

Признать лот 2 несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения первых разделов предложений отклонены все предложения.

Решение принято единогласно.

| Председатель комиссии |  |  | Р.И.Отто |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Зам. председателя комиссии | --- |  | А.И.Замареев |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  | --- |  | А.Н.Шабатько |
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

| Секретарь комиссии |  |  |  |  | Д.А.Гурьева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |
| Члены комиссии |  |  |  |  |  | Л.В.Валек |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |  | Н.М.Кирей |  |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  | --- |  |  |  | А.Н.Красинская |  |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  | --- |  |  |  | Ю.И.Линник |  |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  |  |  |  |  | Ю.В.Лукашик |  |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  |  |  |  |  | К.Ю.Мараховский |  |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |
|  |  |  |  |  | Н.В.Федорова |  |
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |