42-26 ЭА Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента. 1 раздел
ПРОТОКОЛ № AU20260611380199
	
	от 
	"
	08
	"
	июля
	
	20
	26
	
	г.


заседания комиссии по государственным закупкам РНПЦ детской хирургии, утвержденной приказом от 29.12.2025 № 259 (с изменениями и дополнениями) по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260611380199 и допуска к торгам

Состав комиссии по государственным закупкам:
Председатель комиссии: Отто Р.И.
Заместители председателя комиссии: Замареев А.И., Шабатько А.Н.
Секретари комиссии: Гурьева Д.А., Лукашик Ю.В.
Члены комиссии: Валек Л.В., Кирей Н.М., Красинская А.Н., Линник Ю.И., 
Мараховский К.Ю., Федорова Н.В. 

Председательствовал: Отто Р.И.
Присутствовали: Валек Л.В., Гурьева Д.А., Кирей Н.М., Лукашик Ю.В., Мараховский К.Ю., 
Федорова Н.В. 


СЛУШАЛИ:
О рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260611380199 размещенный 11.06.2026 на электронной торговой площадке
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», www.zakupki.butb.by по закупке 
«42-26 ЭА Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента». 
РЕШИЛИ:
По лоту 1 «Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки хирургического инструмента».
1.	Отметить, что:
1.1.	в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 (два) предложения участников;
1.2.	комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений: не направлялись.
2.	Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:
2.1.	отклонены предложения:
Таблица 1
	№ п/п
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения

	1
	O20260623423480
	Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части: 
1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предоставлена документация, указывающая, что у одной и той же модели общий объём моечной камеры составляет как 175 литров, так и 165 литров;
2. пп. 2.1.20. требуется моечная машина с максимальной высотой корпуса 840-850 мм. Предложена машина с высотой корпуса 860 мм.

	2
	O20260624424390
	Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части:
1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предложена машина с камерой общим объемом в 190 литров;
2. пп. 2.1.5. требуется наличие у моечной машины системы контроля скорости вращения коромысел-разбрызгивателей. У предложенной модели данная функция отсутствует;
3. пп. 2.1.12. требуется наличие у моечной машины интегрированной системы умягчения воды. У предложенной модели данная функция отсутствует; предложен сторонний комплект водоподготовки;
4.  пп. 2.1.17. требуется наличие датчика засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее. В предложенной модели отсутствует датчик засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией;
5. пп. 2.1.20. Требуются машина с габаритными размерами: ширина – не более 600 мм, глубина – 600-650 мм, высота – 840-850 мм. Предложена машина с габаритами (Ш*Г*В): 910 (± 50) × 685 (± 50) × 890 (± 50) мм.
6. пп.2.2.6. На верхнем уровне моечной тележки для инструментов малоинвазивной хирургии должны располагаться соединители для мойки полых эндоскопических инструментов: *
· 8-10 металлических соединителей с портами типа Luer-lock для подсоединения полых трубчатых инструментов ⌀ 3-7 мм и максимальной длиной до 420 мм;
· 8-10 силиконовых сопел с патрубками ⌀ 5 ± 0,5 мм; 
· не менее 15 тубусов-держателей для размещения полых трубчатых инструментов ⌀ 3-6 мм и максимальной длиной до 420 мм. 
Предложена тележка, имеющая: 
· 16 форсунок с силиконовой защитой для инструментов малоинвазивной хирургии,
диаметр от Ø 3 мм до Ø 11 мм, максимальная высота 500 мм 
Наличие фиксаторов типа Luer-lock:
• форсунки Ø 6, высота 220 мм – 4 шт.
• форсунки Ø 4, высота 170 мм – 4 шт.
• форсунки Ø 1,5, высота 80 мм – 8 шт.
· 16 форсунок с силиконовой защитой для инструментов малоинвазивной хирургии, диаметр от Ø 3 мм до Ø 11 мм, максимальная высота 500 мм Наличие фиксаторов типа Luer-lock.
· 16 форсунок с силиконовой защитой для инструментов малоинвазивной хирургии, диаметр от Ø 3 мм до Ø 11 мм, максимальная высота 500 мм.
7. пп. 2.2.8. Требуется: Моечная тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты.
8. пп. 2.3.8. Требуется: Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI  304, пластиковые компоненты.
9. пп. 2.4.9. Требуется: Тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам); корзина – из проволочной сетки из стали AISI 316L, либо AISI 304 (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления тележки – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты. Материал изготовления корзинки – нержавеющая сталь AISI 304.
10. пп. 2.5.5. Требуются габаритные размеры корзины: ширина – 200-250 мм, длина – 150-180 мм, высота – 70-100 мм. Предложены размеры (Ш×Г×В) 220 ×150 × 50 мм.


	Признать лот 1 несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения первых разделов предложений отклонены все предложения.

По лоту 2 «Машина моечно-дезинфекционная для мойки, дезинфекции и сушки анестезиологических комплектов и хирургического инструмента».
1.	Отметить, что:
1.1.	в срок для подготовки и подачи предложений поступило 2 (два) предложения участников;
1.2.	комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений: не направлялись.
2.	Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений:
2.1.	отклонены предложения:
Таблица 1
	№ п/п
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения

	1
	O20260623423480
	Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части: 
1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предоставлена документация, указывающая, что у одной и той же модели общий объём моечной камеры составляет как 175 литров, так и 165 литров;
2. пп. 2.1.20. требуется моечная машина с максимальной высотой корпуса 840-850 мм. Предложена машина с высотой корпуса 860 мм.

	2
	O20260624424390
	Не соответствует пункту 2 показателей (характеристик) заявки на закупку, в части:
1. пп. 2.1.3. требуется машина с моечной камерой общим объёмом в 160-170 литров. Предложена машина с камерой общим объемом в 190 литров;
2. пп. 2.1.5. требуется наличие у моечной машины системы контроля скорости вращения коромысел-разбрызгивателей. У предложенной модели данная функция отсутствует;
3. пп. 2.1.12. требуется наличие у моечной машины интегрированной системы умягчения воды. У предложенной модели данная функция отсутствует; предложен сторонний комплект водоподготовки;
4.  пп. 2.1.17. требуется наличие датчика засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией и выводом соответствующего сообщения на дисплее. В предложенной модели отсутствует датчик засорённости НEPA-фильтра с аварийной сигнализацией;
5. пп. 2.1.21. Требуются машина с габаритными размерами: ширина – не более 900 мм, глубина – 600-650 мм, высота – 840-850 мм. Предложена машина с габаритами (Ш*Г*В): 910 (± 50) × 685 (± 50) × 890 (± 50) мм.
6. пп. 2.2.9. Требуется: Моечная тележка изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI 304, пластиковые компоненты.
7. пп. 2.3.8. Требуется: Изготовлена из легированной нержавеющей (аустенитной) стали AISI 316L (или аналогичной по своим свойствам). * Предложено: Материал изготовления – нержавеющая сталь AISI  304, пластиковые компоненты.
8. пп. 2.4.5. Требуются габаритные размеры корзины: ширина – 200-250 мм, длина – 150-180 мм, высота – 70-100 мм. Предложены размеры (Ш×Г×В) 220 ×150 × 50 мм.


	Признать лот 2 несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения первых разделов предложений отклонены все предложения.
	Решение принято единогласно.
	Председатель комиссии
	
	
	Р.И.Отто

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Зам. председателя комиссии
	---
	
	А.И.Замареев

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	---
	
	А.Н.Шабатько

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)


	Секретарь комиссии
	
	
	Д.А.Гурьева

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	
	
	Л.В.Валек

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	Н.М.Кирей

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	---
	
	А.Н.Красинская

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	---
	
	Ю.И.Линник

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	Ю.В.Лукашик

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	К.Ю.Мараховский

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	
	
	
	Н.В.Федорова

	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)



