ГродМТ 405/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стерилизатор паровой электрический автоматический с вертикальной круглой камерой | Шт. | 2 |

2. Технические требования

2.1 Лабораторный стерилизатор (автоклав) предназначен для стерилизации материалов паром под давлением.

2.2	  Диапазон температуры – 76-138 С°.

2.3	 Рабочее давление пара в стерилизационной камере: максимальное – не более 0,22 МПа (2,2 кгс/см2), минимальное – не менее 0,11 МПа (1,1 кгс/см2).

2.4	Таймер на 1-99 мин.

2.5	Стерилизационная, водопаровая камеры, крышка, кожух из нержавеющей стали.

2.6	Возможность мониторинга фазы цикла, температуры (сигнализация слишком низкой/высокой температуры), времени стерилизации, просушки, начала цикла и аварийного прекращения работы и т.д.

2.7	Наличие устройства автоматического поддержания рабочего давления, чувствительным элементом которого является электроконтактный манометр.

2.8	Внешние габариты: высота до 1470 мм, длина – до1180 мм, ширина – до 610 мм.

2.9	Объем стерилизационной камеры: 75 л.

2.10	Наличие 2 корзин.

2.11	Питание от сети переменного трехфазного тока – 380В, 50Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;

Лот 2 Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха | шт. | 2 |

2. Технические требования

| 2.1. | Внутренний объем камеры, не менее 180 л |
| --- | --- |
| 2.2. | Диапазон рабочих температур, °С (от + 3 до t + 40) |
| 2.3. | Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объёма рабочей камеры относительно заданной, не более °С±1 |
| 2.4. | Автоматический контроль температуры в рабочей камере |
| 2.5. | Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата |
| 2.6. | Вывод на дисплей текущей температуры |
| 2.7. | Принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере |
| 2.8. | Наличие встроенного модуля охлаждения. |
| 2.9. | Равномерное распределение температуры в рабочей камере |
| 2.10. | Наличие не менее 4 полок |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;