Заявка на закупку

Наркозно-дыхательный аппарат для использования в помещениях МРТ для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наркозно-дыхательный аппарат с принадлежностями для детей и взрослых для использования в помещениях МРТ |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Сведения о заказчике, УНП |  |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с принадлежностями для детей и взрослых для использования в помещениях МРТ: |  |
| 1.1 | Базовый блок (включает аппаратную часть и панель пользователя с цветным графическим сенсорным дисплеем) | 1 шт. |
| 1.2 | Мобильная тележка с фиксацией колёс | 1 шт. |
| 1.3 | Подводящие шланги О2, воздух, N2O | 1 шт. |
| 1.4 | Испаритель анестетика (севофлуран) | 1 шт. |
| 1.5 | Монитор дыхательных параметров | 1 шт. |
| 1.6 | Встроенный модуль газового анализа О2, СО2, N20, севоран (боковой, либо основной поток) | 1 шт. |
| 1.7 | Флуометр, как модуль наркозного аппарата, работающий в любом режиме (вентиляция, standby, выключенный аппарат), либо флуометр работающий независимо от наркозного аппарата, для ингаляции О2 с помощью кислородной маски или мешка Амбу | 1 шт. |
| 1.8 | Вакуумный аспиратор с манометром, фильтром, трубками | 1 шт. |
| 1.9 | Блок автономного бесперебойного питания | 1 шт. |
| 1.10 | Многоразовый, устойчивый к автоклавированию, дыхательный контур (длина не менее 3м): - Для детей (в т.ч. для новорожденных) - Для взрослых | по 2 комплекта каждого размера |
| 1.11 | Одноразовые дыхательные контуры (не менее 3м) с бактериальными фильтрами: 1.Для детей (в т.ч. для новорожденных) 2.Для взрослых | комплектов 40 20 |
| 1.12 | Комплект влагосборников и линий забора СО2 | 10 комплектов |
| 1.13 | Сетевой кабель | 1 шт. |

###### 2.Показатели (характеристики):

  - Все детали составные части аппарата, тележка и принадлежности должны быть сертифицированы производителем для работы в условиях кабинета магнитно-резонансной томографии. Аппарат будет использоваться для обеспечения анестезиологических пособий в условиях магнитного поля, создаваемого аппаратом МРТ (1,5Тл).

  - * Аппарат должен иметь газовый анализатор, отражающий постоянно, в режиме реального времени уровни: О2, С02, N2O, севофлурана как на вдохе, так и на выдохе.

  - Аппарат должен обеспечивать проведение низкопотоковой анестезии с работой по полузакрытому контуру и иметь возможность переконфигурирования его работы по полуоткрытому контуру в процессе работы и располагать полным набором контролируемых и ассистирующих режимов вентиляции.

  - * Аппарат должен обеспечивать проведение анестезии для различных возрастных категорий пациентов, включая детей всех возрастов, подростков, взрослых

  - Аппарат должен обеспечивать смешение газов AIR, О2, N2O, летучих анестетиков в задаваемой пропорции и подачу газовой смеси пациенту.

  - В качестве приводящего в работу вентилятор газа должен использоваться сжатый воздух или электропитание 220-230 В.

  - Блок автономного бесперебойного питания должен обеспечивать автономную работу в течение не менее 45 минут и осуществлять автоматическое переключение в случае исчезновения сетевого напряжения. Экран аппарата должен содержать информацию о степени заряда батареи.

  - Возможность продолжения вентиляции пациента при внезапном отключении энергии, при условии полной калибровки аппарата.

  - Аппарат должен иметь систему автоматического самотестирования и калибровки сенсоров перед началом работы и во время эксплуатации с постоянным контролем герметичности в контуре.

  - Аппарат должен иметь электронно-контролируемые дозаторы потока (флуометры) для AIR, O2, N20, обеспечивать регулировку скорости поступления общего потока газов от 0,2 до 18 л/мин.

  - Наличие режима постоянной готовности к работе (STANDBY).

  - Аппарат должен быть оснащен системой акустических и визуальных тревог.

  - Аппарат должен обеспечивать возможность проведения режимов вентиляции: IPPV (CMV, VC, PLV), PCV, PSV, MAN, SPONT.

  - * Аппарат должен содержать встроенный тесламетр, обеспечивающий срабатывание тревожной сигнализации при превышения допустимого уровня магнитного поля.

  - Барьер в подаче N2O в случае перебоев с кислородом.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.