ГродМТ 407/26-ЗОИ 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Модульная система для маммарно-коронарного шунтирования

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная система для экстракции по типу I.M.A. или аналог | комплект | 1 |
| 2 | Сборный ретрактор для по типу I.M.A. или аналог | комплект | 1 |

2. Технические требования:

2.1. Модульная система для экстракции по типу I.M.A. или аналог. Подъемная лебёдочная система с креплением к операционному столу. Стойка Г-образная, высота 45-50 см.

Система натяжения с лебёдкой для увеличения операционного поля при заборе маммарной артерии.

2.2. Сборный ретрактор для по типу I.M.A. или аналог.

Состоит из:

- корпус ретрактора с креплением для лебёдочной системы и подъемных лопаток.

- подъемное лезвие для I.M.A, размер 80±5 на 45±5/32±2 мм, с отверстием для лебёдки.

- лезвие для стернотомии, размер 50±5 на 45±5 мм, ориентированное вправо, с депрессором

2.4. Инструментарий должен быть изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.5. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.

2.6. Набор инструментов должен быть от одного производителя.

Лот 2 Инструменты для миниинвазивной кардиохирургии

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миниинвазивные клапанные ножницы, изогнутые на 70о | шт | 1 |
| 2 | Измеритель хорд по типу Mohr или аналог | шт | 1 |
| 3 | Зажим атравматический аортальный гибкий | шт | 1 |
| 4 | Стерильный самофиксирующийся ретрактор для мягких тканей | шт | 10 |

2. Технические требования:

2.1. Миниинвазивные клапанные ножницы, изогнутые на 70о. Рабочая длина 260±10 мм, трубчатый стержень 5±0,5 мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части

2.2. Измеритель хорд по типу Mohr или аналог, длина 350±10 мм. Рукоять плоская, имеет шкалу с делениями от 3 мм до 60 мм. Рабочая часть должна иметь цветовое кодирование на кончике для контрастной визуализации в процессе измерения длины нитей.

2.3. Зажим атравматический аортальный гибкий. Трансторакальный оклюзионный зажим с кольцевыми рукоятками, разборный. Губки 75±5 мм с насечкой DeBakey. Имеет гибкий шафт с возможностью отведения рукоятки в любое положение во время операции.

2.4. Стерильный самофиксирующийся ретрактор для мягких тканей. Размер 120±5 на 100±5 мм, для разрезов 6-9 см. Из двух пластиковых колец, соединенных мембраной из силиконовой резины. Нижнее кольцо гибкое, из сплава с памятью формы.*

Может быть использован без расширителя

2.5. Инструментарий должен быть изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.6. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.