Заявка на закупку

Офтальмологическое оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Операционный микроскоп офтальмологический для переднего отрезка |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.70.22.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Сведения о заказчике, УНП |  |

Приложение к лоту №1:

1.Состав  (комплектация) оборудования (1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Операционный микроскоп офтальмологический для переднего отрезка: |  |
| 1.1.1 | Переключатель ножной (педаль) | 1 шт. |
| 1.1.2 | Стереоскопический микроскоп ассистента | 1 шт. |
| 1.1.3 | Комплект колпачков (накладок) стерилизуемых многоразовых на ручки микроскопа. | 1 шт. |
| 1.1.4 | Чехол защитный от пыли | 1 шт. |
| 1.1.5 | Лампы запасные | 2 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр / наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Блок микроскопа, соединенный с базой на передвижном напольном основании | Наличие |
| 2.2 | Оптика: апохроматическая | Наличие |
| 2.3 | Функции, управляемые от педали при работе на переднем сегменте глаза. включение/выключение освещения, регулировка интенсивности освещения, фокусировка, масштабирование, смена углов освещения, желтый фильтр, горизонтальное перемещение по осям X и Y | Наличие |
| 2.4 | Стереоскопический микроскоп хирурга с окулярами не менее 12,5×, изменяемым углом наклона, настройкой диоптрийности и межзрачкового расстояния | Наличие |
| 2.5 | Фокусное расстояние линзы не менее 200 мм | Наличие |
| 2.6 | Тип масштабирования изображения - электрический зум с непрерывным увеличением | Наличие |
| 2.7 | Диапазон увеличения не менее чем от 4, 2-кратного до 21,0-кратного | Наличие |
| 2.8 | Тип освещения - коаксиальное, ламповый модуль должен быть расположен на штативе базы микроскопа, а не в оптическом блоке | Наличие |
| 2.9 | Возможность регулировки интенсивности освещения на панели консоли микроскопа | Наличие |
| 2.10 | Возможность изменения углов световых потоков освещения операционного поля для лучшей визуализации структур переднего сегмента глаза не менее, чем в трёх осях: -4°, -2°, +2° | Наличие |
| 2.11 | Встроенные фильтры: желтый фильтр, ИК-фильтр при использовании в качестве источника освещения галогеновых ламп или ламп накаливания | Наличие |
| 2.12 | Наличие настроек на панели консоли микроскопа: скорости масштабирования изображения, скорости фокусировочного движения, скорости X-Y-координатора (скорости перемещения оптического блока в горизонтальной плоскости) | Наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система офтальмологическая микрохирургическая комбинированная для переднего и заднего отрезка с функцией гидродинамической компенсации давления с интегрированным лазерным модулем для фотокоагуляции |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Сведения о заказчике, УНП |  |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) на 1 комплект:

| № п/п |  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система офтальмологическая микрохирургическая комбинированная для переднего и заднего отрезка с функцией гидродинамической компенсации давления с интегрированным лазерным модулем для фотокоагуляции: |  |
| 1.1.1 |  | Консоль системы | 1 |
| 1.1.2 |  | Ножная педаль управления системой и лазерным модулем | 1 |
| 1.1.3 |  | Рукоятка для факоэмульсификации ультразвуковая | 2 |
| 1.1.4 |  | Рукоятка для факофрагментации ультразвуковая | 1 |
| 1.1.5 |  | Фильтр защитный лазерный для установки на операционный микроскоп | 1 |
| 1.1.6 |  | Биполярный пинцет для диатермической коагуляции | 2 |
| 1.1.7 |  | Зонд для эндодиатермической коагуляции калибром 25 Gauge | 2 |
| 1.1.8 |  | Биполярный кабель для подключения инструментов для диатермической коагуляции | 2 |
| 1.1.7 |  | Комплект принадлежностей для проведения факоэмульсификации катаракты в комплекте с ультразвуковым наконечником (иглой) | 60 комплектов |
| 1.1.8 |  | Комплект принадлежностей для проведения комбинированных процедур калибра 25+ Gauge, с витректором с частотой резов не менее 20000 в минуту калибра 25+ Gauge, клапанный | 12 комплектов |
| 1.1.9 |  | Рукоятка аспирационная для бимануальной техники | 48 |
| 1.1.10 |  | Рукоятка ирригационная для бимануальной техники | 48 |
| 1.1.11 |  | Рукоятка аспирационно-ирригационная для коаксиальной техники | 48 |
| 1.1.12 |  | Ирригационные рукава для факоэмульсификации | 48 |
| 1.1.13 |  | Набор для автоматического набора и введения газа | 5 наборов |
| 1.1.14 |  | Наконечник (игла) для факофрагментации с ключом для установки | 6 |
| 1.1.15 |  | Комплект принадлежностей для проведения комбинированных процедур калибра 25 Gauge, клапанный | 12 комплектов |
| 1.1.16 |  | Эндолазерный наконечник гибкий калибр 25 Gauge,с RFID | 5 |
| 1.1.17 |  | Зонды для эндодиатермической коагуляции лазерные направляемые выдвижные 25 Gauge, с RFID | 5 |
| 1.1.18 |  | Набор (комплект) универсальный для введения/выведения вязких жидкостей с канюлями 23 Gauge и 25 Gauge | 5 наборов |
| 1.1.19 |  | Комплект троакар-канюль клапанный с ирригационной линией калибром 25 Gauge | 12 комплектов |
| 1.1.20 |  | Нож пневматический для задней витрэктомии калибром 25 Gauge с функцией двойного реза гильотины (DualCutter или Bi-Blade или аналог) | 12 |
| 1.1.21 |  | Зонд эндоосвещения калибра 25 Gauge | 12 |
| 1.1.22 |  | Рукоятка рефлюксная (Backflush) с активной и пассивной аспирацией калибром 25 Gauge | 24 |
| 1.1.23 |  | Зонд эндоосвещения по типу люстры(Шандельер) калибра 25 Gauge с RFID | 5 |
| 1.1.24 |  | Баллон с газом SF6 | 1 |
| 1.1.25 |  | Баллон с газом C3F8 | 1 |
| 1.1.26 |  | Микрохирургический ретинальный пинцет для внутренней пограничной мембраны 25 Gauge | 5 |
| - Показатели (характеристики): |  |  |  |
| 2.1 | Функции установки: факоэмульсификация, факофрагментация, витректомия, биполярная коагуляция, эндоосвещение, лазерная фотокоагуляция, автоматический ввод и вывод вязких жидкостей. |  |  |
| 2.2 | Наличие функций ультразвуковой осцилляторной (торсионной) или аналогичной технологии факоэмульсификации и факофрагментации катаракты. |  |  |
| 2.3 | Наличие функции высокоскоростной витректомии с поддержкой скорости резов не менее 20000 резов в минуту, с возможностью изменять рабочий цикл витректомии для работы в разных отделах витреальной полости. |  |  |
| 2.4 | Наличие функции контроля внутриглазного давления (без изменения высоты ёмкости с ирригационным раствором). Система должна обладать сенсорами ирригации, аспирации и вакуума, а также программным обеспечением, позволяющим контролировать заданную величину внутриглазного давления вне зависимости от проводимых манипуляций. |  |  |
| 2.5 | Наличие функции лазерной фотокоагуляции с длиной волны 532 нм с регулируемым диапазоном мощности, длительности импульса и интервала между импульсами. |  |  |
| 2.6 | Наличие функции эндоосвещения с возможностью одновременного подключения не менее 2-х эндоосветительных зондов. |  |  |
| 2.7 | Наличие функции биполярной коагуляции посредством встроенного блока для биполярной коагуляции с управлением с ножной педали системы. |  |  |
| 2.8 | Наличие интегрированного в консоль модуля введения и разведения медицинских газов, который позволяет готовить газовоздушную смесь с использованием системы в концентрации, которую задает системе хирург. |  |  |
| 2.9 | Наличие интегрированного в консоль выдвижного инструментального столика, ножной педали управления и пульта дистанционного управления в комплекте поставки. |  |  |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.