ГродМТ 476/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат рентгеновский дентальный (цифровой)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат рентгеновский дентальный (цифровой) | 3 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип генератора | высокочастотный |
| 2.2* | Напряжение на трубке | от 60 кВ до 70 кВ |
| 2.3 | Ток трубки: | не менее 7 мА |
| 2.4 | Сетевое напряжение | 120 В-240 В ± 10%, 50-60 Гц |
| 2.5 | Фокусное расстояние до кожи | не менее 20 см |
| 2.6* | Фокальное пятно | не более 0,4 мм |
| 2.7 | Поле облучения | не более 60 мм |
| 2.8* | Максимальное время экспозиции | не более 3,2 с |
| 2.9 | Минимальное время экспозиции | не более 0,01 |
| 2.10 | Режимы экспозиции | пленка, датчик |
| 2.11 | Настройка времени экспозиции для сенсорных систем – фосфорных пластин | наличие |
| 2.12 | Дистанционное управление включения высокого напряжения | наличие |
| 2.13 | Цветовое отображение на дисплее состояний системы | наличие |
| 2.14 | Общая фильтрация | не менее 1,5 мм А1 |
| 2.15 | Длина плеча | возможность выбора: средняя: 1500 мм/59.06” длинная: 1790 мм/70.47” экстрадлинная: 2040 мм/80.31” |

Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению тендерных предложений.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Устойчивость к очистке, дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами.

3.2. Устойчивость аппарата к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке.

3.3. Соответствие стандартам электробезопасности (СЕ).