| ГАЛОУНАЕ УПРАЎЛЕННЕ па АХОВе ЗДАРОЎЯ МİНСКАГА аБЛВЫКАНКАМА УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ «МİНСКİ АБЛАСНЫ СУПРАЦЬТУБЕРКУЛЕЗНЫ ДЫСПАНСЭР» 223058 в.Ляскоýка, Мiнскага раëна Тэл./факс 265 20 93; 265 25 40; 265 21 08 |  | Главное УПРАВЛЕНИЕ по ЗДРАВООХРАНЕНИю МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» 223058 д. Лесковка, Минский район Тел./факс 265 20 93; 265 25 40; 265 21 08 |
| --- | --- | --- |

Учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» с целью изучения конъюнктуры рынка и для определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит Вас предоставить коммерческое предложение на закупку термоконтейнеров (термосумок) медицинских многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека и пр. в срок 14.07.2026 г. для нужд УЗ «МОПТД» согласно описанию предмета государственной закупки.

| ЛОТ № 1 Сведения о предмете государственной закупки |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Объем (количество) | 1 шт |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | В течение 10 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 223058, Минская область, Минский район, д. Лесковка, учреждение здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» |
| Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  |
| Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения | Белорусский рубль |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Средства областного бюджета |
| Описание предмета государственной закупки |  |
| Описание предмета государственной закупки, а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки | 1 Термоконтейнеры (термосумки) медицинские многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека должны быть: - изготовлены из водонепроницаемого (водозащитного) материала, устойчивого к воздействию дезинфектантов например пластика либо жесткого заливочного пенополиуретана либо другого материала, который обеспечивает повышенную ударную прочность, имеет высокие теплоизоляционные характеристики, с наличием рекомендаций по уходу, дезинфекции; - предназначаться для временного хранения и транспортировки вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных препаратов, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, биологических жидкостей человека, находящихся в индивидуальной упаковке, при диапазоне температур окружающей среды от -30°С до + 40°С и выше; - позволять временно хранить и транспортировать биологические материалы и лекарственные препараты, обеспечивая температуру внутри контейнера +2 – +8 °С или сохранение глубокой заморозки (температуру -30°С – -10°С) в зависимости от типа применяемых хладоэлементов. - в комплект должны быть валидированные хладоэлементы к каждому термоконтейнеру (термосумке), указать их состав, инструкцию по их применению с указанием необходимых рекомендаций по хранению, разморозке, заморозке, проведению дезинфекции (при необходимости); - желательно наличие в комплекте к каждому термоконтейнеру (термосумке) внутренних прокладок из пластика либо гофрокартона либо другого материала, поддающегося дезинфекции дезинфицирующими средствами для предотвращения непосредственного контакта замороженных хладоэлементов с перевозимыми лекарственными препаратами, биологическими образцами и т.д. - иметь схему и инструкцию по правильной подготовке и укладке хладоэлементов, для обеспечения сохранения нужного (выше указанного) температурного режима при различных условиях окружающей среды; - желательно подтверждающие документы (при их наличии) о клинических испытаниях, которые подтверждены соответствующими отчетами либо валидационные отчеты на предоставленные термоконтейнеры (термосумки) либо другое; - полезный средний объем термоконтейнера (термосумки) с учетом прилагаемых хладоэлементов должен быть не менее 14 литров и не более 16 литров; - внутренний объем пустого термоконтейнера (термосумки) должен быть не менее 25 литров; - обязательное наличие ручки (ручек) и плечевого ремня; - обязательное наличие инструкции либо руководства, либо паспорта по применению; - обязательное наличие копии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия; - поставляться новыми, не бывшими в употреблении; - срок службы термоконтейнеров (термосумок) должен быть не менее 3-х лет, с момента поставки. |

Главный врач							И.В.Савочкин

Филютчик Е.Н.

24 Тростянко Н.Н. 3187088