ПРОТОКОЛ
№255/26 от «09»  июля 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам РУП «Медтехника» г. Могилев
 (действующей на основании приказа №31 от 19.05.2026г.)

[bookmark: _Hlk216780137]по вопросу рассмотрения результатов изучения конъюнктуры рынка по закупке из одного источника EZ20260601378840 
МогМТ №255/26-ЗОИ «Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» 

[bookmark: _Hlk196388310]Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Кипеть А.М.				- директор
Заместитель председателя комиссии:
Юрченко Ю.И.			- заместитель директора
Секретарь комиссии:
Рощина И.С.  			- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ
Члены комиссии:
Шах Т.В.				- начальник  ОМиОЗ
Сорочинский В.Н.			- ведущий юрисконсульт
Юденкова Ю.А.			- ведущий специалист по маркетингу ОМиОЗ
Саган И.А.				- ведущий экономист ЭС
Соловей А.С.				- специалист по маркетингу 1-й категории 
                                                              ОМиОЗ	

Председательствовал: Кипеть А.М.
Присутствовали:
Члены комиссии:
Юрченко Ю.И., Шах Т.В., Рощина И.С., Юденкова Ю.А., Соловей А.С., Саган И.А., Сорочинский В.Н.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении предложений поставщиков, поступивших по закупке из одного источника: 
· EZ20260601378840 МогМТ №255/26-ЗОИ «Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона» (лоты 1,2,3) 

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что: 
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK42]1.1. В срок, установленный как окончательный, 04.06.2026г. поступили предложения:
- Частное предприятие "МЕДИТАБ" по лотам 1,3
- 	ООО "Медтехноинвест" по лотам 1,3
- 	ООО "АВ СЭВЕН" по лоту 1.
Таблица 1
	№ лота
	Наименование лота
	кол-во
	ПС, руб
	Частное предприятие "МЕДИТАБ"
	ООО "Медтехноинвест"
	ООО "АВ СЭВЕН"

	1
	Нефроскоп жесткий
	2 компл
	94 112,49 BYN
	94 041,55 
	91 740,66 
	47 460,60 

	3
	Уретерореноскоп жесткий одноканальный
	3 компл
	134 009,54 BYN
	133 962,08 
	131 745,24 B
	



1.2. Оценка квалификационных данных участников проведена на основании требований, изложенных в Заявке на покупку по процедуре закупки из одного источника. Оценка предложений проводилась Конкурсной комиссией.
1.3. Оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии:
- УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона»  вх.№07-07/2571 от 30.06.2026г. по лотам 1,3
     1.4. Сведения о результатах конъюнктуры рынка (таблица 2):                                                                                                                       
    Таблица 2
	№ п/п
	Наименование поставщика (ФИО (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя. 
Место нахождения (место жительства), УНП (при наличии) поставщика
	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации
	% соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки
	Соответствует/не соответствует требованиям Заявки на покупку (с указанием причин)

	1
	Z20260603421071 Частное производственное унитарное предприятие "МЕДИТАБ"
222311, Минская область Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет вблизи д. Тюрли, д.29, каб.21 
УНП 691397902
	Соответствует по лотам 1,3














	По лоту 1 на 85,7%

По лоту 3 на 40% (не соответствует п.2.2. – диаметр требуется 6,0/10,2 предложено 6/7,5;
п.2.3 – угол обзора требуется 0 предложено 5;
 п.2.5 требуется диаметр канала для 4-4,5 предложено 4,2-4,6)



	Соответствует по лоту 1

Не соответствует по лоту 3 
(п.25 Заявки: 
предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки
менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки)

	2
	Z20260604421252 
Общество с ограниченной ответственностью "Медтехноинвест" 
220100, г. Минск, ул.Кульман, д.35А, оф.9
УНП 193171599
	Соответствует по лотам 1,3


	По лоту 1 на 62,5%
(не соответствует п.2.1.1 требуется с угловым установленным окуляром предложен с параллельным угловым окуляром; п.2.2.1 требуется длинна 130-140мм, предложена длинна 150мм)

По лоту 3 на 60% (не соответствует п.2.2. – диаметр требуется 6,0/10,2 предложено 6/7,5;
п.2.3 – угол обзора требуется 0 предложено 5;
 п.2.5 требуется диаметр канала для 4-4,5 предложено 4,2-4,6)
	Не соответствует по лотам 1, 3 
(п.25 Заявки: 
предложение поставщика соответствует описанию предмета закупки
менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки)

	3
	Z20260604421260 
Общество с ограниченной ответственностью "АВ СЭВЕН" 
220014, г. Минск, ул.Кузьмы Минина, д.26, пом.10 
УНП 193013023
	Соответствует по лоту 1
	По лоту 1 на 85,7%
	Соответствует по лоту 1



1.5.  Участникам был направлен запрос о снижении стоимости предложения. Информация о готовности снизить стоимость своего предложения (таблица 3):
										          Таблица 3    
	лот
	Наименование лота
	кол-во
	ПС
	Частное предприятие "МЕДИТАБ"
	ООО "АВ СЭВЕН"

	1
	Нефроскоп жесткий
	2 компл
	94 112,49 BYN
	отказалось от снижения стоимости предложения
	47 438,16



									
2. Установить, что:
2.1. Выбрать поставщиком:
- по лоту 1 ООО "АВ СЭВЕН" с ценой предложения 47 438,16 BYN.

Все члены комиссии проголосовали - «За»:
Председатель комиссии                                         _________________ А.М. Кипеть
Заместитель председателя комиссии		_________________ Ю.И. Юрченко
Секретарь комиссии					_________________	И.С. Рощина
Члены комиссии:
_________________ И.А. Саган		            _________________ А.С. Соловей 
_________________ Ю.А. Юденкова                    _________________ Т.В. Шах
_________________ В.Н. Сорочинский                

