УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Физиотерапевтическое медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат магнитотерапии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8800 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1. Аппарат:

    - индуктор типа I-100 – 1 шт.

1.1.2 индуктор типа I-40 – 1 шт.

- Показатели (характеристики):

2.1.Диапазон регулирования амплитуды импульсов магнитной индукции: 0,2 – 1,2 Тл

2.2.  Длительность импульса магнитной индукции на уровне 0,1 амплитуды, не более:

2.2.1. индуктор I-40: 1,0х10-4  с

2.2.2. индуктор I-100: 3,0х10-4 с

2.3. Форма импульсов: треугольная, однополярная.

2. 4.  Питание от сети переменного тока: напряжение 220 (±22) В,  частота; 50(±1) Гц

2.5.  Потребляемая мощность не более: 150 Вт.

2.6.  Время установления рабочего режима, не более 5 c.

2.7. Режим работы циклический:

2.7.1. время работы не более 10, мин.

2.7.2. время перерыва не менее 10 мин.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ультразвуковой терапии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1. Аппарат ультразвуковой терапии:

1.1.1.Электронный блок: 1 шт.

1.1.2.Сменные излучатели:
1.1.2.1. ИУТ 0,88/2,64 МГц (1 см2): 1 шт.
1.1.2.2. ИУТ 0,88/2,64 МГц (4 см2): 1 шт.

1.1.3.Кабель соединительный: 1 шт.

2.  Показатели (характеристики):

2.1. Режим работы аппарата: непрерывный;импульсный.

  - Рабочая частота, МГц: 0,88/2,64.

  - Частота следования импульсов 50 Гц.

  - Количество излучателей: 2.

  - Длительность импульсов УЗ-терапии: в импульсном режиме - 2/4/10 мс;

  - Эффективная интенсивность 0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0 Вт/см2

  - Время установки рабочего режима, не более  30 сек.

  - Время работы в продолжительном режиме,  не менее 6 ч

  - Диапазон установки таймера: 1-30 мин.

  - Управление аппаратом: наличие.

  - Контроль контакта излучателя с телом пациента – наличие.

  - Защиты сменных излучателей от перегрева.

  - Световая индикация наличия тока.

  - Напряжение питания 220-230 В

  - Частота питания: 50-60 Гц

  - Потребляемая мощность,  не более: 45 В*А.

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14740 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №3:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

  - Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический:

    - Кабель пациента для физиопроцедур – 2 шт.

    - Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью, электроды

прямоугольные, размером не более 60х80 (±10%) мм - 4 шт.

    - Кабель пациента для точечного инвазивного воздействия - 2 шт.

    - Кабель пациента для точечного неинвазивного воздействия - 1 шт.

    - Излучатель тепловой - 2 шт.

    - Излучатель лазерный - 1 шт.

    - Насадка магнитная - 1 шт.

    - Насадка коническая аурикулопунктурная – 1 шт.

    - Манжета для надвенного облучения крови – 1 шт.

- Показатели (характеристики):

  - Наличие двух независимых каналов.

  - Режимы  и типы воздействия,  реализуемые в аппарате:

2.2.1. ФИЗИО: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-

модулированные токи.

2.2.2. РЕФЛЕКС: Импульсный сигнал имеет форму

«Спайк – волна».

2.2.3. ТЕПЛО: термопунктура.

2.2.4. МЛТ  –  магнитолазерная  терапия,  воздействие  на точки  акупунктуры  низкоинтенсивным  лазерным излучением. 
2.3. Работа аппарата по принципу:  стабилизации выходного тока.

2.4. Частота синусоидальных колебаний от 2000Гц до 10000 Гц.

2.5. Длительность воздействующего импульса,мс,не менее: 0,02  - 500.

2.6. Длина волны лазерного излучения - красный диапазон  спектра,  мощность, мВт,  не более:  4.

2.7. Амплитуда импульсных токов при Rн=(0,5±0,05), не более: 100 мА ± 20 %.

2.8. Автоматическое  выключение  «тока  пациента»  по  истечении времени процедуры с

сопровождением звукового сигнала.

2.9. Непрерывное время работы, часов, не менее: 8.

2.10. Напряжение питания: 230 ± 23 В, 50 Гц.

2.11 Потребляемая мощность, не более: 40 В·А

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат магнитного действия |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28 437,45 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №4:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1.Электронный блок, шт.: 1

1.2.Комплект принадлежностей:

1.2.1 индуктор СПОК ИП - 1 шт.

    - Индуктор СПОК ИК - 1 шт.

    - индуктор СПОК ИС - 1 шт.

    - индуктор НефрСПОК - 1 шт.

    - индуктор ДиабСПОК - 1 шт.

    - индуктор НеврСПОК - 1 шт.

- Показатели (характеристики):

2.1.Вид: портативный

2.2.Тип: низкочастотный

  - Режим магнитного поля: импульсный

  - Магнитная индукция: 20-30 мТл.

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат магнито-инфракрасный лазерный терапевтический |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2612,83 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1.Аппарат  магнито-инфракрасный лазерный терапевтический:

1.1.1Электронный блок управления - 1

1.1.2 Излучатель - 1

- Показатели (характеристики):

  - Длина волны излучения, мкм:

    - - лазерного 0,80...0,91

2.2.2- инфракрасного диапазона 0,86...0,96

2.2.3- видимого диапазона 0,60...0,67

  - Импульсная мощность лазерного излучения 16 (+ 2/-4) Вт

  - Средняя мощность инфракрасного излучения 60 (± 30) мВт

  - Средняя мощность видимого (красного) излучения 7 (+ 3/-5) мВт

  - Магнитная индукция 35 ( ± 10) мТл

  - Площадь излучающего окна 4 (± 0,4) см²

  - Частота повторения импульсов лазерного излучения и излучения инфракрасного диапазона, Гц:

2.8.1постоянная: 5, 50, 1000 ( ± 5%).

2.8.2переменная в диапазоне: 250...1 (± 10%).

  - Частота повторения импульсов излучения красного диапазона  2 Гц.

  - Длительность процедуры лечения 1, 2, 5, 10 (± 5%) мин.

  - Питание аппарата от сети переменного тока:

  - напряжение, В: 220 ± 10%, частота, Гц, 50

  - Мощность потребления, не более: 20 ВА

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Прибор низкочастотной электротерапии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 4 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12614,80 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1.Прибор низкочастотной электротерапии:

    - Кабель пациента №1 - 2 шт.

    - Электрод прямоугольный тип 12 - 2 шт.

    - Электрод прямоугольный тип 17 - 2 шт.

- Показатели (характеристики):

  - Виды электротерапии:

    - Расширенная ампли пульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе;

    - электростимуляция режим работы Стимул в наборе (СМТ);

    - диадинамотерапия (ДДТ);

    - гальванизация и лекарственный электрофорез (ГТ);

    - транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ);

    - гальванический прерывистый ток – режим работы ГПТ в наборе (ГТ).

  - Напряжение питания: 207-253 В.

  - Потребляемая мощность,  не более: 30 Вт

  - Ток пациента, в диапазоне: 0-80 мА

  - Количество каналов: 1.

  - Диапазон регулирования несущих частот колебаний: (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц.

  - Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц.

  - Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%.

  - Время установления рабочего режима: не более 1 мин.

  - Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК-дисплее.

  - Звуковые оповещения событий.

  - Автоматический таймер от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.

  - Утановка силы тока пациента (ручкой регулятора) в пределах от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.

  - Автоматическое завершение процедуры с уменьшением тока пациента до нуля:

    - при превышении установленного безопасного предела тока пациента;

    - после окончания процедуры по команде таймера.

  - Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры;

  - Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры.

  - Возможность изменения полярности тока пациента.

  - Время непрерывной работы не менее: 8 часов.

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для низкочастотной физиотерапии |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 3 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12147,30 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №7:

1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1. Аппарат для низкочастотной физиотерапии:

1.1.1. Кабель пациента №1 - 1 шт.

    - Кабель пациента №4 - 1 шт.

    - Нозологический электродный трафарет №3 - 1 шт.

    - Электрод прямоугольный тип 12 - 2 шт.

    - Электрод прямоугольный тип 17 - 2 шт.

    - Карман К1 - 20 шт.

- Показатели (характеристики):

  - Виды электротерапии:

    - Расширенная ампли пульстерапия – синусоидальные модулированные токи (СМТ) в наборе;

    - электростимуляция – режим работы Стимул в наборе (СМТ);

    - диадинамотерапия – диадинамические токи (ДДТ) в наборе;

    - гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи (ГТ) в наборе;

    - транскраниальная микрополяризация – режим работы МКП в наборе (ГТ);

    - электросонтерапия (Эсон) – в наборе транскраниальные токи (ТТ);

    - транскраниальная аналгезия (ТЭА) – в наборе (ТТ);

    - транскраниальная электростимуляция (ТЭС) – в наборе (ТТ);

    - флюктуоризация – флюктуирующие токи (ФТ) в наборе.

  - Напряжение питания: 207-253 В

  - Потребляемая мощность, не более: 30 Вт

  - Ток пациента, в диапазоне: 0-80 мА

  - Количество каналов – 1

  - Диапазон регулирования несущих частот колебаний: (2-10) кГц ±10%, с шагом 1 кГц.

  - Диапазон регулирования частот модуляции (1-150) Гц ±10%, с шагом 1 Гц.

  - Диапазон регулирования глубины амплитудной модуляции (0-125) %, с шагом 25%.

  - Время установления рабочего режима: не более 1 мин.

  - Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на дисплее.

  - Звуковые оповещения событий.

  - Автоматический таймер: от 0,5 до 60 мин с шагом 0,5 мин и звуковым сигналом.

  - Установка силы тока пациента эргономичной ручкой регулятора в пределах: от 0,0 мА до установленного безопасного предела тока пациента.

  - Автоматическое завершение процедуры с плавным уменьшением тока пациента до нуля:

2.14.1.при превышении установленного безопасного предела тока пациента;

2.14.2. после окончания процедуры по команде таймера.

2.15. Автоматическая установка регулятора тока в нулевое положение после окончания процедуры;

2.16. Автоматическое сохранение установленных параметров тока и процедуры.

2.17. Возможность изменения полярности тока пациента.

2.18. Время непрерывной работы не менее: 8 часов.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко