Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Протезы сосудов линейные тканые |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Срок поставки | 3--4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Вид: линейная Материал товара: протез - дакрон (полиэстер) Описание: не нуждается в предварительной предоперационной подготовки, устойчивость к дилатации; не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала Свойство: импрегнация коллагеном/модифицированным животным желатином;биологически инертен, отсутствие реакции организма на имплантацию; хирургическая порозность: нулевая; отсутствует необходимость предварительного замачивания протеза кровью Способность связывать антибиотики: Рифампицин Максимальная водопроницаемость при 120 мм рт.ст: менее 5 мл/см² Толщина: 0,7-0,8 мм Прочность на разрыв: не менее 400 Н Способность к удержанию шва: не менее 35 Н Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора Размерный ряд: [Диаметр]х[Длина]:6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм х 15 см, 30 см, 60 см;12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм х 15 см, 30 см |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одноразовые расходные материалы для систем ИК и КП: датчик уровня для АИК |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.630 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование для переливания крови |
| Необходимое количество и единица измерения | 480 шт. |
| Срок поставки | 3--4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия (искусственное кровообращение); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Совместимость: с датчиком уровня аппарата искусственного кровообращения System1 (Terumo) Использование: одноразовое |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком для АИК |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 700 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Совместимость: с блоком измерения давления аппарата искусственнного кровобращения System1 (Terumo) Описание: должен содержать один датчик инвазивного давления Описание: должен содержать систему удлинительных линий давления (одна линия 150-175 см) Описание: наличие трансдюсера для обеспечения регистрации сигнала Описание: рабочие параметры давления от -50 до +300 мм рт.ст. Описание: разъем коннектора с кабелем 20-35 см Упаковка: индивидуальная |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Насадки биопсийные |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Совместимость: с датчиком EUP - V53W сканера ультразвукового цифрового многофункционального HI VISION PREIRUS |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Экстрактор |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 400 шт. |
| Срок поставки | 3--4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Применение: экстрактор для снятия скобок Совместимость: совместимость со степлером кожным MIRUS Предназначение: предназначен для удаления скоб Стерильность: стерильно |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для перкутанной нефростомии с иглой-проводником |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Описание: Троакар 18G/20см |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.