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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Урофлоуметр

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Урофлоуметр
	шт.
	1

	2.
	Весовой датчик
	шт.
	1

	3.
	Термопринтер
	шт.
	1

	4.
	Рулон бумаги для термопринтера
	шт.
	3

	5.
	Стойка для весов
	шт.
	1

	6.
	Емкость для сбора мочи
	шт.
	1

	7.
	Сменные картонные воронки
	шт.
	2



2. Технические требования:
2.1.  В результате уродинамического исследования с применением урофлоуметра с весовым датчиком должны измеряться и регистрироваться следующие параметры мочеиспускания:
-  период полного мочеиспускания (время течения);
-  период времени опорожнения;
-  латентный период (время от начала исследования до начала процесса мочеиспускания), как разница между временем течения и временем опорожнения.
-  средняя объёмная скорость всего процесса;
-  максимальная объёмная скорость;
-  время до максимума объёмной скорости;
-  объемная скорость в произвольный момент времени;
-  объём мочи;
-  урофлоуметрический индекс.

2.2. Весовым датчиком оборудования должны являться сертифицированные электронные микропроцессорные весы: "JW-1С" (Ю.Корея, Свидетельство KR.C.28.004.A №69131) или "EK-1200i"   Япония, Свидетельство KR.C.28.004.A №47510/1) или аналоги с точностью измерения - не более 0,1г (0,1мл) 
Размеры весов: не менее мм: 220 х 190 х 50.
Максимальный измеряемый объём: не  менее 1 000 мл
Максимальная скорость потока: не менее 200 мл/сек
Максимальная длительность исследования должна определяться длительностью процесса мочеиспускания
Наличие автоматической калибровки датчиков 
Максимальная мощность потребления весового датчика (измерительного блока) не более 10 Вт
Время непрерывной работы комплекса - не менее 8 часов 

Максимально допустимое время установления рабочего режима комплекса: не более 1 минуты 
Урофлоуметр должен обеспечивать измерение объема с точностью не хуже ± 0,1 мл  во всем диапазоне измеряемых значений
Урофлоуметр должен обеспечивать измерение потока (скорости течения) с точностью не хуже ± 1 мл /с во всем диапазоне измеряемых значений.
Дисплей
Тип дисплея: ЖК-дисплей или OLED-экран.
Отображаемая информация: Текущий объем, скорость мочеиспускания, время измерения, статус устройства.
Печать результатов
термопринтер: Автоматическая печать результатов после завершения измерения.
Формат печати: Дата, время, объем мочи, скорость мочеиспускания, а также другие дополнительные параметры.
Тип печати (термопечать, матричная).
Возможность печати графиков (кривой урофлоуметрии).

Память
Встроенная память: Хранение не менее 100 измерений.
Передача данных: Возможность передачи данных на компьютер или мобильное устройство через USB или Bluetooth.
Питание
Питание: От аккумулятора с возможностью зарядки.
Время работы от одного заряда: Не менее 8 часов.
Индикатор уровня заряда: Дисплей должен показывать уровень заряда батареи

Вес в сборе - не более 15кг.
Размер универсальной стойки для весов: для мужчин и женщин, (мм): не более 0,55х0,49х0.69.
Размер стойки на трёх ножках для весов: для мужчин, (мм): не более 0,36х0,55х0,85.

Дополнительное и сервисное оборудование. 
-Наличие стойки для весов (урофлоуметрический стул): для мужчин и женщин 
-Наличие ёмкости для сбора мочи объёмом не более 2л, с градуировкой - по 100 мл.
-Наличие сменных картонных воронок с двухсторонним глянцевым мелованным покрытием, не менее 50 штук. Воронка сменная – из мелованного картона, четырёхгранная, размер каждой грани в верхней части = 235 мм или ее аналог.
-Наличие пластмассовых воронок, не менее 2 штук. Воронка пластмассовая – круглая, диаметром не менее 264мм, высотой не менее 167мм.
-Наличие термопринтера, не менее 3 рулонов бумаги, подходящей для данного термопринтера.
