ГродМТ 481/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Урофлоуметр

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Урофлоуметр | шт. | 1 |
| 2. | Весовой датчик | шт. | 1 |
| 3. | Термопринтер | шт. | 1 |
| 4. | Рулон бумаги для термопринтера | шт. | 3 |
| 5. | Стойка для весов | шт. | 1 |
| 6. | Емкость для сбора мочи | шт. | 1 |
| 7. | Сменные картонные воронки | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1.  В результате уродинамического исследования с применением урофлоуметра с весовым датчиком должны измеряться и регистрироваться следующие параметры мочеиспускания:

-  период полного мочеиспускания (время течения);

-  период времени опорожнения;

-  латентный период (время от начала исследования до начала процесса мочеиспускания), как разница между временем течения и временем опорожнения.

-  средняя объёмная скорость всего процесса;

-  максимальная объёмная скорость;

-  время до максимума объёмной скорости;

-  объемная скорость в произвольный момент времени;

-  объём мочи;

-  урофлоуметрический индекс.

2.2. Весовым датчиком оборудования должны являться сертифицированные электронные микропроцессорные весы: "JW-1С" (Ю.Корея, Свидетельство KR.C.28.004.A №69131) или "EK-1200i"   Япония, Свидетельство KR.C.28.004.A №47510/1) или аналоги с точностью измерения - не более 0,1г (0,1мл)

Размеры весов: не менее мм: 220 х 190 х 50.

Максимальный измеряемый объём: не  менее 1 000 мл
Максимальная скорость потока: не менее 200 мл/сек
Максимальная длительность исследования должна определяться длительностью процесса мочеиспускания
Наличие автоматической калибровки датчиков 
Максимальная мощность потребления весового датчика (измерительного блока) не более 10 Вт
Время непрерывной работы комплекса - не менее 8 часов

Максимально допустимое время установления рабочего режима комплекса: не более 1 минуты 
Урофлоуметр должен обеспечивать измерение объема с точностью не хуже ± 0,1 мл  во всем диапазоне измеряемых значений
Урофлоуметр должен обеспечивать измерение потока (скорости течения) с точностью не хуже ± 1 мл /с во всем диапазоне измеряемых значений.

### Дисплей

### Тип дисплея: ЖК-дисплей или OLED-экран.

Отображаемая информация: Текущий объем, скорость мочеиспускания, время измерения, статус устройства.

### Печать результатов

термопринтер: Автоматическая печать результатов после завершения измерения.

Формат печати: Дата, время, объем мочи, скорость мочеиспускания, а также другие дополнительные параметры.

Тип печати (термопечать, матричная).

Возможность печати графиков (кривой урофлоуметрии).

Память

Встроенная память: Хранение не менее 100 измерений.

Передача данных: Возможность передачи данных на компьютер или мобильное устройство через USB или Bluetooth.

Питание

Питание: От аккумулятора с возможностью зарядки.

Время работы от одного заряда: Не менее 8 часов.

Индикатор уровня заряда: Дисплей должен показывать уровень заряда батареи

Вес в сборе - не более 15кг.

Размер универсальной стойки для весов: для мужчин и женщин, (мм): не более 0,55х0,49х0.69.

Размер стойки на трёх ножках для весов: для мужчин, (мм): не более 0,36х0,55х0,85.

Дополнительное и сервисное оборудование. 
-Наличие стойки для весов (урофлоуметрический стул): для мужчин и женщин 
-Наличие ёмкости для сбора мочи объёмом не более 2л, с градуировкой - по 100 мл.
-Наличие сменных картонных воронок с двухсторонним глянцевым мелованным покрытием, не менее 50 штук. Воронка сменная – из мелованного картона, четырёхгранная, размер каждой грани в верхней части = 235 мм или ее аналог.

-Наличие пластмассовых воронок, не менее 2 штук. Воронка пластмассовая – круглая, диаметром не менее 264мм, высотой не менее 167мм.
-Наличие термопринтера, не менее 3 рулонов бумаги, подходящей для данного термопринтера.