УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

_________________ С.С.Галицкая

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт Видеогастроскопа GIF-H190. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 усл.ед. |
| Срок оказания услуги | В течение 2026 года. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |
| Описание предмета закупки | Ремонт Видеогастроскопа GIF-H190, учетный номер: инв. № 01378502, зав. №2746911, включает в себя проведение капитального ремонта, с замена запасных частей, расходных материалов: - А-резина, - инструментальный канал, - изгибаемый отдел, - рубашка рабочей части. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Инженер по эксплуатации и

ремонту оборудования

отдела по обслуживанию

медицинского оборудования							В.А.Сманцер