ГродМТ 485/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система длительного мониторирования ЭКГ

1.Состав (комплектация) оборудования

Аппарат должен поставляться в следующей комплектности:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Обрабатывающий комплекс – персональный компьютер (ПК) с параметрами не хуже | Системный блок: 2-х ядерный процессор /ОЗУ 1024 МБ/ HD 250 ГБ/ DVD-RW; цветной монитор LCD не менее 19”, принтер лазерный ч/б. | 1 |
| 1.2 | Носимый регистратор для длительной записи и анализа ЭКГ | Предназначен для непрерывной регистрации ЭКГ до 72 часов | 2 |
| 1.3 | Карта памяти стандартного типа SD | Предназначена для сохранения непрерывной записи ЭКГ без сжатия | 2 |
| 1.4 | Программное обеспечение | Для анализа длительной записи ЭКГ |  |
| 1.5 | Чехол сумка для регистратора | наличие | 2 |
| 1.6 | Чехол одноразового использования | наличие | 20 |
| 1.7 | Электроды одноразовые | наличие | 300 |
| 1.8 | Аккумуляторные батареи | наличие | 4 |
| 1.9 | Зарядное устройство | наличие | 1 |

Технические требования:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры суточного мониторирования ЭКГ |  |  |
| 1.1 Требования к носимому регистратору |  |  |
| 1.1.1 | Условия эксплуатации | - температура от 10 ºС до 40ºС; - относительная влажность до 95% |
| 1.1.2. | Электропитание | От двух аккумуляторных батарей |
| 1.1.3. | Вес | не более 85 г. |
| 1.1.4 | Требования безопасности | Класс II с типом защиты CF |
| 1.1.5 | Режимы регистрации | Непрерывная регистрация 3 каналов и 12 стандартных (реконструированных) отведений |
| 1.1.6. | Детекция кардиостимуляции 1-2-3 камерной | Распознавание импульсов стимулятора: - длительность 0.1мс - 50 мс; - амплитуда 0.1мВ - 5мв |
| 1.1.7 | Наличие датчика движения и положения тела в пространстве | наличие |
| 1.1.8 | Наличие канала реопневмограммы канала дыхания | наличие |
| 1.1.9. | Возможность записи голосовых сообщений, речевых меток пациента | наличие |
| 1.1.10. | Запись ЭКГ без сжатия до 72 часов (3 суток) | наличие |
| 1.1.11 | Энергонезависимая память | Flash карта стандартного типа SD |
| 1.1.12 | Чтение данных (суточной и более записи ЭКГ) с Flash карты с помощью Картридера | Наличие |
| 1.1.13. | Диапазон входных напряжений | От 0,03 до 5 мВ |
| 1.1.14 | Диапазон регистрируемых сигналов | От 0,5 до 100 Гц |
| 1.1.15 | Частота дискретизации | 250 Гц |
| 1.1.16 | Коэффициент ослабления синфазных сигналов | 100 дб |
| 1.1.17 | Относительная погрешность измерения напряжения сигналов | ± 7 % |
| 1.1.18 | Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала | ± 5 % |
| 1.1.19. | Длительность записи | до 72 часов (3 суток) |
| 1.1.20. | Время считывания информации | не более 40 сек |
| 1.1.21. | Средний срок службы | не менее 5 лет |
| 1.1.22. | Ввод данных пациента в память регистратора при программировании | наличие |
| 1.1.23. | Возможность запуска носимого регистратора без ПК в “полевых” условиях | наличие |
| 1.2. | Требования к программному обеспечению |  |
| 1.2.1.1. | Автоматический расчет параметров дыхания, с построением трендов: - средней частоты дыхания; - средней мощности дыхания. | наличие |
| 1.2.1.2. | Автоматическое выявление эпизодов апноэ/гипопноэ с почасовым количественным подсчетом этих эпизодов и с возможностью их коррекции. | наличие |
| 1.2.1.3. | Автоматическое определение (классификация) степени Синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС): - расчет индекса апноэ/гипопноэ (ИАГ); - классификация степени СОАС: легкая, средняя, тяжелая. | наличие |
| 1.2.2. | Запись и анализ двигательной активности пациента | наличие |
| 1.2.3. | Предварительный просмотр ЭКГ до начала регистрации по беспроводной связи | наличие |
| 1.2.4 | Возможность обзорного (не менее 30 минут) просмотра ЭКГ со всеми нарушениями на экране ПК | наличие |
| 1.2.5. | Просмотр и печать ЭКГ по 12 отведениям | наличие |
| 1.2.6. | Цветовая кодировка ЭКГ | Наличие |
| 1.2.7. | Скорость анализа записи ЭКГ в автоматическом режиме | не более 30 сек |
| 1.2.8. | Автоматический анализ ЭКГ по любому набору отобранных врачом отведений (1-2-3 отведениям) | наличие |
| 1.2.9. | Автоматическая классификация комплексов QRST | наличие |
| 1.2.10. | Наличие специальных режимов автоматического анализа ЭКГ, позволяющих эффективно анализировать записи ЭКГ плохого качества | - записи с большим количеством артефактов и резких перепадов изолинии; - записи с неестественно низкой амплитудой сигнала ЭКГ |
| 1.2.11 | Возможность дополнительного автоматического анализа отдельного участка ЭКГ в режиме, отличном от режима анализа всей записи ЭКГ, не меняющего результаты предыдущего анализа на других участках ЭКГ | наличие |
| 1.2.12 | Подстройка параметров автоматического анализа | пороги синусовой брадикардии и тахикардии, паузы, точки PQ, J, I при анализе сегмента ST, пороги норм интервала QTк |
| 1.2.13 | Автоматический анализ аритмий | Подсчет числа нарушений каждого вида: - желудочковых аритмий – экстрасистол, куплетов, пароксизмов желудочковой тахикардии; - наджелудочковых аритмий – экстрасистол, куплетов, пароксизмов наджелудочковой тахикардии; - желудочковых аллоритмий – бигеминий и тригеминий; - наджелудочковыхаллоритмий – бигеминий и тригеминий; - эпизодов синусовой тахикардии и брадикардии; - пауз; -выскальзывающих комплексов |
| 1.2.14 | Возможность дополнительного автоматического анализа отдельного участка ЭКГ в режиме, отличном от режима анализа всей записи ЭКГ | наличие |
| 1.2.15 | Коррекция результатов автоматического анализа | Изменение и редактирование типов комплексов QRS |
| 1.2.16 | Распознавание комплексов QRST на ЭКГ | наличие |
| 1.2.17 | Автоматический анализ ишемических изменений ЭКГ | Смещение и наклон сегмента ST раздельно по каждому каналу, тренды ST/ЧСС |
| 1.2.18 | Подстройка параметров автоматического анализа ишемических изменений ЭКГ (точек PQ) | наличие |
| 1.2.19 | Анализ турбулентности сердечного ритма | наличие |
| 1.2.20 | Анализ вариабельности ритма сердца (ВСР) по временным и спектральным параметрам | наличие |
| 1.2.21 | Анализ интервала QT. Расчета показателей интервала QT: |  |
| 1.2.21.1 | - интервал QT | наличие |
| 1.2.21.2 | - интервал QT должный (QTд) | наличие |
| 1.2.21.3 | - корригированный интервал QTк по Базетту или Фридерицу; | наличие |
| 1.2.21.4 | - дисперсия QTк | наличие |
| 1.2.22 | Анализ интервала QRS. Дисперсия QRS | наличие |
| 1.2.23 | Анализ интервала PQ | наличие |
| 1.2.24 | Макроальтернация зубца Т (Анализ динамики зубца T) | наличие |
| 1.2.25 | Возможность предоставления графиков в трехмерном формате (3D) - вариабельности (спектральный анализ), анализа ST, дисперсии QTк, QRS. | наличие |
| 1.2.26 | Анализ риск-предикторов внезапной сердечной смертности (ВСС): |  |
| 1.2.26.1 | - оценка турбулентности сердечного ритма (TCP); | наличие |
| 1.2.26.2 | - оценка микровольтной альтернации (микроальтернации) зубца Т | наличие |
| 1.2.27 | Анализ кардиостимуляции | наличие |
| 1.2.28 | Классификация стимулированных комплексов на группы стимуляции (предсердная, желудочковая, двухкамерная/трехкамерная стимуляция) | наличие |
| 1.2.29 | Анализ нарушений работы кардиостимулятора | -сбой импульса; - сбой чувствительности; - сбой стимуляции; - сливные комплексы |
| 1.2.30 | Результаты анализа нарушений работы кардиостимулятора должны отображаться в виде графиков, таблиц, гистограмм, трендов и фрагментов ЭКГ в протоколе исследования | - мин.ЧСС стимуляции; - макс.ЧСС стимуляции; - мин.RR стимуляции; - макс.RR стимуляции; - количество всех стимулированных комплексов и количество стимулированных комплексов по каждой группе стимуляции отдельно |
| 1.2.31 | Возможность измерения параметров ЭКГ по 3, 12 отведениям с помощью «электронного циркуля» на экране компьютера | наличие |
| 1.2.32 | Документирование результатов анализа | Таблицы, тренды, эпизоды ЭКГ по (3,12 отведениям), спектральные и временные параметры вариабельности |
| 1.2.33 | Наличие возможности формирования автоматического заключения с внесением результатов анализа ЭКГ в финальный отчёт (режим «Вставить заключение»), а так же и ручного редактирования врачом с внесением нестандартных комментариев для более полного отражения результатов исследования | наличие |
| 1.2.34 | Текстовый отчёт - сводные результаты анализа, описательная сводка | наличие |
| 1.2.35 | Формирование табличных отчётов | наличие |
| 1.2.36 | Формирование отчётов по анализу сегмента ST в графическом виде | наличие |
| 1.2.37 | Возможность внесения в итоговый отчет событий выбранных автоматически и вручную | наличие |
| 1.2.38 | Печать участка ЭКГ за выбранный отрезок времени | наличие |
| 1.2.39 | Ведение базы данных пациентов | наличие |
| 1.2.40 | Архивирование результатов исследований | наличие |
| 1.2.41 | Экспорт исследования на внешние носители и импорт исследования из внешних носителей | наличие |
| 1.2.42 | Возможность передачи/приёма всей записи обследования, а так же протоколов исследования (отчетов) по компьютерным сетям общего пользования, а также удаленным сетям с помощью интернета, электронной почты. | наличие |
| 1.2.43 | Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в ОФАП РНПЦ МТ (отраслевой фонд алгоритмов и программ Республиканского центра медицинских технологий, информации, управления и экономики здравоохранения) | наличие |
| 2 | Сертификат типа средств измерений выданный Госстандартом РБ | Наличие |
| Пункты технического задания, отмеченные «*», должны обязательно выполняться, т.к. имеют особо важное значение, определяют класс и функциональные возможности оборудования. Все предложения, не удовлетворяющие хотя бы одному из этих пунктов, не будут рассматриваться. |  |  |