УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Кресло гинекологическое для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло гинекологическое |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17703,60 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к Лоту №1:

Состав (комплектация) 1 комплект:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое: |  |
| 1.1 | Упоры для рук с держателем ноги по Гепелю | 2 шт. |
| 1.2 | Ёмкость объемом не более 9 литров с держателем | 1 комплект |
| 1.3 | Подушка - подголовник | 1 шт. |
| 1.4 | Блок управления педальный; Кабель выравнивания потенциалов; Шнур питания съемный | 1 комплект |
| 1.5 | Подставка - ступенька | 1 шт. |
| 1.6 | Чехол для держателя ноги по Гепелю, не более | 2 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Высота подъема кресла при горизонтальном положении сидения | 560-900 мм |
| 2.2 | Угол наклона спинки | 130-180º |
| 2.3 | Угол наклона сиденья | 5-19º |
| 2.4 | Ширина сиденья и спинки | не менее 620 мм |
| 2.5 | Длина кресла | не более 1390 мм |
| 2.6 | Максимальный разрешенный вес (безопасная рабочая нагрузка) | 170-200 кг |
| 2.7 | Привод для регулировки наклона сиденья кресла | Электрический/электромеханический |
| 2.8 | Привод регулировки подъема-опускания кресла | Электрический/электромеханический |
| 2.9 | Привод регулировки наклона спинки | Электрический/электромеханический |
| 2.10 | Три независимых электропривода, позволяющих плавно изменять углы наклона спинки и сиденья, а также высоту кресла. Напряжение питания электропривода - 24 (±5) В |  |
| 2.11 | Напряжение питания кресла | 220 (±10) В, 50 Гц |
| 2.12 | Максимальная потребляемая мощность | 200 Вт |
| 2.13 | Съемная гинекологическая ёмкость (чаша должна свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении) | наличие |
| 2.14 | Подголовник с ремнем. Положение подголовника должно регулироваться длиной ремня и фиксируется зажимом. | наличие |
| 2.15 | Съёмная подушка сиденья и поворотная подушка спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами. | наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 								Ю.В.Сергиенко