ГродМТ 486/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Мониторы фетальные

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фетальный монитор (кардиотокограф) с автоматическим анализом КТГ во время беременности и в родах по критериям физиологической нормы развития плода.
	шт.
	2



2. Функциональные характеристики анализа
2.1. Возможность автоматической регистрации с одновременным анализом сердечной деятельности (ЧСС) плода с 25 недель беременности.
2.2. Возможность автоматической регистрации с одновременным анализом сократительной активности матки.
2.3. Возможность автоматической регистрации с одновременным анализом двигательной активности плода.
2.4. Автоматический расчет с одновременным анализом в режиме реального времени базальной ЧСС.
2.5. Автоматический расчет с одновременным анализом в режиме реального времени параметров децелерации.
2.6. Автоматический расчет с одновременным анализом в режиме реального времени вариабельности коротких отрезков.
2.7. Отображение оценки достоверности полученного результата анализа КТГ.
2.8. Автоматизированный анализ КТГ в родах с выводом первичного результата через 20 минут после начала регистрации.
2.9. выявление почасовой тенденции и вывод на дисплей результатов анализа КТГ за весь период мониторирования.
2.10 Отражение результатов автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ на дисплее в процессе исследования.
2.11Печать результатов автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ (стандартный протокол).
2.12Регистрация профиля двигателя активности (актограмма) плода в автоматическом режиме.
2.13Архивирование данных КТГ в памяти монитора (не менее 100 часов), повторный просмотр записей и распечатка.

3 [bookmark: bookmark1]Технические характеристики
3.1 Три независимых УЗ канала регистрации ЧСС с точностью регистрации сердцебиений +/_ 1 уд/мин.
3.2УЗ - датчики мультикристалические.
3.3Ультразвуковой режим: прямой импульсный допплер с автокорреляцией.
3.4Акустическая выходная мощность УЗ датчика должна отвечать требованиям IEC 60601 и FDA 510 (к).
3.5ТОСО - датчик водонепроницаемый.
3.6Диапазон ТОСО - датчика не хуже 0-100% (100% эквивалентно 100 гр.).
3.7Диапазон компенсации нагрузки на датчик +/- ЮОгр.
3.8Наличие автообнуления.
3.9Возможность ручной установки нуля.
3.10Наличие отметчика шевеления плода.
[bookmark: bookmark2]3.11Цветной сенсорный экран 8,5 дюймов.

4 Прочие условия
4.1  Русифицированная версия прибора.
4.2 Установка даты, текущего времени и времени мониторинга.
4.3 Цветовая кодировка датчиков, разъемов и штекеров.
4.4 RS 232, USB порт.
4.5 Встроенный держатель датчиков.
4.6 Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
4.7 Инструкция к эксплуатации на русском языке.

5 Комплектация
5.1 Фетальный монитор со встроенным термопринтером:
5.2  Ультразвуковой датчик 1,0 МГц с ремнем.
5.3 ТОСО	- датчик с ремнем
5.4 Отметчик шевеления плода;
5.5 Термобумага 1 пачка;
5.6 Сетевой кабель;


