ГродМТ 486/26-ЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Мониторы фетальные

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фетальный монитор (кардиотокограф) с автоматическим анализом КТГ во время беременности и в родах по критериям физиологической нормы развития плода. | шт. | 2 |

- Функциональные характеристики анализа

  - Возможность автоматической регистрации с одновременным анализом сердечной деятельности (ЧСС) плода с 25 недель беременности.

  - Возможность автоматической регистрации с одновременным анализом сократительной активности матки.

  - Возможность автоматической регистрации с одновременным анализом двигательной активности плода.

  - Автоматический расчет с одновременным анализом в режиме реального времени базальной ЧСС.

  - Автоматический расчет с одновременным анализом в режиме реального времени параметров децелерации.

  - Автоматический расчет с одновременным анализом в режиме реального времени вариабельности коротких отрезков.

  - Отображение оценки достоверности полученного результата анализа КТГ.

  - Автоматизированный анализ КТГ в родах с выводом первичного результата через 20 минут после начала регистрации.

  - выявление почасовой тенденции и вывод на дисплей результатов анализа КТГ за весь период мониторирования.

2.10 Отражение результатов автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ на дисплее в процессе исследования.

2.11Печать результатов автоматического расчета параметров и анализа антенатальной КТГ (стандартный протокол).

2.12Регистрация профиля двигателя активности (актограмма) плода в автоматическом режиме.

2.13Архивирование данных КТГ в памяти монитора (не менее 100 часов), повторный просмотр записей и распечатка.

- Технические характеристики

3.1 Три независимых УЗ канала регистрации ЧСС с точностью регистрации сердцебиений +/_ 1 уд/мин.

3.2УЗ - датчики мультикристалические.

3.3Ультразвуковой режим: прямой импульсный допплер с автокорреляцией.

3.4Акустическая выходная мощность УЗ датчика должна отвечать требованиям IEC 60601 и FDA 510 (к).

3.5ТОСО - датчик водонепроницаемый.

3.6Диапазон ТОСО - датчика не хуже 0-100% (100% эквивалентно 100 гр.).

3.7Диапазон компенсации нагрузки на датчик +/- ЮОгр.

3.8Наличие автообнуления.

3.9Возможность ручной установки нуля.

3.10Наличие отметчика шевеления плода.

3.11Цветной сенсорный экран 8,5 дюймов.

- Прочие условия

  - Русифицированная версия прибора.

  - Установка даты, текущего времени и времени мониторинга.

  - Цветовая кодировка датчиков, разъемов и штекеров.

  - RS 232, USB порт.

  - Встроенный держатель датчиков.

  - Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

  - Инструкция к эксплуатации на русском языке.

- Комплектация

  - Фетальный монитор со встроенным термопринтером:

  - Ультразвуковой датчик 1,0 МГц с ремнем.

  - ТОСО	- датчик с ремнем

  - Отметчик шевеления плода;

  - Термобумага 1 пачка;

  - Сетевой кабель;