УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Зайцева Е.А.

«____»_______ 2026 года

# Заявка на закупку

# Аппараты ультразвуковые диагностические стационарные

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических и общих исследований с набором датчиков |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 446050,18 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

1.	Состав (комплектация) 1-го комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Новый аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических и общих исследований с набором датчиков: |  |
| 1.1.2 | Датчики в составе: |  |
| 1.1.2.1 | Секторный датчик для трансторакальных кардиологических и транскраниальных сосудистых исследований | 1 шт. |
| 1.1.2.2 | Секторный фазированный матричный датчик для кардиологических трансторакальных объемных исследований | 1 шт. |
| 1.1.2.3 | Линейный датчик для исследования магистральных и периферических сосудов | 1 шт. |
| 1.1.2.4 | Конвексный датчик для сосудистых и общих исследований | 1 шт. |
| 1.1.3 | Источник бесперебойного питания, работающий в режиме online | 1 шт. |
| 1.1.4 | Черно-белый термопринтер | 1 шт. |
| 1.1.5 | Термобумага | 20 рулонов |

2. Показатели (характеристики):

| № |  | Характеристики (показатели) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Программы для расчетов при исследованиях сердца, сосудов, органов брюшной полости и малого таза, поверхностно расположенных органов, эластографии | Наличие |
| 2.2 | * | Количество цифровых каналов | Не менее 2 500 000 |
| 2.3 |  | Общий динамический диапазон системы, дБ | Не менее 260 |
| 2.4 | * | Размеры дисплея рабочего монитора, дюймов | Не менее 21 |
| 2.5 |  | Режим расширения отображаемой зоны сканирования по всей площади экрана монитора | Наличие |
| 2.6 |  | Свободное перемещение монитора по горизонтали и вертикали на кронштейне | Наличие |
| 2.7 | * | Наличие сенсорного дисплея панели управления для облегчения работы со сканером | Наличие |
| 2.8 | * | Максимальная глубина сканирования на конвексном датчике в В-режиме, см | Не менее 33 |
| 2.9 |  | Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме | Не менее 1800 |
| 2.10 |  | Увеличение области интереса в режиме реального времени с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат | Не менее 10 |
| 2.11 | * | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме импульсно-волновой доплерографии, м/с | Не менее 10 |
| 2.12 | * | Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волновой допплерографии в одном направлении, м/с | Не менее 19 |
| 2.13 |  | Режим тканевой гармоники | Наличие |
| 2.14 | * | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие |
| 2.15 | * | Режим тканевой допплерографии | Наличие |
| 2.16 | * | Режим сканирования 3D/4D для матричного объемного датчика | Наличие |
| 2.16.1 | * | Вращение плоскости сканирования не менее 180 градусов без перемещения датчика (для матричного объемного датчика) | Наличие |
| 2.16.2 | * | Одновременное отображение двух плоскостей сканирования для матричного объемного датчика | Наличие |
| 2.17 |  | М- режим | Наличие |
| 2.18 |  | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с автоматической оценкой показателей кровотока в реальном времени и стоп-кадре | Наличие |
| 2.19 |  | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, СW, РW, СFM, PD- режимах путем нажатия одной кнопки | Наличие |
| 2.20 |  | Режим компрессионной эластографии | Наличие |
| 2.21 |  | Режим эластографии сдвиговой волны | Наличие |
| 2.22 |  | Жесткий диск системы, не менее | 1 Тб |
| 2.23 |  | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше | jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше |
| 2.24 | * | Сетевая передача данных в стандарте Dicom 3.0 | Наличие |
| 2.25 |  | Режим панорамного изображения на конвексных и линейных датчиках на протяжении не менее | 50 см |
| 2.26 |  | Трапециевидное сканирование на линейных датчиках | Наличие |
| 2.27 |  | Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих) | 4 |
| Перечень специализированных программных пакетов: |  |  |  |
| 2.28 | * | Программа недопплеровской качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка в В-режиме | Наличие |
| 2.29 | * | Режим автоматической количественной оценки региональной и глобальной деформации миокарда левого желудочка, левого предсердия, правого желудочка из одного сердечного цикла | Наличие |
| 2.30 |  | Проведение количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка по изображениям, зарегистрированным без синхронизации с сигналом ЭКГ у пациентов с аритмиями | Наличие |
| 2.31 |  | Программа эластографии сдвиговой волны | Наличие |
| Датчики: |  |  |  |
| 2.32 |  | Секторный датчик для трансторакальных кардиологических и транскраниальных сосудистых исследований |  |
| 2.32.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 1-5 |
| 2.32.2 | * | технология монокристальных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.33 |  | Секторный фазированный матричный датчик для кардиологических трансторакальных объемных исследований |  |
| 2.33.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 1-5 |
| 2.33.2 | * | технология монокристальных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.33.3 | * | Работа в режиме 3D/4D с одновременным выведением двух ортогональных плоскостей | Наличие |
| 2.34 |  | Линейный датчик для исследования магистральных и периферических сосудов |  |
| 2.34.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 3-12 |
| 2.34.2 |  | апертура, мм, не более | 40 |
| 2.35 |  | Конвексный датчик для сосудистых и общих исследований |  |
| 2.35.1 |  | Диапазон частот, МГц, не уже | 2-8 |
| 2.35.2 |  | угол сканирования градусов не менее | 100 |
| 2.35.3 |  | радиус кривизны мм, не менее | 40 |
| 2.35.4 | * | технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов | Наличие |
| 2.35.5 |  | Программа эластографии сдвиговой волны | наличие |
| 2.36 |  | Блок бесперебойного питания |  |
| 2.36.1 | * | Выходная мощность не менее 2000 ВА | наличие |
| 2.36.2 |  | Онлайн с двойным преобразованием | наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко