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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Церебральный оксиометр.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Церебральный оксиометр
1. Состав (комплектация) закупаемых изделий:

	№ п/п
	1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект

	
	Наименование
	Кол-во на

1 комплект

	1.1
	Монитор региональной оксиметрии
	1 шт.

	1.2
	Кабели датчиков для подключения к монитору
	1 шт.

	1.3
	Одноразовые датчики для региональной оксиметрии (для пациентов весом более 40 кг)
	100 шт.

	1.4
	Промежуточный кабель для соединения одноразового датчика для региональной оксиметрии и преобразователя сигнала датчика
	4 шт.


2. Технические требования.
2.1. Одновременное проведение региональной оксиметрии по нескольким независимым каналам.
2.2. Показания должны отображаться как в виде относительных отклонений от начального уровня, так и виде абсолютных дынных.
2.3. Мониторирование региональной оксиметрии в диапазоне от 0 до 100%.
2.4. Встроенный алгоритм, учитывающий рассеивание света, вызванное различной плотностью миелина головного мозга.
2.5. Частота обновления данных не реже чем раз в 2 секунды.
2.6.    Цветовая индикация отображаемых каналов.

2.7. Одновременное проведение региональной оксиметрии и пульсоксиметрии.

2.8. Система должна обеспечивать мониторирование пульсоксиметрии в диапазоне 0-100%.
2.9. Встроенная память должна быть рассчитана на не менее чем на 600 часов непрерывной записи (при использовании 2х каналов).
2.10. Система должна иметь возможность интегрирования в общебольничную сеть.
2.11. Встроенная аккумуляторная батарея должна обеспечивать не менее 180 минут автономной работы (при использовании 2х каналов).
2.12. Датчик системы региональной оксиметрии должен иметь 2 встроенных световых излучателя и 2 детектора для уменьшения помех от окружающих тканей.
2.13. Датчик должен обеспечивать анализ интенсивности не менее чем 4 различных длин волн в рабочем диапазоне анализа спектра связанного и свободного гемоглобина.
2.14. Датчик должен иметь защиту от артефактов, вызванных изменением условий освещенности.
2.15. Кабель датчика должен иметь длину не менее 5 метров для размещения оборудования в условиях операционной при различных схемах расположения оборудования относительной операционного стола
2.16. Система должна иметь вес не более двух килограмм.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего гарантийного срока эксплуатации.
