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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Аргоноплазменный коагулятор.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аргоноплазменный коагулятор

1. Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Универсальный электрохирургический генератор c (моно- и биполярный, для диссекции, коагуляции в том числе аргоноплазменная , резания, применения в открытой и лапароскопической хирургии, при эндоскопических процедурах в жидкой среде, для лигирования крупных кровеносных сосудов и тканей).
	1 шт.

	1.2.
	Подставка-держатель для аппарата.
	1 шт.

	1.3.
	Универсальная ножная педаль с возможностью переключения режимов, моно/биполярный.
	1 шт.

	1.4.
	Электрод пациента двухсекционный, гидрогелевый, клеящийся, одноразовый.
	200 шт.

	1.5.
	Многоразовый кабель к электроду пациента двухсекционному, клеящемуся одноразовому
	4 шт.

	1.6.
	Электрохирургическая ручка (держатель аргонового электрода) многоразовая, с кабелем длиной не менее 3,5 м, автоклавируемая рассчитанная не менее чем 100 циклов обработки.    
	5 шт.

	1.7.
	Электрохирургическая ручка (держатель электрода) многоразовая, с кабелем длиной не менее 3,5 м, автоклавируемая рассчитанная не менее чем 300 циклов обработки.
	5 шт.

	1.8
	Кабель биполярный многоразовый (держатель инструментов/электродов) длиной не менее 3,5 м 
	5 шт.

	1.8
	Электрод-лезвие монополярный 25 x 3,5 мм
	10 шт.

	1.9.
	Электрод-шар диаметр рабочей части 4,0 – 6,0 мм.
	10 шт.

	1.10.
	Биполярный пинцет, 19,0-22,0 см, ширина браншей 1-2 мм.
	5 шт.

	1.13.
	Биполярный пинцет, прямой, 16,0-19,5 см, ширина браншей 1-2 мм.
	5 шт.

	1.14.
	Инструмент лигирующий многоразовый, длина инструмента 21 -25 см. Изогнутые бранши. Кабель не менее 3 м.
	3 шт.

	1.15.
	Инструмент лигирующий многоразовый, длина инструмента 21 -25 см. Прямые бранши. Кабель не менее 3 м
	3 шт.

	1.19.
	Инструмент лигирующий по типу «щипцы окончатые» длинна 340-360 мм (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций 
	3 шт.

	1.20.
	Инструмент лигирующий по типу Maryland длинна 340-360 мм (многоразовый в сборе) для лапороскопических операций
	3 шт.

	1.21.
	Электрод - ланцет аргоновый 14-15 мм, жесткий, изолированный ствол, длина 40-45 мм
	3 шт.

	1.22.
	Электрод - ланцет аргоновый 14-15 мм, жесткий, изолированный ствол, длина 100-120 мм
	3 шт.

	1.23.
	Баллон для аргона не менее 5 литров с комплектом принадлежностей для подключения к аппарату   
	         2 шт.


2.Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование

	2.1.
	Аппарат должен иметь не менее 4-х разъемов для подключения электрохирургических инструментов.

	2.2.
	Максимальная выходная мощность при монополярном методе не менее 400 Вт

	2.2.1.
	Минимально необходимые монополярные режимы - резка с регулировкой степени гемостаза, резка для процедуры мукозэктомии, папиллотомия с корректировкой режимов резания и коагуляции, резание в среде непроводящей жидкости с регулировкой степени гемостаза, бесконтактный спрей коагуляция, аргоновой коагуляции для открытой и лапароскопической хирургии

	2.3.
	Максимальная выходная мощность при биполярном методе не менее 400 Вт

	2.3.1.
	Минимально необходимые биполярные режимы - резка в среде проводящей жидкости, вапоризации и рассечения тканей, форсированная коагуляция, мягкая коагуляция, герметизации кровеносных сосудов. 

	2.4.
	Аппарат должен обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении с отображением названия инструмента, а также автоматическим выбором оптимальных настроек для подключенного инструмента.

	2.5.
	Подбор параметров должен производиться на сенсорном интерфейсном дисплее прикосновением к виртуальным кнопкам режимов и стрелкам выбора мощности.

	2.7.
	Возможность одновременного подключения и последовательной коагуляции двумя монополярными инструментами с независимой регулировкой мощности для каждого инструмента.

	2.8.
	Аппарат должен иметь электролигирующий режим, для заваривания крупных вен, артерий и пучков тканей до 7 мм диаметром.

	2.10.
	Аппарат должен иметь возможность подключения двухсекционного возвратного электрода пациента с системой контроля качества прилегания, а также индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов.


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок гарантии и обслуживания поставляемого оборудования не менее 24 месяцев.

