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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Терапевтическая система пневматической перемежающейся компрессии.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Терапевтическая система пневматической перемежающейся компрессии

Закупке подлежит 4 комплекта.

	№ п/п
	1. Состав оборудования из расчета на 1 комплект

	
	Наименование
	Кол-во на

1 комплект

	1.1
	Облегченный блок управления с брызгозащитным покрытием, кронштейном для установки на кровать, противоскользящими ножками для установки на горизонтальную поверхность
	1 шт.

	1.2
	Встроенный аккумулятор
	1 шт.

	1.3
	Круговые компрессионные шины на голень и бедро трехсекционные (до бедра, стандартные)
	10 шт.

	1.4
	Круговые компрессионные шины на голень и бедро трехсекционные (до бедра, малые)
	10 шт.

	1.5
	Круговые компрессионные шины на голень и бедро трехсекционные (до бедра, большие)
	10 шт.

	1.6
	Круговые компрессионные шины на голень и бедро трехсекционные стерильные, для использования в операционной (до бедра, стандартные)
	10 шт.

	1.7
	Трубки соединительные для нагнетания воздуха.
	2 комплекта


2. Технические требования.
2.1. Система перемежающейся компрессии должна применяться в операционных, послеоперационных и реанимационных палатах.
2.2. Принцип работы прибора - создание перемежающейся последовательной компрессии от стопы к бедру.
2.3. Механизм действия - подача воздуха под давлением в специальные компрессионные шины.
2.4. Система перемежающейся компрессии должна индивидуально определять время заполнения вен кровью у каждого пациента и использовать его как интервал компрессии.
2.5. Система перемежающейся компрессии должна контролировать время заполнения сосудов кровью не реже чем каждые 30 минут.
2.6.    Система перемежающейся компрессии должна работать как от сети переменного тока, так и от встроенного аккумулятора.

2.7. Время работы от аккумулятора не менее 8 часов.

2.8. Должна быть предусмотрена индикация источника питания и уровня зарядки аккумулятора.
2.9. Система перемежающейся компрессии сразу после включения должна проводить автоматическое тестирование.
2.10. Манжеты для компрессии должны автоматически определяться при присоединении к системе.
2.11. Должна быть предусмотрена возможность выбора пользователем режимов компрессии только голень-бедро или совместно со стопой.
2.12. Система перемежающейся компрессии должна определять соответствие выбора режима компрессии и типа присоединенных манжет.
2.13. Если пользователь не планирует подключение манжет для второй ноги, система должна автоматически определить отсутствие манжет и не подавать воздух во вторую магистраль.
2.14. Во время измерения заполнения сосудов кровью должна быть звуковая и/или световая индикация.
2.15. Наличие звуковой и/или визуальной сигнализации по следующим видам тревог: присоединение неподходящего типа манжетки, низкое давление, высокое давление, неисправность насоса, неисправность клапана, низкий заряд батареи.
* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего гарантийного срока эксплуатации.
