	МIНIСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

	Вытворча-гандлевае рэспублiканскае 

унiтарнае прадпрыемства
«Белмедтэхнiка»
	Производственно-торговое республиканское 

унитарное предприятие

«Белмедтехника»

	РЭСПУБЛIКАНСКАЕ ДАЧЫННАЕ ГАНДЛЁВАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«МЕДТЭХНIКА» г. ГРОДНА
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«МЕДТЕХНИКА» г. ГРОДНО

	вул. Даватара, 7-130, 230012, г. Гродна

тэл. 556402, факс 556403

р/р  BY88BLBB30120500039671001001  у  Дырэкцыi
ААТ «Белiнвестбанк» па

 Гродзенскай вобласцi, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by
	ул. Доватора, 7-130, 230012, г. Гродно

тел. 556402, факс 556503
р/с BY88BLBB30120500039671001001 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, БИК BLBBBY2X
e-mail: mail@grodnomed.by
http://www.grodnomed.by

	10.07.2026 № 07-02/4244
На №_ ____ _ ад _______
	Руководителю предприятия



Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Комплект оборудования гистерорезектоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии).
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Комплект оборудования гистерорезектоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения гистероскопии и гистерорезектоскопии)

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Монитор ЖКИ медицинский UHD
	1 шт.

	1.2
	Видеосистема
	1 шт.

	1.3
	Светодиодный, источник света
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	10 шт.

	1.5
	Головка камеры FullHD L-образная (маятниковая)
	1 шт.

	1.6
	Блок электрохирургический
	1 шт.

	1.7
	Помпа гинекологическая
	1 шт.

	1.8
	Оптика 4 мм, 30º
	10 шт.

	1.9
	Тубус для гистероскопии
	1 шт.

	1.10
	Тубус для гистероскопии
	2 шт.

	1.11
	Рабочий элемент к резектоскопу биполярный
	5 шт.

	1.12
	Внутренний тубус резектоскопа
	5 шт.

	1.13
	Внешний тубус резектоскопа
	5 шт.

	1.14
	Электрод для резекции петля большая (биполярный)
	24 шт.

	1.15
	Электрод для резекции петля средняя (биполярный)
	60 шт.

	1.16
	Электрод для резекции ленточный (биполярный)
	24 шт.

	1.17
	Электрод для резекции ролик (биполярный)
	12 шт.

	1.18
	Электрод для резекции игла (биполярный)
	12 шт.

	1.19
	Кюретка
	4 шт.

	1.20
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации
	8 шт.

	1.21
	Набор чистящих щёток
	3 компл.

	1.22
	Биопсийные щипцы с одной подвижной браншей классические многоразовые (выкусыватель)
	4 шт.

	1.23
	Биопсийные щипцы с овальными браншами полужёсткие с двумя подвижными браншами  многоразовые
	4 шт.

	1.24
	Система видеозаписи и архивации
	1 шт.

	1.25
	Стойка – тележка для оборудования
	1 шт.


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1
	Монитор ЖКИ медицинский UHD:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1200:1;

	2.2
	Видеосистема:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;

	
	Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий);

	
	Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких);

	
	Автоматическая регулировка яркости освещения;

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, гистероскопия/гистерорезектоскопия, ИК режим и др.

	2.3
	Светодиодный, источник света:

	
	Тип и мощность лампы – светодиодные, интенсивность как у ксенонового мощностью 300 Вт.;

	
	Автоматическая регулировка яркости (совместная работа с видеосистемой) - наличие;

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 3,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5
	Головка камеры FullHD L-образная:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 1080p;

	
	Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Вес не более 70г (без учета кабеля);

	
	Форма головки камеры «L-образная» или маятниковая;

	
	Два положения адаптера окуляра:

- фиксированное;

- свободное вращение.

	2.6
	Блок электрохирургический:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 4-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 4-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 2-х режимов биполярного рассечения;

	
	не менее 7-х режимов биполярной коагуляции;

	
	специальный режим для резекция и коагуляция в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами);

	
	режим биполярной коагуляции с контролируемым сопротивлением ткани (лигирование, с автостопом), мощность не менее 120 Вт;

	
	режим биполярной радиочастотной коагуляции, мощность не менее 50 Вт («абляция», с автостопом);

	
	количество эффектов – не менее 3-х (изменение параметров резания/коагуляции без изменения мощности);

	
	Разъемы:

- не менее 2-х монополярных;

- не менее 2-х биполярных;

	
	Наличие в комплекте:

- педальный переключатель, длина кабеля не менее 4 м – 1 шт;

- нейтральный электрод многоразовый с кабелем – 4 шт (или 200 одноразовых);

- кабель для биполярных резектоскопов – 8 шт.;

	2.7
	Помпа гинекологическая:

	
	Помпа роликового типа;

	
	Должна обеспечивать расширение матки с помощью жидкости в диагностической и операционной гистеро-резектоскопии;

	
	Давление подачи жидкости должно автоматически поддерживаться на заданных параметрах в пределах, не менее: от 0 до 200 мм рт. ст.;

	
	Поток жидкости, не менее: от 0 до 500 мл/мин;

	
	Выбор уровня полости (органа), для правильного измерения внутриполостного давления, не менее чем: от -99 до +99 см;

	
	В комплекте должны быть:

- 8 комплектов необходимых многоразовых шлангов и канюль для ирригации (для двух пакетов).

	2.8
	Оптика 4 мм, 30º:

	
	Совместимость с видеосистемами FullHD;

	
	Передне-бокового видения 30°;

	
	крупноформатная, диаметр 4 мм;

	
	автоклавируемая;

	2.9
	Тубус для гистероскопии:

	
	- диаметр не более 5,0 мм (для использования с оптикой 4 мм);

	
	- переменное промывание;

	2.10
	Тубус для гистероскопии:

	
	- диаметр не более 6,5 мм (для использования с оптикой 4 мм);

	
	- непрерывное промывание (два крана для аспирации и ирригации);

	
	- диаметр инструментального канала не менее 5 Шр.;

	
	В комплекте:

- уплотняющие колпачки – 10 шт.

	2.11
	Рабочий элемент к резектоскопу биполярный:

	
	«пассивный» тип;

	
	эргономичная рукоятка;

	
	автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм;

	
	автоклавируемый;

	2.12
	Внутренний тубус резектоскопа:

	
	диаметр 24 Шр.;

	
	скошенный керамический наконечник;

	
	для постоянной ирригации;

	
	автоматический фиксирующий механизм;

	
	стандартный обтуратор в комплекте;

	
	автоклавируемый;

	2.13
	Внешний тубус резектоскопа:

	
	диаметр 26 Шр.;

	
	для постоянной ирригации;

	
	поворотный;

	
	два запорных крана, краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция;

	
	автоматический фиксирующий механизм;

	
	автоклавируемый;

	2.14
	Электрод для резекции петля большая (биполярный):

	
	для гистерорезектоскопии в физрастворе;

	
	размер «большой»;

	
	для тубуса 24 Шр.;

	
	для использования с оптикой 30°.

	2.15
	Электрод для резекции петля средняя (биполярный):

	
	для гистерорезектоскопии в физрастворе;

	
	размер «средний»;

	
	для тубуса 24 Шр.;

	
	для использования с оптикой 30°.

	2.16
	Электрод для резекции ленточный (биполярный):

	
	для гистерорезектоскопии в физрастворе;

	
	размер «средний»;

	
	для тубуса 24 Шр.;

	
	для использования с оптикой 30°.

	2.17
	Электрод для резекции ролик (биполярный):

	
	для гистерорезектоскопии в физрастворе;

	
	для тубуса 24 Шр.;

	
	для использования с оптикой 12° и 30°.

	2.18
	Электрод для резекции игла (биполярный):

	
	для гистерорезектоскопии в физрастворе;

	
	игла, отклоненная на 45°;

	
	для тубуса 24 Шр.;

	
	для использования с оптикой 12° и 30°.

	2.19
	Кюретка:

	
	- для выскабливания;

	
	- для использования с оптикой 12° и 30°;

	2.20
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации:

	
	для гистероскопов и гистерорезектоскопов;

	
	с силиконовыми держателями;

	
	размеры, не менее: 470 x 65 x 220 мм

	2.21
	Набор чистящих щёток:

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 6-7 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 3-4 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для поверхностей;

	2.22
	Биопсийные щипцы с одной подвижной браншей классические многоразовые (выкусыватель):

	
	Одна бранша находится в статичном положении (неподвижная) для лучшего контроля;

	
	Бранши фенестрированные;

	
	Диаметр 5 Шр., длина 35-40 см;

	2.23
	Биопсийные щипцы с овальными браншами полужёсткие с двумя подвижными браншами  многоразовые:

	
	бранши овальные фенестрированные

	
	Диаметр 5 Шр., длина 35-40 см;

	2.24
	Система видеозаписи и архивации:

	
	Наличие не менее 2 Тб объема памяти для хранения материалов;

	
	Возможность записи видео-материалов с разрешением FullHD (1920x1080);

	
	Запись на внешний USB-носитель.

	2.25
	Стойка – тележка для оборудования:

	
	- с размерами (высота, глубина, ширина) не менее 1150 мм (без учета держателя для ЖК монитора) х 650 мм х 650 мм;

	
	- должно быть не менее 3-х регулируемых по высоте полок;

	
	- должно быть не менее 4-х колес с антистатическим покрытием (два из которых с тормозом);

	
	В комплекте:

- крепление для ЖК-монитора;

- ящик выдвижной с замком;

- держатель для головки камеры.


