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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Радиочастотный аблятор.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Радиочастотный аблятор


1. Состав (спецификация) закупаемого изделия:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Радиочастотный аблятор
	1 шт.

	1.2.
	Установка для промывания
	1 шт.

	1.3.
	Тележка для оборудования
	1 шт.

	1.4.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.5.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.6.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.7.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.8.
	Биполярный аппликатор
	5 шт.

	1.9.
	Биполярный аппликатор
	5 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1.
	Радиочастотный аблятор:

	
	Области применения:

- в хирургии – тепловая деструкция опухолей печени до 5 см в диаметре;

- в ЛОР - лечение опухолей головы и шеи;

- в урологии – терапия опухолей почки.

	
	Проведение биполярных и мультиполярных операций;

	
	Автоматизированное включение-выключение подачи энергии с реостатным управлением (автостарт и автостоп);

	
	Возможность документирования терапевтических процедур (наличие специализированного программного обеспечения);

	
	Микропроцессорное управление для контроля сопротивления с обратной связью;

	
	Выходная мощность (2 режима):

1 – от 1 до 25 Вт (ступенями по 1 Вт);

2 – от 25 до 250 Вт (ступенями по 5 Вт);

	
	Частота – 470 кГц;

	
	Работа без нейтрального электрода (ток должен протекать только в пределах массы облучаемых тканей);

	
	Возможность применения в эндоскопии, открытой хирургии и при чрескожном доступе;

	
	В комплекте:

- педальный переключатель.

- комплект всех необходимых кабелей и принадлежностей.

	2.2.
	Установка для промывания:

	
	- Перистальтический насос с роторами;

	
	- Для операций с применением биполярных радиочастотных электродов – аппликаторов с внутренним промыванием;

	
	- расход жидкости – 30 мл/мин;

	
	- работа совместно с радиочастотным аблятором (автоматический режим);

	2.3.
	Тележка для оборудования:

	
	- размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 

800 мм, 450 мм, 450 мм;

	
	- держатель для емкостей;

	
	- количество полок – не менее 2-х;

	
	- токопроводящие колеса - не менее 4-х (два с тормозом).

	2.4.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 1,8-2,0 мм;

	
	- длина стержня электрода 240-260 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 25-35 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.5.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 1,8-2,0 мм;

	
	- длина стержня электрода 240-260 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 35-45 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.6.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 3,0-3,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 140-160 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 25-35 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.7.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 3,0-3,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 140-160 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 35-45 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.8.
	Биполярный аппликатор:

	
	- диаметр электрода 1,2-1,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 190-210 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 8-10 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.9.
	Биполярный аппликатор:

	
	- диаметр электрода 1,2-1,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 190-210 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 14-16 мм;

	
	- треугольный наконечник.


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Гарантия: не менее 24 месяцев.
