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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Микроскоп флуоресцентный (операционный).
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Микроскоп флуоресцентный (операционный)

1. Состав (комплектация):
	№
	Наименование
	Количество

	1. 
	Специализированный операционный микроскоп
	1 шт.

	2. 
	Штатив мобильный, напольный с электромагнитными тормозами
	1 шт.

	3. 
	Система видео-документирования с цифровой 3D видеокамерой высокого разрешения, цифровым записывающим устройством высокого разрешения
	1 шт.

	4. 
	Основной дисплей с креплением на штативе
	1 шт.

	5. 
	Тубус поворотный для основного хирурга
	1 шт.

	6. 
	Тубус поворотный для ассистента «лицом к лицу»
	1 шт.

	7. 
	Тубус поворотный для ассистента слева/справа
	1 шт.

	8. 
	Окуляры для тубусов
	6 шт.

	9. 
	Модуль флюоресцентной ангиографии
	1 шт.

	10. 
	Осветитель ксеноновый не менее 300 Вт
	1 шт.

	11. 
	Ножной переключатель
	1 шт.


2. Технические характеристики:

	1.
	Специализированный операционный микроскоп:
	

	1.1
	Апохроматическая оптика
	Наличие

	1.2
	Моторизованная система плавного увеличения (zoom) 
	не менее 1:6

	1.3
	Параметры увеличения при рабочем расстоянии в диапазоне не менее 230 мм - 600 мм с диаметром видимого поля в диапазоне не менее 15-155 мм
	не менее 1,4х- 14х

	1.4
	Возможность дополнительного усиления увеличения 
	на не менее 40%

	1.5
	Фокусировка с помощью видимых лазерных лучей
	Наличие

	1.6
	Aвтофокусировка
	Наличие

	1.7
	Встроенная X-Y муфта, скорость XY с привязкой к масштабу
	Наличие


	1.8
	Функция увеличения глубины резкости
	Наличие

	1.9
	2 рукоятки управления с программируемыми кнопками на каждой рукоятке (не менее 10 в сумме) для регулировки фокуса, zoom, яркости, X-Y муфты
	Наличие

	1.10
	Автоматическое ограничение максимальной яркости в зависимости от рабочего расстояния для защиты от ожогов
	Наличие

	1.11
	Автоматическое изменение диаметра светового поля в зависимости от увеличения
	Наличие

	2.
	Штатив мобильный, напольный с электромагнитными тормозами:
	

	2.1
	Штатив должен быть снабжен колесами для возможности легко перемещать микроскоп по операционной и тормозом для фиксации на полу
	Наличие

	2.2
	Основание штатива 
	не более 

760мм х 760мм

	2.3
	Система должна обеспечивать фиксацию подвеса микроскопа в необходимом рабочем положении электромагнитными тормозами, при отключении которых оптическое устройство микроскопа должно свободно перемещаться в трех плоскостях относительно штатива
	Наличие

	2.4
	Встроенная система автобалансировки штатива и микроскопа
	Наличие

	2.5
	Блок управления микроскопа с сенсорной панелью с возможностью программирования кнопок рукояток, ножного переключателя и выбора начальных установок микроскопа для не менее 20 профилей
	Наличие

	2.6
	Высота штатива достаточная для расположения хирурга стоя под несущей штангой микроскопа
	Наличие

	2.7
	Амплитуда перемещения микроскопа по вертикали 
	не менее 1300 мм

	2.8
	Амплитуда перемещения микроскопа по горизонтали 
	не менее 1200 мм

	2.9
	Максимальный вылет (расстояние) микроскопа относительно основания штатива 
	не менее 1900 мм

	3.
	Система видео-документирования с цифровой видеокамерой высокого разрешения, цифровым записывающим устройством высокого разрешения:
	

	3.1
	Встроенная видеосистема формата не менее HD.
	Наличие

	
	Запись 3D-файлов
	Наличие

	3.2
	Возможность видеозаписи на встроенный жесткий диск 
	Не менее 2 Тб

	3.3
	Возможность ведения базы данных пациентов
	Наличие

	3.4
	Возможность записи на USB-флэш память.
	USB 3.0

	3.5
	Интерфейс для передачи данных в формате DICOM
	Наличие

	4.
	Основной дисплей:
	

	4.1
	Поворотный сенсорный 4K 3D дисплей, с креплением на штативе
	не менее 31 дюймов

	5.
	Тубус поворотный для основного хирурга:
	

	5.1
	Тубус с регулировкой наклона не менее 30-150 град. и регулировкой межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм
	Наличие

	6.
	Тубус поворотный для ассистента «лицом к лицу»:
	

	6.1
	Тубус с регулировкой наклона не менее 0-180 град. и регулировкой межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм
	Наличие

	7.
	Тубус поворотный для ассистента слева/справа:
	

	7.1
	Тубус с регулировкой наклона не менее 30-150 град. и регулировкой межзрачкового расстояния не менее от 55 до 75 мм
	Наличие

	8.
	Окуляры для тубусов:
	

	8.1
	Окуляры основного хирурга и ассистентов c настройкой диоптрий 
	не менее от +5D до -5D.

	9.
	Модуль флюоресцентной ангиографии:
	

	9.1
	Модуль флюоресцентной ангиографии для визуализации сосудов при введении пациенту контрастного вещества (индоцианин зеленый) в ИК-спектре (пик возбуждения 750-800 нм, эмиссия флуоресценции 830 нм)
	Наличие

	9.2
	Параллельная автоматическая запись видео флюоресценции и запись в стандартном цвете
	Наличие

	9.3
	Возможность вывода на экран монитора объемного стереоскопического 3D изображения ИК флуоресценции, наложенного на цветное 3D изображение с камеры в белом свете.
	Наличие

	10.
	Осветитель ксеноновый не менее 300 Вт:
	

	10.1
	Блок с двумя ксеноновыми лампами мощностью не менее 300 Вт
	Наличие

	11.
	Ножной переключатель:
	

	11.1
	Ножной переключатель для регулировки фокуса, zoom, яркости, X-Y муфты с возможностью назначения фукнций отдельно для каждого профиля
	не менее 12 функций


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

