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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Гармонический скальпель.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Гармонический скальпель

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий – состав одного комплекта:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей

и биполярного электрического лигирования крупных

сосудов
	1 шт.

	1.2.
	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата
	1 шт.

	1.3.
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с

кнопками для ручной активации и системой адаптации к

ткани
	24 шт.

	1.4.
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками

для ручной активации
	24 шт.

	1.5.
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с

кнопками для ручной активации и системой адаптации к

ткани
	24 шт.

	1.6.
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками

для ручной активации и системой адаптации к ткани
	12 шт.

	1.7.
	Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в

открытой хирургии
	24 шт.

	1.8.
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для

лапароскопической хирургии, короткий; с функцией

разрезания тканей отдельной клавишей
	24 шт.

	1.9.
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для

лапароскопической хирургии, средний; с функцией

разрезания тканей отдельной клавишей
	24 шт.

	1.10.
	Комплект необходимых кабелей, ключей, адаптеров,

рукоятей для обеспечения полной работоспособности

поставляемого оборудования с генератором, с учетом

выполнения не менее 300 лапароскопических и 300

открытых оперативных вмешательств
	1 комплект


2. Технические требования

	2.1
	Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей и

биполярного электрического лигирования крупных сосудов

	2.1.1
	Обеспечиваемая частота ультразвуковых колебании 53-56 кГц.

	2.1.2
	Не менее 5 уровней регулировки амплитуды УЗ колебаний

	2.1.3
	Биполярный электрический ток должен обеспечивать лигирование

сосудов с диаметром не менее 7 мм

	2.2
	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата

	2.2.1
	Двухклавишная с проводом для подключения не короче 3 м

	2.3
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для

ручной активации

	2.3.1
	Диаметром 5 мм. Длина инструмента 30-36 см

	2.3.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 5 мм

	2.4
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной

активации

	2.4.1
	Диаметром 5 мм. Длина инструмента 20-25 см. Наличие на браншах

меток для определения диаметра сосудов. Антибликовое покрытие

ствола

	2.4.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 5 мм

	2.5
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургий с кнопками

для ручной активации и системой адаптации к ткани

	2.5.1
	Диаметром 5 мм. Длина ствола 35-36 см. Лезвие изогнутое 17-18 мм

	2.5.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром до 7 мм

	2.6
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной

активации и системой адаптации к ткани

	2.6.1
	Диаметром 5 мм. Длина ствола 15-20 см. Лезвие изогнутое 17-18 мм

	2.6.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром до 7 мм. и

возможность использования в качестве лезвия

	2.7
	Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в открытой

хирургии

	2.7.1
	Длина ствола 15-20 см, диаметр 10-13 мм. Длина изогнутых браншей

36-39 мм

	2.7.2
	Кнопка ручной активации, встроенный нож, вращение 360°

	2.7.3
	Система защиты от нагревания браншей выше 100°С

	2.8
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической

хирургии, короткий; с функцией разрезания тканей отдельной

клавишей

	2.8.1
	Длина ствола инструмента - 20-26 см. Рабочая часть - изогнутые

удлинённые лезвия длиной не менее 20 мм

	2.8.2
	Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента

на 360°

	2.8.3
	Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции

тканей отдельной клавишей

	2.8.4
	Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре

	2.9
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической

хирургии, средний; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей

	2.9.1
	Длина ствола инструмента - 37-39 см. Рабочая часть - изогнутые

удлинённые лезвия длиной не менее 20 мм

	2.9.2
	Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента

на 360°

	2.9.3
	Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции

тканей отдельной клавишей

	2.9.4
	Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре


