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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Набор хирургических инструментов для липосакции.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 15.07.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор хирургических инструментов для липосакции

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Система моторная хирургическая для липосакции и липофилинга:

- блок управления – 1 шт.
- педаль – 1  шт.

- рукоятка для липосакции и липофилинга
	Шт.
	1

	2
	Вакуум-аспиратор хирургический для операционных в наборе: 

- Вакуум-аспиратор хирургический для операционных с манометром -1 шт

-Ёмкость для секрета  со специальными крышками, прижимами крышек и предохранителем от переполнений - 2 шт

-Педаль для дистанционного включения/выключения – 1 шт

- Переходники для трубок – 2 шт

- Трубка отсоса – 2 шт

- Бактериальный фильтр – 2 шт
	Шт.
	1

	3
	Набор трубок для инфильтрации
	Шт.
	20

	4
	Набор трубок для аспирации
	Шт.
	10

	5
	Транспортная тележка для размещения прибора на колёсиках
	Шт.
	1

	6
	Адаптер Луер-Лок для подключения канюль на резьбу
	Шт.
	2

	7
	Липоканюля
	Шт.
	1

	8
	Липоканюля
	Шт.
	1

	9
	Липоканюля
	Шт.
	1

	10
	Липоканюля
	Шт.
	1

	11
	Липоканюля
	Шт.
	1

	12
	Липоканюля
	Шт.
	1

	13
	Липоканюля
	Шт.
	1


2. Технические требования
	№п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	-Микромоторная система должна быть компактным аппаратом, предназначенным для проведения вибролипосакции и инфильтрации

-Блок управления должен:
Наличие электронно поддерживаемай величины крутящего момента на моторе;

Экран, с отображением всех параметров работы прибора 

Максимальный крутящий момент не менее 6 Нсм

Наличие встроенной роликовой помпы для ирригации раствора

Макс. производительность насоса – не менее 400 мл/мин;

Создаваемое давление в области применения до 2,0 бар

Педаль должна:

Наличие 3 кнопочного включения электродвигателя (микромотора)

Иметь кронштейн для перемещения

Наличие центральное педали для плавного включение рукоятки

-Рукоятка для липосакции должна  иметь:

Микромотор с фиксированными оборотами в минуту: 2700, 3000, 3300, 3600, 4200

Рукоятка должна поддерживать режимы работы: с вибрацией и без вибрации

Рукоятка должна поддерживать режимы работы с подачей тумисцентного раствора и возможность подключения вакуумного аспиратора

Встроенный кабель для микромотора не менее 3 метров

Иметь рукоятку для удобной работы, подключения силиконовых шлангов и наконечников для липосакции 

Вращательный момент микромотора – не менее 6,0 Нсм

Встроенную система защиты микромотора от перегрузки

Управление микромотора должно осуществляться с многофункционального ножного переключателя

Габариты (ШхГхВ) не более 260х250х110 мм

Вес не более 3,3 кг
	наличие

	2.2
	- Максимальный вакуум не менее 95кПа

- Производительность по воде не менее 10 л/мин

- Производительность по воздуху не менее 32 л/мин

- Наличие двух банок сборников по 2 л., возможность использования стандартных стеклянных банок

- Трубка отсоса с параметрами не менее диаметр 8 мм, длина 2 м

- Возможность управления при помощи педали дистанционного включения/выключения

- Наличие переходников для использования аспирационных одноразовых трубок

- Силиконовая трубка к пациенту, длина не менее 2 м

- Электропитание 230 В, 50 Гц

- Масса (без банок- сборников) не более 13 кг
	наличие

	2.3
	Одноразовая трубка длиной 4 метра для силовой и традиционной инфильтрации 
	наличие

	2.4
	Одноразовая аспирационная трубка из ПВХ для безопасного и стабильного соединения наконечника и бактериального фильтра или двустороннего крана
	наличие

	2.5
	-Два колеса тележки оснащены тормозами

-Иметь 2 полки
	наличие

	2.6
	Адаптер стерилизуется при температуре 134 градуса
	наличие

	2.7
	Длина не менее 25 см

Диаметр канюли не более 3 мм

Диаметр отверстий  не более 1,5 мм
	наличие

	2.8
	Длина не менее 15 см

Диаметр канюли не более 1,7 мм

Одно боковое отверстие
	наличие

	2.9
	Длина не менее 15 см

Диаметр канюли не более 2 мм

Одно боковое отверстие
	наличие

	2.10
	Длина не менее 15 см

Диаметр канюли не более 2 мм

Диаметр отверстий  не более 1,0 мм

18 боковых отверстий
	наличие

	2.11
	Длина не менее 30 см

Диаметр канюли не более 3 мм

Диаметр отверстий  не более 1,5 мм

30 боковых отверстий
	наличие

	2.12
	Длина не менее 30 см

Диаметр канюли не более 4 мм

Диаметр отверстий  не более 2,0 мм

30 боковых отверстий
	наличие

	2.13
	Длина не менее 20 см

Диаметр не более 3 мм

22 боковых отверстий
	наличие


