ГродМТ 491/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для иммунохимических исследований

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагенты, позволяющие проводить измерение следующих параметров: Прокальцитонин | тесты | 400 |
| 1.2. | Реагенты, позволяющие проводить измерение следующих параметров: Высокочувствительный тропонин I | тесты | 650 |
| 1.3. | Реагенты, позволяющие проводить измерение следующих параметров: Д-димер | тесты | 850 |
| 1.4. | Вспомогательные реагенты, калибровочные и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований указанных в п/п 1.1-1.3. на один год | Комплект | 1 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в разделе 1;

2.2. К реагентам должен быть поставлен комплект контрольных и калибровочных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку;

2.3. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований, указанных в разделе 1 заявки на закупку.

2.4. Реагенты, предлагаемые в п/п 1.2, должны соответствовать критериям определения высокочувствительного тропонина: -СV на уровне 99 перцентиля не более 10% , количественное определение тропонина не мене чем у 50% здоровых людей в диапазоне от нижнего уровня детекции до 99 перцентиля.

2.5 Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

2.5.1. Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма;

2.5.2. Возможность получения результата выполненного исследования в качественном и/или количественном выражении;

2.5.3. Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе;

2.5.4. Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя;

2.5.5. Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов;

2.5.6. Возможность проведения внутреннего контроля качества исследований;

2.5.7. Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований;

2.5.8. Интерфейс на русском языке;

2.5.9. Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»);

2.5.10. *В оборудовании должен быть реализован принцип «1 картридж-1 исследование»;

2.5.11. Оборудование должно иметь метрологическую поверку;

2.6.12. Принцип: иммунохемилюминесценция или аналог;

2.6.13. Анализатор должен обеспечивать одновременный анализ не менее 5 различных методик;

2.6.14. Одновременная загрузка не менее 5 образцов.

2.7.15 Наличие источника бесперебойного питания.

Примечание: невыполнение пунктов, отмеченных *(астерикс), ведет к отклонению предложений.